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	1.
	Implantuojamas vienkamerinis EKS ,

turintis dažnio adaptacijos funkciją (SSIR)

Su implantuojamu elektrodu


	1. Prieširdžių ir skilvelių stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui-būtina;

2. Vienkamerinis, programuojamas;

3. Stimuliavimo režimai: VVIR/AAIR;

4. Svoris: ne didesnis kaip 25 g.;

5. Maks. impulso amplitudė: ne mažiau 7,5 V.

6. Maks. impulso trukmė: ne mažiau 1,5 ms.

7. Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ar bipolinis)-būtina ;

8. Tarnavimo trukmė, stimuliuojant 100 proc. 60 k./min.  dažniu ne mažiau 10 metų.

9. Automatinis stimuliavimo amplitudės parinkimas stimuliacijai skilveliuose, kai amplitudė ribos didinamos 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 4x(kartus), galimybė rankiniam programavimui.Capture Testo dažnis15, 30 min; 1, 2, 4, 8, 12 h.

10. Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose: ≤ 0,5 mV.

11. Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose: ≤ 1

mV.

12. Intrakardinės elektrogramos registracijos galimybė realiame laike.

13. Stimuliatoriaus veiklos kanalo (“marker channel”) registracija programavimo metu realiame laike.

14. Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma.

15. Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius).

16. Prieširdžių ir skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija.

17. Stimuliatorius ir elektrodas turi būti pritaikytas atlikti viso kūno magnetinio rezonznso tyrimą  ne mažiau  1,5.Teslos stiprumo,išskyrus širdies ir krūtinės srities zonas.

18. Komplekte su EKS patiekiamas endokardinis elektrodas.Elektrodas turi būti bipolinis   išskiriantis gliukokortikoidus, pakankamai mažo skersmens, kad būtų galima įvesti, naudojant 7 F vidinio skersmens įvediklį. Pateikiami  pasirinktinai (priklausomai nuo PIRKĖJOporeikių sutarties vykdymo metu) aktyvios arba pasyvios fiksacijos, įvairaus ilgio (40-62cm) elektrodai, veikiantys magnetinio rezonanso tyrimo metu.
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	2.
	Implantuojamas dvikamerinis programuojamas širdies stimuliatorius (EKS), turintis dažnio adaptacijos funkciją (DDDR)ir prieširdžių virpėjimo prevencijos funkciją
	1. Stimuliatorius veikia viso kūno iki 1,5 Teslos stiprumo magnetiniame lauke. 

2. Svoris (ir tūris): ≤ 20 g ( tūris ≤ 12 cm 3). 

3. Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui. 

4. Stimuliavimo režimai: AOO, AAI(R), VOO, VVI(R), VDD, DOO, DDI, DDD(R). 

5. Stimuliacijos dažnis: 40–170 (±10) imp./min.

6. Maks. impulso trukmė – 0,1–1,5 ms, keičiant bent 0,1 ms padala. 

7. DS amplitudė 0,25–7,5 V, žingsnis bent 0,5 V. 

8. DP amplitudė 0,25–4,0 V, žingsnis bent 0,5 V. 

9. Automatinis stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su kiekvienu impulsu ir su atsargine stimuliacija. 

10. Dažnio adaptacijos jutiklis: maksimalus dažnis 180 imp./min., reguliuojamas nuolydis, slenkstis, reakcijos laikas, atsistatymo laikas, būtinos jutiklio histogramos. 

11. Jautrumas prieširdžiuose ir skilveliuose: 0,5 – 5,0 mV žingsnis bent 0,5 mV, 6,0–10,0 žingsnis bent 1,0 mV. 

12. Prietaiso darbo trukmė ≥ 10metų (60 imp./min., 1,0 V, 0,4 ms, 500 Ω, 50% DDD stimuliacija, automatinė stimuliacijos amplitudės parinkimo ir kontrolės funkcija įjungta, saugomos EKG išjungta, 18 mėn. galiojimas iki implantacijos). 

13. Prekės gamintojo garantija: ≥ 5 metai. 

14. Stimuliacijos režimo perjungimas – „auto mode switch“. 

15. Prieširdinių aritmijų diagnostika ir histogramos. 16. Saugomų elektrogramų trukmė ≥ 2 min, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai: didelis prieširdžių ir skilvelių dažnis. 

17. Stimuliacijos monitoravimo galimybė (įvykių registratorius). 

18. Stimuliacija ir jautrumas vienpoliai arba bipoliai, programuojami nepriklausomai vienas nuo kito. 

19. Automatiniai AV intervalo ilginimo (nuosavo AV laidumo „paieškos“) algoritmas. 

20. Algoritmas, suteikiantis galimybę išlyginti širdies veiklą prieširdžių virpėjimo metu. 

21. Komplekte su elektrokardiostimuliatoriumi pateikiami du endokardiniai elektrodai. Elektrodai turi būti išskiriantis gliukokortikoidus, pakankamai mažo skersmens, kad būtų galima įvesti, naudojant 7 F vidinio skersmens įvediklį. Pateikiami aktyvios fiksacijos pasirinktinai (priklausomai nuo PIRKĖJO poreikių sutarties vykdymo metu) įvairaus ilgio (40-100cm) elektrodai, veikiantys magnetinio rezonanso tyrimo metu.
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	3.
	Dvikamerinis EKS, su dažnio adaptacijos funkcija (DDDR), reaguojančia pagal papildomus fiziologinius parametrus, turintis du jutiklius ir leidžiantis atlikti magnetinio rezonanso tyrimą su elektrodais

	Dvikamerinis, programuojamas;
1. DDDR ir paprastesni stimuliavimo režimai;
2. Svoris - ne didesnis kaip 25 g;
3. Stimuliacijos dažnio adaptacija fiziniam krūviui ;
4. Stimuliacijos dažnio keitimas naudojant du sensorius: akcelerometrą ir antrą papildomą fiziologini parametrą, kuris aktyvuojasi nesant mechaninio paciento organizmo judėjimo (pvz. kvėpavimo dažnį ar pan.) ;
5. Maks. impulso amplitudė - ne mažiau 7,5 V;
6. Maks. impulso trukmė - ne mažiau 1,5 ms;
7. Keičiamas stimuliuojančio impulso poliškumas (monopolinis ar bipolinis);
8. Tarnavimo trukmė, stimuliuojant skilvelius 100 proc. 60 k./min. dažniu - ne mažiau 9 metų;
9. Jautrumas vidiniam signalui prieširdžiuose ≤ 0,5 mV
10. Jautrumas vidiniam signalui skilveliuose ≤ l mV
11. Intrakardinės eiektrogramos registracijos galimybė realiame laike ;
12. Stimuliatoriaus veiklos kanalo (“marker channel”) registracija programavimo metu realiame laike ;
13. Suminė širdies susitraukimų dažnio histograma ;
14. Stimuliacijos ir nuosavos širdies veiklos suminis registravimas (įvykių registratorius) 
15. Prieširdžių ir skilvelių didelio dažnio veiklos epizodų registracija ;
16. Automatinis stimuliacijos režimo perjungimas („auto mode switching“) į DD1R režimą - būtinas, aktyvuojamas nuo pirmojo trumpo P-P intervalo;
17. Stimuliavimo sistema veikia 3 Teslų ir 1,5 Teslų tankiu visam kūnui.
18. Komplekte su elektrokardiostimuliatoriumi pateikiami du endokardiniai elektrodai. Elektrodai turi būti bipoliniai, iškiriantys gliukokortikoidus, pakankamai mažo skersmens, kad būtų galima įvesti, naudojant 7 F vidinio skersmens įvediklį. Pateikiami pasirinktinai (priklausomai nuo pirkėjo poreikių sutarties vykdymo metu) aktyvios arba pasyvios fiksacijos, 50±5 cm arba 60+3 cm ilgio elektrodai. Stimuliatorius ir elektrodas turi būti pritaikyti atlikti magnetinio rezonanso tyrimą iki 1,5 T stiprumo SAR <2W/kg magnetiniu lauku, išskyrus širdies ir krūtinės srities zonas.
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