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	1.
	Implantuojamas vienkameris kardioverteris defibriliatorius
	1. Masė ≤ 77g, tūris ≤ 35 cm3.
2. Modeliai su pasirinkta DF1 ar DF4 jungtimi.
3. Prietaiso gamintojo garantija ≥ 5 metai.
4. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija GSM ryšio pagalba.
5. Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios.
6. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją, T bangos algoritmas.
7. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Ramp+ funkcijas.
8. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (skilvelių virpėjimas, greita tachikardija, skilvelių tachikardija).
9. Maksimali defibriliuojančio impulso energija ne daugiau 36 J.
10. Defibriliuojančio impulso vektoriaus programavimo galimybė.
11. Realaus laiko elektrogramos registravimas.
12. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.
13. Įspėjimai apie visas aritmijų terapijas/galimybė jas registruoti nuotoline stebėjimo sistema.
14. Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 10 sekundės.
15. Saugomų elektrogramos, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė.
16. Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu.
17. Stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su galimybe programuoti amplitudę (1.5x; 2.0x; 2.5x;3.0x...).
18. ATP terapija įkrovimo metu ir/ar prieš įkrovimą.
19. Antibradikardinė stimuliacija – VVI(R)
 rėžimas (arba sudėtingesnis).
20. Komplekte endokardiniai defibriliacijos elektrodai:
1) Aktyvios fiksacijos.
2) 52 – 68 cm ilgio.
3) Išskiriantys gliukokortikoidus ar lygiavertę antibakterinę medžiagą.
4) Su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis pasirinktinai.
5) Diametras ne didesnis nei 8F.
6) DF1 arba DF4 jungtis.
21. Komplekte reikiamo dydžio įvedimo introdiuseriai.
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	2.
	Implantuojamas dvikameris kardioverteris defibriliatorius
	1. Masė ≤ 78 g, tūris ≤ 35 cm3.
2. Modeliai su pasirinkta DF1 ar DF4 jungtimi.
3. Prietaiso gamintojo garantija ≥ 7 metai.
4. Nuotolinio stebėjimo ir valdymo galimybė. Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: pilnai automatinis, telemetrijos funkcija, GSM ryšio galimybės.
5. Detekcijos kriterijai: dažnio, dažnio stabilumo, staigios pradžios, prieširdžių-skilvelių santykio.
6. Sugebėjimas skirti QRS kompleksų morfologiją, T bangos algoritmas, P ir R bangų disociacijos algoritmas. Laidų triukšmo stebėjimo/registravimo algoritmas.
7. Antitachikardinės stimuliacijos funkcija: galimybė programuoti Burst, Ramp, Ramp+ funkcijas.
8. Galimybė programuoti 3 skirtingas terapijos zonas (skilvelių virpėjimas, greita tachikardija, skilvelių tachikardija).
9. Maksimali defibriliuojančio impulso energija ne daugiau 36 J.
10. Defibriliuojančio impulso vektoriaus programavimo galimybė.
11. Realaus laiko elektrogramos registravimas, įvykių žymekliai.
12. Intrakardinės elektrogramos registravimo galimybė telemetrijos būdu, įvykių žymekliai.
13. Įspėjimai apie visas aritmijų terapijas/galimybė jas registruoti nuotoline stebėjimo sistema.
14. Įkrovos trukmė iki maks. defibriliuojančio impulso energijos iškrovos ≤ 10 sekundės.
15. Saugomų elektrogramos, dauginės EKG, žymekliai, registruojami įvykiai, įvykių prioretizacijos galimybė.
16. Paciento perspėjimas apie problemą sistemoje (elektrodo lūžimas, baterijos išsekimas ir kt.) garsiniu signalu.
17. Stimuliacijos amplitudės parinkimas ir reguliavimas skilveliuose su galimybe programuoti amplitudę (1.5x; 2.0x; 2.5x;3.0x...).
18. Antibradikardinė stimuliacija – DDD(R) ar kita.
19. Automatinis algoritmas užtikrinantis mažesnę dešinio skilvelio stimuliaciją, kai yra geras AV laidumas (AAI(R)‹–› DDD(R)).
20. Prieširdinių aritmijų diagnostika:
pradžia, trukmė, skilvelių dažnis, histograma.
21. Prieširdinių aritmijų įspėjamieji signalai.
22. Prieširdinių aritmijų valdymo/prevencijos algoritmas.
23. Komplekte defibriliacijos elektrodai:
1) Aktyvios fiksacijos.
2) 52 – 68 cm ilgio.
3) Išskiriantys gliukokortikoidus.
4) Su viena ar dviem aukštos įtampos spiralėmis pasirinktinai.
5) Diametras ne didesnis nei 8F.
6) DF1 arba DF4 jungtis.
24. Prieširdiniai elektrodai: 
1) Aktyvios fiksacijos, tiesūs.
2) 40-55 cm ilgio.
25. Reikiamo dydžio įvedimo introdiuseriai.
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