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	1.
		Valdomas 4 mm elektrodas abliacijai su galimybe valdyti elektrodą lankstant (lankstymas į vieną pusę arba į abi puses) (AVMRT, AVRT deš. Kento pluoštų radiodažninei abliacijai) su kabeliu santykiu 1:8 katet.



		Diametras 7 F, ilgis 105-125cm, 4mm distalinis kontaktas, su termopora, galimybė keisti lenkimą ne mažiau 180° kampu (abipusis arba vienpusis lansktymas, pasirenkama užsakant). Komplektuojami su kabeliu, tinkamu prijungimui prie Ampere generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 8 elektrodai.
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	2.
		4 mm aušinamas abliacijos elektrodas. (PP, AVRT kair. Kento pluoštų radiodažninei abliacijai) su kabeliu santykiu 1:8 katet.



		Diametras 7- 8 F, ilgis 110-120 cm, distalinis kontaktas 4 mm, irigacinis galiukas lankstus, dvikryptis ir vienkryptis valdymas (pirkėjo pasirinkimu) push/pull tipo rankenėle, su termopora. Ne mažiau nei trijų skirtingų kreivių. Simetrinių ir asimetrinių kreivių kombinacijų. Komplektuojamas su kabeliu tinkamu prijungti prie Ampere abliacijos generatoriaus santykiu 1 su 8 elektrodais.
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	3.
	Infuzijos linija pompai
	Infuzijos linija abliacijai naudojant Abbott Cool Point pompą, ilgis 3 - 4 metrai
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	4.
	Diagnostinis daugiapolis valdomas elektrodinis kateteris 5-6 F, 10 kontaktų, (koronariniam sinusui) su kabeliu santykiu 1:8 katet.
Diagnostinis daugiapolis valdomas elektrodinis kateteris 5 ir 6 F, 4 kontaktų; (HIS pluošto) su kabeliu santykiu 1:8 katet.
	Diametras 5-6 F, ilgis 110-120cm, 10 kontaktų, atstumas tarp elektrodų 2-5-2 mm ir 5-5-5mm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
Diametras 5-6 F, ilgis 105-125cm, 4 kontaktų, atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm., elektrodų dydis 1, 2, 4 mm, forma optimizuota Hiso pluošto potencialų registravimui (CRD-2). Komplektuojamas su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 8 elektrodai.
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	5.
	Diagnostinis daugiapolis valdomas elektrodinis kateteris 5 ir 6 F, 4 kontaktų; (HIS pluošto) su kabeliu santykiu 1:8 katet.
	Diametras 5-6 F, ilgis 105-125cm, 4 kontaktų, atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm., elektrodų dydis 1, 2, 4 mm, forma optimizuota Hiso pluošto potencialų registravimui (CRD-2). Komplektuojamas su kabeliu, tinkamu prijungimui prie IBI-1500T/Stockert generatoriaus. Santykiu 1 kabelis : 8 elektrodai.
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	6.
	Fiksuotos kreivės diagnostinis elektrodas 4 kontaktų (dešiniojo skilvelio)
	Diametras 4,5,6 F, ilgis 105-125cm., 4 kontaktai, atstumas tarp elektrodų 2-5 mm, tarp porų 5-10 mm, įvairios kreivės formos – Damato, Cournand, CRD-2, His. Komplektuojamas su kabeliu, tinkamu prijungimui prie Workmate Claris registravimo sistemos. Santykiu 1 kabelis : 8 elektrodai.
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	7.
	Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu
	Diametrai 4 F, 5 F, 6 F, 7 F, 8 F, 8.5F, 9 F. Ilgis 11-14cm.,su atšaka plovimui, diliatatoriumi, 0,038 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai), distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą, galimybė fiksuoti vidinį diliatatorių introdiuseryje.
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	8.
	Didelio diametro introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu
	Diametrai 10 F, 11 F, 13 F. Ilgis 11-14cm.,su atšaka plovimui, diliatatoriumi, 0,038 colio diametro viela (J-formos ir tiesus galai), distalinis galas sukietintas ir turi nupjauto kūgio formą, galimybė fiksuoti vidinį diliatatorių introdiuseryje.
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	9.
	Introdiuseris- nukreipėjas skirtas prieširdžių plazdėjimo radiodažnuminei abliacijai
	Skirtas abliacinio elektrodo stabilizavimui 8 ir 8.5 F diametro, mažiausiai 60 cm ilgio, su viela - pravedėju (guidewire), atsparus sulenkimui, pakietintu distaliniu galu, hemostatinis vožtuvas pasižymintis maža trintimi, leidžia lengvai manipuliuoti įvestu elektrodu, atšaka plovimui, galimybė fiksuoti vidinį dilatatorių introdiuseryje, būtini linkiai fiksuojantys introdiuserį tuščiojoje venoje.
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	10.
	Introdiuseris nukreipiklis skirtas dešiniųjų Kento pluoštų abliacijai (SR tipo kreivės)
	Diametras 8 ir 8.5 F, ilgis 55-65cm, priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampai 50° ir 45°), su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai, rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale.
	70
	
	

	11.
	Introdiuseris nukreipiklis skirtas kairiųjų Kento pluoštų abliacijai (SL tipo kreivės)
	Diametras 8 -10 F, ilgis 55-65cm ir 85-90cm (pasirenkama užsakant), priekinei pertvarinei lokalizacijai (lenkimo kampas 50° ), su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai), rentgenokontrastinis žiedas kateterio gale.
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	12.
	Valdomas kintamo distalinio linkio introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu
		Diametras 8-9 F, ilgis 40-90cm, galo enkimo kampas keičiamas reguliatoriumi esančiu rankenoje, pasukant aplik išilginę aši, dvikryptis valdymas (min. 180° kampas) su atšaka plovimui, dilatatoriumi ir viela (J-formos ir tiesus galai). Turi būti suderinamas tarpprieširidnės pertvaros punkcijos adatomis.
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	13.
	Transeptalinės punkcijos adatos, tarpprieširdinės pertvaros punkcijai, skirtingo ilgio
	Ilgiai 70-75, 90-95, 100-105 cm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, skirtingų lenkimų formos, kreivės – BRK, BRK-1, BRK-XS.
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