ATSAKYMAS Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTAS PASTABAS IR PASIŪLYMUS

Pranešame, kad LSMU Kauno ligoninė išnagrinėjo fototerapijos įrangos naujagimiams pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus, pastabas ir nutarė (Tiekėjų pastabos, pasiūlymai yra pridedami atskiru dokumentu):

Dėl techninės specifikacijos 1.1.2. p. reikalavimo „Antklodžių spindulių intensyvumas: 1. Maža antklodė ≥ 50 μW/cm2/nm; 2. Didelė antklodė ≥ 35 μW/cm2/nm“ gautos pastabos:

- Arba analogiškas sprendimas tinkamas naujagimio kūno  paviršiui apšvitinti ne mažesniu galingumu kaip  ≥ 35 μW/cm2/nm;

ATSAKOME:

Perkančioji organizacija siekia įsigyti inovatyvią fototerapijos įrangą, kuomet naujagimis terapijos metu gali būti laikomas mamos rankose, prie kūno, o šviesa skleidžiama specialių antklodžių pagalba, todėl atsisakome koreguoti parametrą sekančiai.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.3. p. reikalavimo „Fototerapijos prietaiso šviesos bangos ilgis, ne siauresnis už nurodytas ribas 430 iki 490 nm“ gautos pastabos:

- Fototerapijos prietaiso šviesos bangos ilgis 430 iki 470 nm;

ATSAKOME:

Sutinkame koreguoti sekančiai: „Fototerapijos prietaiso šviesos bangos ilgis, ne siauresnis už nurodytas ribas 430 iki 470 nm“.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.5. p. reikalavimo „Energinės apšvietos našumo naudingas plokštelės plotas: 1. Maža antklodė ≥ 500 cm2; 2. Didelė antklodė ≥ 625 cm2“ gautos pastabos:

- Arba analogiškas sprendima kurio apšvietinimo plotas ne mažesnis kaip  625 cm2;

- Matmenis:1. Maža antklodė 141x222 mm.(313,02 cm2); 2. Didelė antklodė 171x270 mm.(461,7 cm2);

ATSAKOME:

Perkančioji organizacija siekia įsigyti inovatyvią fototerapijos įrangą, kuomet naujagimis terapijos metu gali būti laikomas mamos rankose, prie kūno, o šviesa skleidžiama specialių antklodžių pagalba, todėl atsisakome koreguoti parametrą, dėl siūlomo analogiško sprendimo, tačiau koreguojame nurodytų antklodžių dydį sekančiai:  „Energinės apšvietos našumo naudingas plokštelės plotas: 1. Maža antklodė ≥ 310 cm2; 2. Didelė antklodė ≥ 460 cm2“

Dėl techninės specifikacijos 1.1.7. p. reikalavimo „Integruotas perkaitimo indikatorius“ gautos pastabos:

- ar aliarmas pranešantis apie perkaitimą;

ATSAKOME:

Naujagimių skyriuje svarbu užtikrinti kuo ramesnę aplinką, todėl papildomi signalai ar aliarmai gali sukelti nepalankias situacijas. Atsisakome koreguoti parametrą.

Dėl techninės specifikacijos 1.1.8. p. reikalavimo „Mobilus stovas su ratukais“ gautos pastabos:

- arba statomas ant lygaus paviršiaus;

ATSAKOME:

Techninės specifikacijos reikalavimas nurodo, jog įrenginys turi būti komplektuojamas su mobiliu stovu su ratukais, tačiau tai nereiškia, jog pats įrenginys negali būti statomas ant tam tikro paviršiaus, kol vyksta terapija. Papildomai patiksliname: „Komplektuojama su mobiliu stovas su ratukais“