VŠĮ KLAIPĖDOS MIESTO POLIKLINIKA

ULTRAGARSINĖS SISTEMOS (APARATO) SKIRTO KARDIOLOGIJAI SU SEKTORINIU, KONVEKCINIU IR LINIJINIU DAVIKLIAIS RINKOS KONSULTACIJA

VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija), siekdama tinkamai pasirengti numatomam (įrašyti pavadinimą) pirkimui (toliau – Pirkimas) ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 straipsnio nuostatomis, organizuoja rinkos dalyvių konsultaciją.
Rinkos konsultacija skelbiama iki pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties.
Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

1. Rinkos konsultacijos tikslas
Informuoti tiekėjus apie planuojamą pirkimą, išsiaiškinti įvairius su pirkimo objektu susijusius klausimus, pasiruošti pirkimui įvertinat pateiktus dokumentus (papildyti ar koreguoti pagal poreikį)

2. Rinkos konsultacijos vykdymo tvarka
Rinkos konsultacija vykdoma kaip išankstinė konsultacija CVP IS priemonėmis.
Kviečiame tiekėjus susipažinti su viešai paskelbtais technine specifikacija ir pasiūlymų vertinimu ir teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus nurodytiems dokumentų projektams sudalyvauti rinkos konsultacijoje. Teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus, prašome pateikti savo pastabų ir (ar) pasiūlymų pagrindimą ir argumentaciją.
Paskelbti dokumentų projektai nėra galutiniai, jų turinys po rinkos konsultacijos gali keistis.

3. Rinkos konsultacijos etapai:
I etapas: peržiūrimi ir vertinami gauti pasiūlymai ir (ar) pastabos. Teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali. Pastabas ir (ar) pasiūlymus prašome pateikti ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 4 d. 12.00 val. lietuvių kalba. Pastabos ir (ar) pasiūlymai, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami.
II etapas: užtikrinant rinkos dalyvių lygiateisiškumą ir konsultacijų skaidrumą, apibendrinta informacija apie rinkos konsultacijoje gautus duomenis, pastabas ir pasiūlymus (išskyrus konfidencialią informaciją), tuo atveju, jei bus gauta siūlymų, pastabų ir pan., bus skelbiama CVP IS priemonėmis, prie skelbimo apie šią rinkos konsultaciją ne vėliau kaip iki pirkimo pradžios.
Duomenys apie rinkos konsultacijos dalyvius bei šių dalyvių rinkos konsultacijų metu pateikta konfidenciali informacija nebus viešinama, skelbiama ar perduodama tretiesiems asmenims. Rinkos konsultacijos metu nurodyta informacija negali būti laikoma konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę.

Perkančiosios organizacijos kontaktinis (-iai) asmuo (-enys) dėl klausimų, susijusių su rinkos konsultacijos objektu, – VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos Bendrojo skyriaus Vyresnysis inžinierius darbų saugai, metrologijai ir medicinos technikai Simas Jankauskas, el.p. sjankauskas@klaipedospoliklinika.lt, tel. +370 46 496 776
Rinkos konsultacijos metu siekiama aptarti šiuos klausimus:

1.ULTRAGARSINĖS SISTEMOS (APARATO) SKIRTO KARDIOLOGIJAI SU SEKTORINIU, KONVEKCINIU IR LINIJINIU DAVIKLIAIS TECHNINĘ SPECIFIKACIJĄ

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Pasiūlymai/komentarai
1	2	3	4
1.	Ultragarsinė sistema (prietaisas) su kardiologiniu, konvekciniu ir linijiniu davikliais
	Biudžetas	Preliminari kaina Eur su PVM
2.	Paskirtis (taikymo sritys)	Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams tyrimams, smulkių dalių, MSK, skydliaukės, kraujagyslių tyrimams. Krūtų, kardiologiniams ir urologiniai tyrimams atlikti
3.	Vaizdo monitorius	1. WLED, LCD arba OLED arba lygiavertės technologijos ekranu; / 2. Ekrano įstrižainė ≥ 22 coliai; / 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų;
4.	Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu	1. ≥ 12 colio ekrano įstrižainės; / 2. Valdymo pulto pasukimas į šonus; / 3. Valdymo pulto aukščio reguliavimas;
5.	Aktyvios jungtys davikliams	≥ 4
6.	Maksimalus vaizduojamas gylis	≥ 40 cm
7.	Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas	Ne siauriau nei (1,0 – 18,5) MHz
8.	Bendrasis dinaminis diapazonas	≥ 290 dB
9.	Sistemos apdorojimo kanalų skaičius	≥ 7 000 000
10.	Skenavimo režimai	1. 2D režimas; / 2. Auto-Doplerio režimas, pritaikantis tiriamąją zoną ir „steering“ kampą; / 3. Lėtosios tėkmės režimas. / 4. Pulsinės bangos dopleris su HPRF. / 5. Elastografijos („point shear wave elastography“) ir strain arba analogiška; / 6. Galimybė ateityje įdiegti tyrimų su kontrastine medžiaga modulį („contrast imaging“); / 7. Galimybė ateityje įdiegti vaizdų suliejimo („Fusion“) tyrimų modulį.
11.	Sistemos atmintis ir saugojimas	1. ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas; / 2. Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): Storage, Print, Modality Worklist;
12.	Maksimali Cine(loop) kadrų juostos atmintis	1. ≥ 300 sek arba / 2. ≥ 2200 kadrų arba / 3. > 1 GB
13.	Jungtys	Display Port arba lygiavertė; / Bevielio ryšio modulis;
14.	Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope	Automatiniai biometriniai matavimai: HC, BPD, AC, FL; / Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai; / Automatizuotas kairiojo skilvelio deformacijos „strain“ įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką / Automatizuotas dešiniojo skilvelio deformacijos “strain” įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką; / Automatizuotas kairiojo prieširdžio deformacijų “strain” įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką;
15.	Konveksinis daviklis	1. Dažnių diapazonas nuo ≤ 1,0 iki ≥ 5,0 MHz. / 2. Apžvalgos laukas > 70°. / 3. Elementų skaičius ≥ 160 / 4. Vienalyčio kristalo gamybos technologija
16.	Linijinis daviklis	1. Dažnių diapazonas nuo ≤ 3,5 iki ≥ 15,0 MHz; / 2. Apžvalgos laukas ≥ 50 mm; / 3. Elementų skaičius ≥ 960
17.	Sektorinis daviklis	Dažnių diapazonas nuo ≤1,1 iki ≥ 4,9 MHz
18.	Aparato struktūra	Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas. / Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis
19.	Sistemos įsijungimas iš miego režimo	≤ 30 sek.
20.	Įrangos gamyba	Įranga turi būti: / 1. Nauja ir nenaudota; / 2. Pagaminta ne anksčiau kaip 2024 m.
21.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai

PASIŪLYMŲ VERTINIMĄ

Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai	Kriterijaus lyginamasis svoris
1.	Pasiūlymo kaina (P)	Wkaina = 60
2.	Kokybė (Q)	Wkokybė = 40

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir kokybės kriterijų (Q) balus pagal formulę:

Wkokybė – kokybei suteiktas lyginamasis svoris;
Qi - konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (kokybės kriterijams Nr. 1, 2, 3, 4 - skaičiuoklėje4) kokybės balai apskaičiuojami pagal šią metodiką:
jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą - gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamajį svorį: Q1 = L1 = 0,1; Q2 = L2 = 0,3; Q3 = L3 = 0,3; Q4 = L4 = 0,3. Jei siūlomas objektas neturi pranašumo - gauna 0 balų: Q1 = L1 = 0; Q2 = L2 = 0; Q3 = L3 = 0; Q4 = L4 = 0.
Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;
Pmažiausia – mažiausia konkurso pasiūlymo kaina;
Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais su PVM.

Kokybės kriterijai:

Vertinimo kriterijai			Parametro lyginamasis svoris
Nr.	Parametrai	Vertinimo būdas
1.	Ekrano įstrižainė ≥ 24 coliai	Statinis: (Taip / Ne)	L1 = 0,1
2.	Palaikomas dažnio diapazonas ≥ (1-22) MHz	Statinis: (Taip / Ne)	L2 = 0,3
3.	Linijinio daviklio (p. 15.2) elementų skaičius ≥ 1900	Statinis: (Taip / Ne)	L4 = 0,3
4.	Abdominalinio daviklio apžvalgos kampas ≥ 110°	Statinis: (Taip / Ne)	L4 = 0,3

Kokybei taikomos balų skyrimo taisyklės:
Siūlomo objekto kokybės kriterijai (Q) aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (atitinka arba neatitinka), todėl kokybės kriterijaus įvertinimas apskaičiuojamas pagal tokią metodiką:
a) jei siūlomas objektas turi nurodytą kokybinį pranašumą, gauna pranašumui kokybinių vertinimų kriterijų lentelėje numatytą balų skaičių;
b) jei siūlomas objektas neturi nurodyto kokybinio pranašumo, gauna nulį balų.