# Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės ir atitikimų patvirtinimas su nuoroda į gamintojo dokumentaciją |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Centrinė monitoravimo stotis [nurodomas gamintojas, modelis] | 1 kompl. |  |
| 1. | Paciento monitorius | 8 vnt. |  |
| 1.1 | Ekranas | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių 3. Raiška ≥ (1280 x 800) taškų 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 10 kreivių 5. Palaikomos gestų funkcijos |  |
| 1.2 | Paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo | Aušinimas be ventiliatoriaus |  |
| 1.3 | Paciento monitoriaus registruojami parametrai | 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis |  |
| 1.4 | Reikalavimai EKG | 1. Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos ne siauresnės nei 15 – 300 susitr./min. 2. Matavimo paklaida < ± 1 susitr./min. |  |
| 1.5 | Aritmijų analizė | ≥ 27 aritmijų |  |
| 1.6 | Reikalavimai SpO2 | 1. Matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 % - 100 % 2. Matavimo paklaida < ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) 3. Pulso matavimo ribos ne siauresnės nei 20 – 300 susitr./min. |  |
| 1.7 | Reikalavimai temperatūros matavimui | 1. Temperatūros matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 – 50 oC 2. Temperatūros matavimo paklaida < ± 0,1 oC |  |
| 1.8 | Kraujo spaudimo matavimo diapazonai | 1. Vaikams - ne siauriau 10 – 240 mmHg 2. Suaugusiems - ne siauresnis kaip 10 – 290 mmHg |  |
| 1.9 | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius |  |
| 1.10 | Budėjimo režimas | Būtina |  |
| 1.11 | Naktinis režimas | Būtina |  |
| 1.12 | Privatumo režimas | Klinikinio monitoravimo režimas, kurio metu ekrane nerodomos paciento gyvybinės funkcijos, tačiau pacientas yra monitoruojamas – gaunami duomenys gali būti siunčiami į centrinę monitoravimo stotį ar kitą sistemą |  |
| 1.13 | Duomenų atmintis | 1. ≥ 1200 val. tendencijų atvaizdavimas 2. ≥ 120 val. trukmės pilnas grafinis parametrų vaizdavimas 3. ≥ 1600 kraujospūdžio matavimų 4. ≥ 1000 įvykių |  |
| 1.14 | Paciento monitoriaus korpusas | Tvirtas, atsparus pageltimui ir korozijai |  |
| 1.15 | Monitoriaus svoris | Ne didesnis nei 4,7 kg |  |
| 1.16 | Monitorius turi turėti vidinį maitinimo šaltinį (akumuliatorių) | Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau kaip 240 min. |  |
| 2. | Centrinė monitoravimo sistema | 1 kompl. |  |
| 2.1 | Siūloma centrinė monitoravimo sistema turi apjungti perkamus monitorius | Būtina |  |
| 3. | Priedai visam monitorių kiekiui |  |  |
| 3.1 | 3 elektrodų EKG kabelis | 8 vnt. |  |
| 3.2 | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu | 8 vnt. |  |
| 3.3 | Trijų skirtingų dydžių kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele | 8 kompl |  |
| 3.4 | Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui | 8 vnt. |  |
| 4. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |