## Sheet1
Pirkimas: Chirurginių instrumentų rinkinys
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Rinkos dalyvių pastabos/siūlymai
1.1. | Chirurginių instrumentų rinkinys | 1 | kompl.
1.1.1. | Kaulų šaukštelis KN1754 ,.Kaulų šaukštelis su dantukais, ovalo formos, bendras ilgis 275±3mm, rankena pagaminta iš PPSU arba lygiavertės medžiagos. 2 vnt.
1.1.2. | Plaktukas KN2125, COLLIN tipo arba lygiavertis, skersmuo 30±1 mm, galvos svoris 220±5 g, bendras ilgis 200±3mm.2 vnt.
1.1.3. | Plaktukas KN2120. Plaktuko galvos pusės dviejų skirtingų skersmenų 28±1mm ir 42±1mm skersmuo, rankena rantyta, galvos svoris 400±10 g, bendras ilgis 245±3mm.3 vnt.
1.1.4. | Replės KN6550 Harvey, Power-TC arba lygiavertės vielos kirpimo replės, darbinės dalys lenktos kampu, su ne mažiau kaip 4 šarnyrinių lankstų sistema, rankenos spyruokliuojančios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 230±3 mm, skirta minkštoms vieloms iki 3,0 ±0,1 mm storio, kietoms vieloms iki 2,5±0,1 mm storio.2 vnt.
1.1.5. | Kaulų laikiklis KN4931, Kleinert-Kutz tipo arba lygiavertis, darbinė dalis šiek tiek lenkta, darbinės dalies dydis 2 x 13 mm (± 0,5 mm) bendras ilgis 150±3mm, su ne mažiau 4 šarnyrinių lankstų sistema. Apvalios varžtų galvutės užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą). 2 vnt.
1.1.6. | Skalpelio rankena SK0426-2 , .Nr.3, tinka 10-15, 40 ir 42 dydžio skalpelio geležtėms, su milimetrine liniuote ant šono ne mažiau 6 cm, rankena plokščia, bendras ilgis 125±3 mm. 20 vnt.
1.1.7. | Chirurginės žirklės SC7039,Chirurginės super aštrios, Cooper tipo arba lygiavertės žirklės, lenktos, galiukai buki, 115±3mm ilgio, apvalios varžtų galvutės užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą), rankenos spalviškai pažymėtos. 50 vnt.
1.1.8. | Chirurginės žirklės SC7037, Chirurginės super aštrios, Cooper arba lygiavertės žirklės, lenktos, galiukai buki, 105±3mm ilgio, apvalios varžtų galvutės užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą), rankenos spalviškai pažymėtos. 50 vnt.
1.1.9. | Žirklės SC7091, MAYO-STILLE tipo arba lygiavertės super aštrios preparacinės žirklės, lenktos, 140±3mm ilgio, apvalios varžtų galvutės užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą).50 vnt.
1.1.10. | Žirklės SC1400 Žirklės skirtos siūlams kirpti. Žirklių ašmenys su volframo karbido įdėklais, volframo karbido įdėklai įlieti, o ne įlituoti (pateikti tai patvirtinantį gamintojo dokumentą), ašmenys su banguotu kraštu, apvalios varžtų galvutės užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą), rankenos spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 145±3mm. 50 vnt.
1.1.11. | Žirklės SC1467 Chirurginės žirklės, lenktos, galiukai buki, bendras ilgis 165±3mm, apvalios varžtų galvutės užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą). 50 vnt.
1.1.12. | Žirklės SC2241, Mayo-Lexer tipo arba lygiavertės preparacinės žirklės, lenktos, bukais galiukais, bendras ilgis 165±3mm ilgio, apvalios varžtų galvutės užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą). 50 vnt.
1.1.13. | Pincetai chirurginiai PZ1070, Adson tipo arba lygiavertis, darbinė dalis tiesi, su dantukais 1x2, bendras ilgis 120±3 mm.20 vnt.
1.1.14. | Spaustukas KL2215 ,Micro-Jacobson tipo arba lygiavertis, lenktas, labai delikatus, su užrakinimu, bendras ilgis 150±3 mm. 50 vnt.
1.1.15. | Spaustukas KL2211, Micro-Halsted mosquito tipo arba lygiavertis, lenktas, su užrakinimu, bendras ilgis 125±3 mm. 50 vnt.
1.1.16. | Spaustukas KL3260 ,Kocher tipo arba lygiavertis, tiesus, su dantukais 1x2, delikatus, su užrakinimu, bendras ilgis 140 ±3 mm. 20 vnt.
1.1.17. | Spaustukas KL3261 Kocher tipo arba lygiavertis, lenktas, su dantukais 1x2, delikatus, su užrakinimu, bendras ilgis 140 ±3 mm. 50 vnt.
1.1.18. | Spaustukas KL3331, Kocher-Ochsner tipo arba lygiavertis, lenktas, dantytas darbinis paviršius, su dantukas 1x2, su užrakinimu, bendras ilgis 265±3 mm. 20 vnt.
1.1.19. | Spaustukas KL4049, Baby-Mixter tipo arba lygiavertis, lenktas, su vidiniais dantukais ne per visą darbinį ilgį, su užrakinimu, bendras ilgis 135±3 mm. 50 vnt.
1.1.20. | Adatkotis NH1180, Crile-wood tipo arba lygiavertis, tiesus, paviršius kryžmiškai dantytas, su ovalo formos išilgine išpjova, tinkamas 4/0-6/0 adatoms, ilgis 150±3 mm. 50 vnt.
1.1.21. | Adatkotis NH1240, Mayo -Hegar tipo arba lygiavertis, tiesus, kryžmiškai dantytas paviršius, dantytumas 0,4 mm žingsniu, tinkamas 2/0-5/0 chirurginėms adatoms, su ovalo formos išilgine išpjova, bendras ilgis 185±3 mm. 50 vnt.
1.1.22. | Pincetas EPZ1051 ,Adson tipo arba lygiavertis, darbinė dalis tiesi, su dantukais 1x2, bendras ilgis 120±3 mm. 10 vnt.
1.1.23. | Pincetas PZ0380 , Adson tipo arba lygiavertis pincetas, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, plotis 1,5±0,1 mm, bendras ilgis 120±3 mm. 10 vnt.
1.1.24. | Spaustukas KL2231, Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, lenktas, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 125±3 mm. 20 vnt.
1.1.25. | Mikro žirklės MN0200, Millesi tipo arba lygiavertės mikro spyruoklinės žirklės, bendras ilgis 160 mm±3 mm, apvalios varžtų galvutės užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą). 5 vnt.
1.1.26. | Žirklės SC0953. Baby-Metzenbaum arba lygiavertės skirtos akių chirurgijai, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, volframo karbido įdėklai įlieti, o ne įlituoti (pateikti tai patvirtinantį gamintojo dokumentą) galiukai buki, žiedai spalviškai pažymėti, ilgis 115±3 mm, apvalios varžtų galvutės užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą).10 vnt.
1.1.27. | Mikro žirklės MP2016. Mikro žirklės plastinei chirurgijai 150±3 mm, tiesios 12±0,5mm ilgio geležtės su apvalia Ø8 mm rankena, apvalios varžtų galvutės užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą). 5 vnt.
1.1.28. | Žirklės SC0431B, Iris tipo arba lygiavertės žirklės skirtos akių operacijoms. Žirklių paviršius ir jų darbinis paviršius yra pilnai juodas, apvalios varžtų galvutės užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą). Žirklės lenktos, bendras ilgis 110±3 mm, galiukai aštrūs, rankenos spalviškai pažymėtos. 2 vnt.
1.1.29. | Adatkotis NH0580T, Mayo-hegar POWER-TC arba lygiavertis adatkotis, instrumentas pilnai padengtas titano keramine danga, kad būtų užtikrintas maksimalus atsparumas dilimui, tiesus, bendras ilgs 205 ±3 mm. 2 vnt.
1.1.30. | Puodelis SL0094, Medicininis puodelis, graduotas 500 mL talpos. Skersmuo 53 ± 1 mm, aukštis 45±1mm. 5 vnt.
1.1.31. | Dubenėlis SL0990 , Dubenėlis skirtas tirpalui, 100 mL talpos. Skersmuo 80 ± 1 mm, aukštis 35±1mm.10 vnt.
1.1.32. | Dubenėlis SL0991, Dubenėlis skirtas tirpalui, 200 mL talpos. Skersmuo 90 ± 1 mm, aukštis 55±1mm. 10 vnt.
1.1.33. | Instrumentų priežiūros priemonė, STERISOFT arba lygiavertė instrumentų alyva, skirta chirurginių instrumentų priežiūrai, 500 ± 20 ml talpos su purkštuku. 5 vnt.
1.1.34. | Instrumentams suteikiama ne mažiau kaip 60 mėn. garantija.
1.1.35. | Būtinas CE ženklinimas
1.1.36. | Instrumentų gamintojas, esant ligoninės poreikiui, turi turėti galimybę instrumentus sužymėti specialiais radijo bangų lustais “RFID” arba lygiaverčiais.