SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„Medikamentų vėžimėliai (10633)“

Vėžimėliai medikamentams

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (tikslios siūlomos prekės parametrų reikšmės, nuoroda į gamintojo dokumentus (psl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) (Pildo tiekėjas) Prekių parametrams patvirtinti tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo dokumentus, kuriuose aprašytas nurodytas parametras. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rėmas ir korpusas | Plastikinis, metalinis atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. Virš stalviršio ant metalinio vamzdžio dvi eilės atverčiamų stalčiukų 4 + 5 vnt., bėgelis su plastikiniu padėklu ir dispenseriu dezinfektantui, 2 kabliukų laikiklis lašelinei, laikiklis inksto formos indui. |  |
| 2. | Pagrindas, stalviršis, stūmimo rankena, ištraukiamas staliukas | Pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. Stalviršis su paaukštintu kraštu, integruotos stūmimo rankenos iš 3 pusių. Su ištraukiamu staliuku. |  |
| 3. | Stalčiai | Plastikiniai, metaliniai. Stalčių kiekis ne mažiau 4 vnt. 4 stalčiai su centriniu užraktu: 3-jų stalčių aukštis nuo 156 mm iki 158 mm, 4-to stalčiaus aukštis nuo 236 mm iki 238mm |  |
| 5. | Vėžimėlio išoriniai matmenys | Plotis nuo 80 cm iki 82 cm Gylis nuo 60cm iki 62cm Aukštis viso vėžimėlio nuo 170cm iki 175cm |  |
| 6. | Ratukai | Dvigubi plastikiniai, ne mažiau 75mm diametro su stabdžiais. 4 dvigubi ratukai 125 mm diametro, iš jų 2 ratukai su stabdžiais. Ratukai su apsauginiu plastikiniu bamperiu per visą vežimėlio perimetrą. |  |
| 7. | Komplektacija | Pirštinių dėžutės laikiklis ir pavojingų atliekų konteineris (atidaromas keliu, 20 l) su laikikliu |  |
| 8. | CE atitikties deklaracija | Būtina, atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams |  |
| 9. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |