## Lapas1
Teikiama CVP IS priemonėmis
DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS PASIŪLYMUS PO ATLIKTOS IŠANKSTINĖS RINKOS KONSULTACIJOS
VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMUI
Techninės specifikacijos Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos reikalavimas techninėje specifikacijoje | Tiekėjas Nr.1 siūlomi pakeitimai | Tiekėjas Nr.2 siūlomi pakeitimai | Tiekėjas Nr.3 siūlomi pakeitimai | Tiekėjas Nr.4 siūlomi pakeitimai | Tiekėjas Nr.5 siūlomi pakeitimai | Tiekėjas Nr.6 siūlomi pakeitimai | Tiekėjas Nr.7 siūlomi pakeitimai | Priimti sprendimai dėl techninės specifikacijos
1. | Specialios vienkartinės apsaugos priemonės
1.1. | Specialios vienkartinės apsaugos priemonės
1.1.1. | U formos apklotas 235 x 260 cm (±5cm), plyšys 20 x 100 cm (±5cm), skysčius sugerianti dalis ne mažiau 75 x 140 cm |  |  |  | U formos apklotas 225 x 280 cm (±5cm), plyšys 15 x 100 cm (±5cm), skysčius sugerianti dalis ne mažiau 130 x 140 cm |  |  |  | Keičiame: ,,U formos apklotas 225 x 280 cm (±5cm), plyšys 15 x 100 cm (±5cm), skysčius sugerianti dalis ne mažiau 75 x 140 cm"
1.1.2. | Medžiaga vienkartinio naudojimo
1.1.3. | Apklotas sudarytas iš ne mažiau kaip trijų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos – sugeria skysčius, vidurinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis
1.1.4. | Apklotas įpakuotas steriliame įpakavime, trijų lygių pakuotėje, su sterilumo kontrolės sistema, t. y. lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis
3. | Apklotai su lipnia anga
3.1. | Apklotai su lipnia anga
3.1.1. | Apklotas ne mažiau 45-50cm x 60 cm (± 1cm)
3.1.2. | Lipni anga 6 cm x 8 cm (± 1cm) |  |  |  | Lipni anga 7 cm, apvali |  |  |  | Nekeičiame: ligoninei reikalingi nurodyto dydžio apklotai.
3.1.3. | Sterilus
3.1.4. | Vienkartinio naudojimo
4. | Apklotas operacinio lauko
4.1. | Apklotas operacinio lauko
4.1.1. | Apklotas sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos – sugeriantis skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus.
4.1.2. | Dydis 45x75cm (±2cm), su lipnia 6x8cm (±1cm) anga |  |  |  | Dydis 45x75cm (±2cm), su lipnia 6x8cm (±1cm) anga |  |  |  | Nekeičiame, nes techninėje specifikacijoje siūlomi parametrai ir nurodyti.
4.1.3. | Apklotas įpakuotas steriliame įpakavime ir privalo turėti trijų lygių pakuotę su sterilumo kontrolės lipdukais
5 | Apklotas apatinių galūnių kraujagyslių operacijoms
5.1 | Apklotas apatinių galūnių kraujagyslių operacijoms
5.1.1 | Pagamintas iš neaustinės SMS medžiagos, apklotas turi papildomą sugeriamąjį sluoksnį kritinėje zonoje ne mažiau 50 cm x 90 cm.
5.1.2 | Apklotas ne mažiau 230 cm x 300 cm dydžio su elastinga 7cm (± 1cm) anga
5.1.3 | Apklotas turi 4 papildomus “velcro” laikiklius patogiam vamzdelių tvirtinimui, kuriuos galima užsegti ir atsegti keletą kartų. | [6 empty] | Apklotas turi 4 papildomus “velcro” laikiklius patogiam vamzdelių tvirtinimui, kuriuos galima užsegti ir atsegti keletą kartų arba integruotus į apklotą laikiklius patogiam vamzdelių tvirtinimui | Keičiame: ,,Apklotas turi 4 papildomus “velcro” laikiklius vamzdelių tvirtinimui, kuriuos galima užsegti ir atsegti keletą kartų arba integruotus į apklotą laikiklius patogiam vamzdelių tvirtinimui "
5.1.4 | Apklotas supakuotas gamykliniame steriliame permatomame tvirto polietileno įpakavime, ne mažiau 2 lygių pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis.
5.1.5 | Privaloma transportavimo pakuotė.
6. | Apklotas galūnėms
6.1. | Apklotas galūnėms
6.1.1. | Išmatavimai: 235x300cm (±15cm) su elastine anga 7cm (±1cm), skysčius sugerianti dalis ne mažiau 50x100cm |  |  |  | Išmatavimai: 235x310cm (±15cm) su elastine anga 4cm (±1cm), skysčius sugerianti dalis ne mažiau 50x100cm |  |  |  | Keičiame: ,,Išmatavimai: 235cm x 310cm (±15cm) su elastine anga 4cm (±1cm), skysčius sugerianti dalis ne mažiau 50cm x 100cm"
6.1.2. | Medžiaga vienkartinio naudojimo sterili
6.1.3. | Apklotas sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos - sugeria skysčius, vidurinis/apatinis - iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis
6.1.4. | Elastinė anga tampriai priglunda prie galūnės
6.1.5. | Arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta
6.1.6. | Apklotas įpakuotas steriliame įpakavime, trijų lygių pakuotėje, su sterilumo kontrolės sistema, t. y. lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis
8. | Apklotas Mayo instrumentų staliukui sustiprintas
8.1. | Apklotas Mayo instrumentų staliukui sustiprintas
8.1.1. | Dydis 80x145cm (±5cm)
8.1.2. | Pagamintas iš PE arba lygiavertės medžiagos, ne plonenės kaip 60 μm.
8.1.3. | Papildomas absorbuojantis sluoksnis ne mažesnis kaip 65cm x 85cm, pagamintas iš hidrofilinės neaustinės arba lygiavertės medžiagos ne plonesnės kaip 30 g/m². |  |  |  | Papildomas absorbuojantis sluoksnis ne mažesnis kaip 60cm x 80cm, pagamintas iš hidrofilinės neaustinės arba lygiavertės medžiagos ne plonesnės kaip 30 g/m². |  |  |  | Keičiame: ,,Papildomas absorbuojantis sluoksnis ne mažesnis kaip 60cm x 80cm, pagamintas iš hidrofilinės neaustinės arba lygiavertės medžiagos ne plonesnės kaip 30 g/m²."
8.1.4. | Sterili pakuotė turi atplėšimo vietos žymėjimą su laisvu nepriklijuotu kraštu
8.1.5. | Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai.
8.1.6. | Trijų lygių pakuotė: pirminė – sterili, antrinė – kartoninė skirta prekių gabenimui į opercinę, tretinė – skirta transportavimui
14. | Apklotų rinkinys Cezario pjūvio operacijoms
14.1. | Apklotų rinkinys Cezario pjūvio operacijoms
14.1.1. | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili
14.1.2. | Pagamintas iš ne mažiau kaip 2 sluoksnių medžiagos
14.1.3. | Sudėtyje nėra latekso
14.1.4. | Paviršius neslidus, matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios med. priemonės
14.1.5. | Apklotas Cezario pjūviui ne mažiau 230 cm x 330 cm, su integruotu skysčių surinkimo maišu, integruotais vamzdelių laikikliais ir ne mažiau 36 cm x 36 cm pjūvio plėvele – ≥ 1 vnt. | prašome patikslinti sekančiai: ne mažiau 36 cm x 32cm pjūvio plėvele | [5 empty] | Apklotas Cezario pjūviui ne mažiau 220 cm x 330 cm, su integruotu skysčių surinkimo maišu, integruotais vamzdelių laikikliais ir ne mažiau 36 cm x 36 cm pjūvio plėvele – ≥ 1 vnt. | Keičiame: ,,Apklotas Cezario pjūviui ne mažiau 220 cm x 330 cm, su integruotu skysčių surinkimo maišu, integruotais vamzdelių laikikliais ir ne mažiau 36 cm x 32 cm pjūvio plėvele – ≥ 1 vnt."
14.1.6. | Paklodė kūdikiui ne mažiau 75 cm x 120 cm – ≥ 1 vnt.
14.1.7. | Maišas Mayo staliukui padidintos apsaugos ne mažiau 78 cm x 145 cm – ≥ 1 vnt.
14.1.8. | Lipni juosta 9 cm x 50 cm (±1 cm) – ≥ 1 vnt.
14.1.9. | Servetėlės 30 cm x 34 cm (± 1 cm) – ≥ 4 vnt. | prašome patikslinti sekančiai: Servetėlės ne mažiau 30 cm x 34 cm – ≥ 4 vnt. | [6 empty] | Keičiame: ,,Servetėlės ne mažiau 30 cm x 34 cm – ≥ 4 vnt."
14.1.10. | Instrumentų stalelio apklotas ne mažiau 150 cm x 190 cm - ≥ 1 vnt.
14.1.11. | Produktas privalo turėti trijų lygių pakuotę
14.1.12. | Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai
15 | Paklotų rinkinys operaciniam stalui
15.1. | Paklotų rinkinys operaciniam stalui
15.1.1 | Vienkartinio naudojimo
15.1.2 | Nesterilus
15.1.3 | Tiesiamas po pacientu
15.1.4 | Pakloto dydis ne mažiau 100 x 230 cm,nepralaidus skysčiams su skysčius sugeriančia medžiaga
15.1.5 | Pagamintas iš ne mažiau 4 sluoksnių: neaustinės medžiagos, popieriaus, superabsorbuojančių polimerų, purios celiuliozės masės, popieriaus ir polietileno
15.1.6 | Paklodė paciento perkėlimui ne mažiau kaip 100 cm x 150 cm, pagaminta iš poliesterio, paklodės kėlimo galia ne mažiau 220 kg
15.1.7 | Rankų atramų dangalai 75 cm x 35 cm (± 3 cm)
15.1.8 | Velcro laikiklių 2vnt. 5 cm x 80 cm (± 2 cm) | [6 empty] | Velcro laikiklių 2vnt. 5 cm x 85 cm (± 2 cm) arba 2vnt Velcro laikiklių 2vnt. ne mažiau 5 cm x 80 cm | Keičiame: ,,Velcro laikiklių 2vnt. 5 cm x 85 cm (± 2 cm)"
15.1.9 | Pakloto kraštai užlydyti, nepraleidžia skysčių
16 | Apklotų rinkinys kelio sąnario artroskopijai
16.1 | Apklotų rinkinys kelio sąnario artroskopijai
16.1.1 | Apklotai sudaryti iš ne mažiau kaip trijų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos – sugeria skysčius, vidurinis – iš polietileno ar lygiavertės madžiagos, nepralaidus, apatinis – apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. | [6 empty] | Apklotai sudaryti iš ne mažiau kaip trijų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos – sugeria skysčius, vidurinis – iš polietileno ar lygiavertės madžiagos, nepralaidus, apatinis – apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis arba iš neaustinės, vientisos daugiasluoksnės medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 50 g/m2 | Keičiame: ,,Apklotai sudaryti iš ne mažiau kaip trijų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos – sugeria skysčius, vidurinis – iš polietileno ar lygiavertės madžiagos, nepralaidus, apatinis – apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis arba iš neaustinės, vientisos daugiasluoksnės medžiagos su perpintomis polipropileninėmis gijomis, neplonesnės nei 50 g/m²"
16.1.2 | Apklotas 230cm x 320cm (cm ± 10cm) su elastinėmis angomis, integruotu skysčių surinkimo maišu ir išleidimo anga – ≥ 1 vnt.
16.1.3 | Apklotas instrumentiniam staliukui 150cm x 190 cm (± 10cm) – ≥ 2 vnt.
16.1.4 | Sutvirtintas maišas Mayo tipo staliukui 78cm x 145cm (± 5cm) – ≥ 1 vnt.
16.1.5 | Kojinė 22cm x 75 cm ( ± 1cm) – ≥ 1 vnt.
16.1.6 | Lipni juosta 9cm x 50cm (± 1cm) – ≥ 2 vnt.
16.1.7 | Servetėlės – ne mažiau 4 vnt.
16.1.8 | Rinkinys įpakuotas steriliame įpakavime, su sterilumo kontrolės sistema
16.1.9 | Produktas turi trijų lygių pakuotę
17 | Apklotų rinkinys klubo sąnario endoprotezavimui
17.1 | Apklotų rinkinys klubo sąnario endoprotezavimui
17.1.1 | Sterilūs
17.1.2 | Apklotas sudarytas iš ne mažiau kaip trijų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos, sugeriantis skysčius, vidurinis iš polietileno, nepralaidus, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis.
17.1.3 | Gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kitos smulkios medicininės priemonės
17.1.4 | Apklotai lipniais kraštais 90cm x 75 cm (± 5cm) – ≥ 3 vnt. | [6 empty] | Apklotai lipniais kraštais 90cm x 75 cm (± 5cm) – ≥ 2 vnt. | Nekeičiame: Rinkinyje reikalingi nurodyti apklotai, ne mažiau 3 vienetų.
17.1.5 | Apklotas lipniu kraštu 182cm x 180cm (± 5cm) (apklotas turi turėti papildomą absorbuojantį sluoksnį su specialiomis angomis vamzdelių tvirtinimui.) | [6 empty] | Apklotas lipniu kraštu 180cm x 180cm (± 5cm) (apklotas turi turėti papildomą absorbuojantį sluoksnį su specialiomis angomis vamzdelių tvirtinimui.) | Keičiame: ,,Apklotas lipniu kraštu 180cm x 180cm (± 5cm) (apklotas turi turėti papildomą absorbuojantį sluoksnį su specialiomis angomis vamzdelių tvirtinimui."
17.1.6 | Apklotas lipniu kraštu 150cm x 240 cm (± 5cm) – ≥ 1 vnt.
17.1.7 | U formos paklotas 230cm x 260cm (± 5cm) (plyšys 20cm x 100xcm (±1cm)) – ≥ 1 vnt.
17.1.8 | Apklotas instrumentiniam staliukui 150cm x 190 cm (± 5cm) – ≥ 1 vnt.
17.1.9 | Apklotas instrumentiniam staliukui 100cm x 150 cm (± 5cm) – ≥ 1 vnt. | [6 empty] | Apklotas instrumentiniam staliukui 100cm x 150 cm (± 5cm) – ≥ 1 vnt. | Keičiame: Naikiname 17.1.9 punkto reikalavimą.
17.1.10 | Apklotai 75cm x 80 cm (± 5cm) – ≥ 2 vnt. | [6 empty] | Apklotai 75cm x 80 cm (± 5cm) – ≥ 2 vnt. | Nekeičiame: Rinkinyje reikalingi nurodyti apklotai.
17.1.11 | Kojinė 30cm x 120 cm (± 2cm) – ≥ 1 vnt.
17.1.12 | Elastinis bintas 12 cm x 6 m (± 2cm) – ≥ 1 vnt.
17.1.13 | Skysčių surinkimo maišas 30cm x 40 cm (± 2cm) – ≥ 1 vnt. | [6 empty] | Skysčių surinkimo maišas 30cm x 40 cm (± 2cm) – ≥ 1 vnt. | Keičiame: Naikiname 17.1.13 punkto reikalavimą.
17.1.14 | Lipnios juostos 9cm x 50 cm (± 1cm) – ≥ 3 vnt.
17.1.15 | Popierinės servetėlės 30cm x 24 cm (± 1cm) – ≥ 4 vnt. | [6 empty] | Popierinės servetėlės ne mažiau 25cm x 18 cm – ≥ 4 vnt. | Keičiame: ,,Popierinės servetėlės ne mažiau 25cm x 18 cm – ≥ 4 vnt."
17.1.16 | Sutvirtintas maišas Mayo staliukui 78cm x 145cm (± 5cm) – ≥ 2 vnt.
17.1.17 | Rinkinys įpakuotas trijų lygių pakuotėje, steriliame įpakavime, su sterilumo kontrolės sistema, t.y. lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis
27. | Kvapų neutralizatorius | Siūlome pakoreguoti TS dėl tūrio ir taip pat manome, būtų tikslinga nurodyti mato vienetą ml, o ne vnt, nes skirtingo dydžio (tūrio) prekės kaina skiriasi.
27.1. | Kvapų neutralizatorius
27.1.1. | 250ml-500ml aerozolis | 200-500ml aerozolis | [6 empty] | Keičiame: 500 ml (± 50ml) aerozolis
27.1.2. | Skirtingai nuo įprastų gaiviklių, kvapus ne maskuoja, o juos naikina
27.1.3. | Sudėtyje esantys natūralios kilmės enzimai (fermentai) pagreitina nemalonaus kvapo molekulių suirimą, palikdami gaivų ir švelnų kvapą
27.1.4. | Skirtas nemaloniems kvapams naikinti esantiems ore ar ant kietų bei tekstilinių paviršių
27.1.5. | Padeda kontroliuoti ir naikinti nemalonius kvapus asmenims, turintiems stomą
28. | Hemostatinė medžiaga |  |  | Siūlome papildyti pirkimo dalies nr. 28 specifikacijas šiuo parametru: „Sunkiųjų metalų kiekis produkte turi būti ≤0,012%M/M (masės procentinė dalis)“ Argumentai: šis rodiklis apibūdina galimas produkto priemaišas, atsiradusias gamybos ir apdorojimo metu ir tiesiogiai daro įtaką produkto kokybei bei savybėms, todėl parametro įtraukimas leidžia užtikrinti, kad produktas bus pagamintas iš aukštos kokybės oksiduotos regeneruotos celiuliozės. |  |  |  |  | Keičiame: 28.1.4.p. ,,Sunkiųjų metalų kiekis produkte turi būti ≤0,012%M/M (masės procentinė dalis)"
28.1. | Hemostatinė medžiaga
28.1.1. | Retas tinklas 5cm x 7,5 cm(±1 cm) - hemostatikas iš oksoduotos regeneruotos celiuliozės
28.1.2. | Visiškai stabdo kraujavimą per 2-4 min.
28.1.3. | Kraujavimo stabdymo mechanizmas yra fizikinis – pH < 4,0 |  |  | Siūlome papildyti pirkimo dalies nr. 28.1.3 reikalaujamas specifikacijas ir išdėstyti jas sekančiai: “Kraujavimo stabdymo mechanizmas yra fizikinis – pH < 4,0, patvirtinta klinikinėmis studijomis.” Argumentai: klinikinių studijų įtraukimas patvirtina, kad siūloma priemonė atitinka keliamus reikalavimus pH vertei, kuri yra kritinė savybė, užtikrinanti priemonės bakteriocidinį poveikį prieš infekciją sukeliančius mikroorganizmus |  |  |  |  | Keičiame: ,,Kraujavimo stabdymo mechanizmas yra fizikinis – pH < 4,0 (patvirtinta klinikinėmis studijomis)"
28.1.4. | Pakuotėje ne mažiau 10 vnt.
33. | Kojinė artroskopinėms operacijoms
33.1. | Kojinė artroskopinėms operacijoms
33.1.1. | 22 cm x 75cm (± 5cm) | prašome patikslinti sekančiai: 22-30 cm x 75-80cm | [6 empty] | Keičiame: ,,22-30 cm x 75-80cm"
33.1.2. | Vienkartinio naudojimo
33.1.3. | Ne mažiau 2-jų sluoksnių: išorinis- skysčiams atspari medžiaga, vidinis - prakaitą sugerianti medžiaga
33.1.4. | Supakuota steriliame įpakavime po vieną.
33.1.5. | Turi sterilumo kontrolės sistemą t.y. kontrolinį lipduką, kurį galima įklijuoti į ligos istoriją.
33.2. | Kojinė artroskopinėms operacijoms
33.2.1. | 75 cm x 120cm (± 5cm) |  |  |  | 35 cm x 120cm (± 5cm) |  |  |  | Nekeičiame: ligoninei reikalingos nurodyto išmatavimo kojinės.
33.2.2. | Vienkartinio naudojimo
33.2.3. | Ne mažiau 2-jų sluoksnių: išorinis- skysčiams atspari medžiaga, vidinis - prakaitą sugerianti medžiaga
33.2.4. | Supakuota steriliame įpakavime po vieną.
33.2.5. | Turi sterilumo kontrolės sistemą t.y. kontrolinį lipduką, kurį galima įklijuoti į ligos istoriją.
40. | T formos silikoninis drenas
40.1. | T formos silikoninis drenas
40.1.1. | Sterilus
40.1.2. | Vienkartinio naudojimo
40.1.3. | Pagamintas iš silikono ar lygiavertės medžiagos
40.1.4. | Išmatavimai 80cm x 5cm x 80cm (±1cm) | 20cm x 40cm (±1cm)” | [6 empty] | Nekeičiame: ligoninei reikalingi nurodytų išmatavimų ir dydžių drenai.
40.1.5. | Dydžiai CH9, CH10, CH12, CH14, CH16 bus perkami pagal poreikį, nurodant užsakymo metu | Dydžiai CH9/CH10, CH12, CH14, CH16 bus perkami pagal poreikį, nurodant užsakymo metu”
45. | Šlapimo surinkejas valandinei diurezijai matuoti
45.1. | Šlapimo surinkejas valandinei diurezijai matuoti
45.1.1. | Šlapimo surinkėjai su valandiniu šlapimo diurezės matuokliu
45.1.2. | Sterili uždara sistema valandinei diurezei matuoti su 4 matavimo kameromis (iki 50 ml, nuo 50 ml iki 200 ml, nuo 200 ml iki 350 ml, nuo 350 ml iki 500 ml)
45.1.3. | Su ventiliacine anga ir hidrofobiniu filtru
45.1.4. | Su 2 litrų šlapimo surinkimo maišu be adatos | prašome patikslinti sekančiai: Dydis 30-40cm x 42-50cm | [6 empty] | Nekeičiame: ligoninei reikalingi 2 litrų maišai.
45.1.5. | Su šlapimo paėmimo mėginio jungtimi
45.1.6. | Su dviejų kanalų vamzdeliu 120 – 150 cm
45.1.7. | By-pass sistema neleidžia persipildyti
45.1.8. | Keli pakabinimo variantai (plastikiniai dirželiai, virvutė ar pakaba)
45.1.9. | Šlapimo nuleidimo kranelis ir prapjova kraneliui užkišti
53. | Biologinių skysčių siurbimo sistema
53.1. | Biologinių skysčių siurbimo sistema
53.1.1. | Daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko medžiagos 2-3 litrų indas. Arba pateikti lygiavertį daugartinio naudojimo indą ir jam tinkančias visas sudėtines dalis procedūrai atlikti. |  | Prašome pirkimo metu atskirti kiek vienetų ketinama įsigyti 2 litrų ir kiek vienetų 3 litrų indų | [5 empty] | Keičiame: ,,Daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko medžiagos 2 litrų indas. Arba pateikti lygiavertį daugartinio naudojimo indą ir jam tinkančias visas sudėtines dalis procedūrai atlikti."
53.1.2. | 2 - 3 litrų talpos daugkartinio naudojimo skaidraus atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos indas su skysčio kiekio matavimo skale. Sugraduotas kas 100 ml | [7 empty] | Keičiame: ,,2 litrų talpos daugkartinio naudojimo skaidraus atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos indas su skysčio kiekio matavimo skale. Sugraduotas kas 100 ml"
53.1.3. | Sertifikuotas kaip matavimo indas (pateikti patvirtinančius dokumentus, kad indas sertifikuotas kaip matavimo indas) | Siūlome išimti šį punktą, nes į šį indą dedasi vienkartiniai maišeliai ir tikrai nėra būtinas dokumentas, kad šis indas sertifikuotas. Užtenka gradacijos, kiek yra ant pačio indo. | [6 empty] | Nekeičiame: Kadangi indai naudojami ligoninėje, reikalingas tikslumas, turi būti patvirtinantis dokumentas, kad indas sertifikuotas kaip matavimo indas.
53.1.4. | Atsparus smūgiams
53.1.5. | Indas komplektuojamas su daugkartine L formos jungtimi | Siūlome išimti šį punktą, nes nevisiems daugkartinio naudojimo induose turi būti ši L formos jungtis ir būtų daugkartinio naudojimo | [6 empty] | Nekeičiame: Indas turi būti komplektuojamas su daugkartine L formos jungtimi
53.1.6. | L formos kampinės jungtys ir indai gali būti dezinfekuojami automatinėse plovimo mašinose (ne mažiau 95°C) ir sterilizuojama (ne mažiau 121°C) | Siūlome išimti punktą, kad L formos kampinės jungtys gali būti dezinfekuojami automatinėse plovimo mašinose (ne mažiau 95°C) ir sterilizuojama (ne mažiau 121°C) | [6 empty] | Nekeičiame: Kadangi L formos jungtys yra daugkartionio naudojimo, privalo būti dezinfekuojamos arba sterilizuojamos.
53.1.7. | Turi būti galimybė sujungti indus į vientisą skysčių surinkimo sistemą |  | Itraukti įpapildomą reikalavimą, kad indai tiktų naudoti su įstaigoje naudojamais vežimėliais ir laikikliais. | [5 empty] | Keičiame: pridedame 53.1.8. p. ,,Siūlomi indai turi tikti naudoti su šioje dalyje siūlomais vežimėliais ir laikikliais."
53.2. | Vienkartinis 2-3 litrų skysčių surinkimo maišas su granulėmis | [7 empty] | Keičiame: ,,Vienkartinis 2 litrų skysčių surinkimo maišas su granulėmis"
53.2.1. | Vienkartinis 2-3 litrų skysčių surinkimo maišas su granulėmis |  | Prašome pirkimo metu atskirti kiek vienetų ketinama įsigyti 2 litrų ir kiek vienetų 3 litrų maišelių, bei įtraukti reikalavimą, kad maišelių diametras būtų 135 mm ± 2 mm. Taip Perkančioji organizacija galės maišelius pritaikyti jau įstaigoje naudojamiems daugkartiniams indams. | [5 empty] | Keičiame: ,,Vienkartinis 2 litrų skysčių surinkimo maišas su granulėmis"
53.2.2. | Pagamintas iš tvirto polietileno ar lygiavertės medžiagos
53.2.3. | Sudėtyje nėra PVC
53.2.4. | Maišas neturi vakuumo jungties (apsaugoja vakuumo sistemą)
53.2.5. | Kiekevienas maišas savo viduje turi kombinuotą hidrofobinį ir antibakterinį filtrą, kad siurbiami skysčiai nepatektų į centrinę vakuumo sistemą
53.2.6. | Ant maišo yra jungtis mėginių indelio prijungimui
53.2.7. | Atskira tvirtinimo jungtis skysčių matavimo indui ir rankena maišo išėmimui
53.2.8. | Maišo viduje turi būti sandariai supakuotos granulės paverčiančios skystį geliu
53.2.9. | Ant maišo turi būti nurodyta talpa | Siūlome išimti šį punktą - Ant maišo turi būti nurodyta talpa | [6 empty] | Nekeičiame: Ant maišo turi būti nurodyta talpa.
53.2.10. | Pritaikytas naudoti kartu su daugkartinio naudojimo indu |  | Tikslinti Pritaikytas naudoti kartu su daugkartinio naudojimo indu, kurie yra ir įstaigoje naudojami | [5 empty] | Keičiame: ,,Pritaikytas naudoti su šioje pirkimo dalyje siūlomais daugkartinio naudojimo indais."
53.3. | Jungiamoji žarnelė
53.3.1. | Vienkartinė
53.3.2. | Jungiamoji žarnelė skirta sujungti vienkartinius skysčių surinkimo maišus į vientisą skysčių surinkimo sistemą
53.3.3. | Pritaikyta naudoti su nurodytais vienkartiniais surinkimo maišais
53.4. | T formos jungtis daugkartinio naudojimo plastikiniams indams | Išimti šį visą punktą, nes nevisiems daugkartinio naudojimo induose turi būti T formos jungtis daugkartinio naudojimo | [6 empty] | Nekeičiame: T formos jungtis daugkartinio naudojimo plastikiniams indams privaloma.
53.4.1. | T formos daugkartinio naudojimo jungtis, įstatoma į nurodytus indus ir leidžianti juos sujungti į vientisą vakuumo sistemą
53.4.2. | Jungtis gali būti dezinfekuojama ir plaunama automatinėse plovimo mašinose (ne mažiau 95°C) ir sterilizuojama (ne mažiau 121°C)
53.5. | Vežimėlis
53.5.1. | Turi ne mažiau 3 laikiklius, skirtus daugkartinio naudojimo nurodytiems plastiko indam įstatyti
53.5.2. | Aukštis 55-120 cm su ratukais |  | Tikslinti techninius parametrus 90-120 cm su ratukais, kadangi šiuo metu pateikiama labai didelė paklaida aukščio ir nėra aiškumo, kokio tiksliai pageidauja Perkančios rganizacijos darbuotojai, kurie ir dirbs su šiomis priemonėmis. | [5 empty] | Keičiame: ,,Aukštis 90-120 cm su ratukais"
59. | Vakuuminė žaizdų drenavimo sistema
59.1. | Vakuuminė žaizdų drenavimo sistema
59.1.1. | Žemo slėgio vakuminio žaizdos drenažo sistema su jungiančiu vamzdeliu ir varijuojančiu konektoriumi (Ch6-Ch18), su konteineriu.
59.1.2. | Dydis 150 - 200ml
59.1.3. | Suspaudžiamos armonikėlės tipo |  | Keisti, tiesiog paliekant spaudžiamos silikoninės talpos | [5 empty] | Nekeičiame: Sistemos reikalingos suspaudžiamos armonikėlės tipo.
60. | Vakuuminė žaizdų drenavimo sistema
60.1. | Vakuuminė žaizdų drenavimo sistema
60.1.1. | Aukšto slėgio vakuminio žaizdos drenažo sistema su jungiančiu vamzdeliu ir varijuojančiu konektoriumi (Ch6-Ch18), su konteineriu.
60.1.2. | Dydis 600ml (±100ml)
60.1.3. | Suspaudžiamos armonikėlės tipo |  | Keisti, tiesiog paliekant spaudžiamos silikoninės talpos | [5 empty] | Nekeičiame: Sistemos reikalingos suspaudžiamos armonikėlės tipo.
61. | Vakuuminė žaizdų drenavimo sistema
61.1. | Vakuuminė žaizdų drenavimo sistema
61.1.1. | Aukšto slėgio vakuminio žaizdos drenažo sistema su jungiančiu vamzdeliu ir varijuojančiu konektoriumi (Ch6-Ch18), su konteineriu.
61.1.2. | Dydis 300ml (±100ml)
61.1.3. | Suspaudžiamos armonikėlės tipo |  | Keisti, tiesiog paliekant spaudžiamos silikoninės talpos | [5 empty] | Nekeičiame: Sistemos reikalingos suspaudžiamos armonikėlės tipo.
64. | Uždara sistema žarnyno praplovimui
64.1. | Uždara sistema žarnyno praplovimui
64.1.1. | Maišelis 2 litrų (±100ml) talpos, kūginiu konektoriumi, išleidimo kamštelis | Maišelis 1500-2000ml talpos, kūginiu konektoriumi, išleidimo kamštelis | [6 empty] | Keičiame: ,,Maišelis 1500-2000ml talpos, kūginiu konektoriumi, išleidimo kamštelis"
64.1.2. | Maišelis tvirtinamas prie lovos
64.1.3. | Sujungimo žarnelė 150cm (±5cm) ilgio, su užspaudėju | Sujungimo žarnelė 150-160cm ilgio, su užspaudėju | [6 empty] | Keičiame: ,,Sujungimo žarnelė 150-160cm ilgio, su užspaudėju"
64.1.4. | Rektalinis kateteris (su balionu)
64.1.5. | 60ml švirkštas (Luer Lock, 3 dalių). | 50-60ml švirkštas (Luer Lock, 3 dalių). | [6 empty] | Keičiame: ,,50-60ml švirkštas (Luer Lock, 3 dalių)"
64.1.6. | Sterilus, supakuota vienoje pakuotėje
68 | Dangalas rentgeno aparatui
68.1 | Dangalas rentgeno aparatui
68.1.1 | Dangalas rentgeno aparatui
68.1.2 | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili
68.1.3 | Sudėtyje nėra latekso
68.1.4 | Pagaminta iš ne plonesnės kaip 50μ polietileno plėvelės | [6 empty] | Pagaminta iš ne plonesnės kaip 35μ polietileno plėvelės | Keičiame: ,,Pagaminta iš ne plonesnės kaip 35μ polietileno plėvelės"
68.1.5 | Su elastingu apsiuvu aplinkui
68.1.6 | Maišas 90 cm ( ±5 cm) skersmens.
68.1.7 | Ne mažiau 2 lygių pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis
68.1.8 | Privaloma transportavimo pakuotė
Keičiame 69 pirkimo dalies techninę specifikaciją, nes ši dalis dubliuojasi su 72 pirkimo dalimi.
69 | Vamzdelio apvalkalas (rankovė) | [7 empty] | Prezervatyvai
69.1 | Vamzdelio apvalkalas (rankovė) | [7 empty] | Prezervatyvai
69.1.1 | Polietileninis, sterilus, vienkartinis, su lipnia juostele fiksavimui | [7 empty] | Ilgis 190mm (±10mm)
69.1.2 | Vamzdelio apvalkalo optikos jungtis baigiasi trikampio forma, teleskopiškai sulankstyta | [7 empty] | Supakuoti ne daugiau kaip po 1 vnt.
69.1.3 | Dydis ne mažiau 13 cm x 240 cm
78. | Anoskopas
78.1. | Anoskopas
78.1.1. | Vienkartinis
78.1.2. | Plastikinis, su į anoskopą integruotu šviesos šaltiniu
78.1.3. | Darbinis kanalas 96mm (± 5mm) ilgio | “Darbinis kanalas 93mm (± 5mm) ilgio” | [6 empty] | Nekeičiame: Siūlomas keisti parametras patenka į nurodyto dydžio ribas.
78.1.4. | Diametras 23mm (± 2mm)
78.2. | Anoskopas
78.2.1. | Vienkartinis
78.2.2. | Plastikinis, su į anoskopą integruotu šviesos šaltiniu
78.2.3. | Darbinis kanalas 103 mm (± 5mm) | “Darbinis kanalas 100-130 mm” |  |  |  | Darbinis kanalas 100 mm (± 5mm) |  |  | Keičiame: ,,Darbinis kanalas 100 mm (± 5mm)"
78.2.4. | Diametras 18mm (± 2mm)
78.3. | Anoskopas
78.3.1. | Vienkartinis
78.3.2. | Plastikinis, su į anoskopą integruotu šviesos šaltiniu
78.3.3. | Darbinis kanalas 90 mm (± 2mm) |  |  |  |  | Darbinis kanalas 90 mm (± 5mm) |  |  | Keičiame: ,,Darbinis kanalas 90 mm (± 5mm)."
78.3.4. | Diametras 18mm (±2mm)
95. | Kempinėlės vienkartinės anglies pluošto elektrodams | Siūlome pašalinti reikalavimą, kad kempinėlė turėtų būti drėgna, nes tai apribojimas ir perteklinis reikalavimas. Taip pat siūlome pakoreguoti išmatavimus į 5,0-5,5 x 5,0-5,5 cm, kadangi siūlomas išmatavimų dydis neturėtų neigiamos įtakos darbo kokybei. Galėtume pasiūlyti panašų produktą, kurio išmatavimai yra 5x5cm. To pasekoje šia prekę galės pasiūlyti didesnis kiekis tiekėjų. | [6 empty] | Nekeičiame: Reikalingos drėgnos kempinėlės. Pakoregavus siūlomus kempinėlių išmatavimus jos būtų per mažos.
95.1. | Kempinėlės vienkartinės anglies pluošto elektrodams
95.1.1. | Drėgnos kempinėlės guminiams anglies pluošto elektrodams
95.1.2. | 6cm x 8 cm (±1 cm)
95.2. | Kempinėlės vienkartinės anglies pluošto elektrodams
95.2.1. | Drėgnos kempinėlės guminiams anglies pluošto elektrodams
95.2.2. | 8cm x 12 cm (±1 cm)
97. | Kamšteliai su filtru, paimti vaistams iš butelio | [5 empty] | Įraukti papildomą reikalavimą, kuris paaiškintų, kad siūlomas prekė turi būti tinkama naudoti su gamintojo Fresenius Kabi AG “KabiPac” ir B.Braun "Ecoflac Plus" infuziniais buteliais. Vienu judesiu adata turi pilnai įsikišti į butelį nepašalinus gretimai esančios membranos apsaugos. Pažymime, kad būtent Fresenius Kabi Ag „KabiPac“ arba B.Braun „Ecoflac Plus“ infuziniai buteliai naudojami ligoninėse. |  | Nekeičiame: Šis reikalavimas ribotų tiekėjų konkurenciją.
97.1. | Kamšteliai su filtru, paimti vaistams iš butelio
97.1.1. | Smeigtukas su ventiliaciniu filtru, skirtas daugkartiniam skysčių ištraukimui iš flakono guminiu kamščiu
97.1.2. | Sterilus, vienkartinis su integruotu vožtuvu ir vėdinimo filtru
97.1.3. | Adatkočio ilgis 2cm (±2mm), smailas
97.1.4. | Integruotas antibakterinis oro filtras ne didesnis nei 3 µm
97.1.5. | Pagamintas iš plastiko, be latekso, be PVC, be DEHP
97.1.6. | Supakuota po 1 vnt. Ant įpakavimo pažymėtas galiojimo laikas
100. | Kandikliai gastrofibroskopijoms
100.1. | Kandikliai gastrofibroskopijoms
100.1.1. | Daugkartinio naudojimo, autoklavuojami.
100.1.2. | Vidinis diametras 28mm, išorinis 30mm. | “Vidinis diametras 28±3mm, išorinis 30±3mm.” | [6 empty] | Keičiame: ,,Vidinis diametras 28mm (±3mm), išorinis 30mm (±3mm)."
| Pirkimo – pardavimo Sutartyje numatomas prekių pristatymo terminas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. | 10 d.d.- mes manome, kad toks terminas būtų pakankamas pristatyti prekes ligoninei | [6 empty] | Keičiame: pristatymo terminas 10 d.d.