ŠVIRKŠTINĖS POMPOS SU MONITORAVIMU (KOMPLEKTAI)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr | Parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Infuzinių pompų stotelė | 6 vnt (6 komplektai) |
| 1.1 | Įstatomų pompų skaičius | ≥ 6 vietų vientisa arba dviejų dalių, bendrai sudaranti ne mažiau 6 vietas įstatomoms pompoms. |
| 1.2 | Galimų pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės |
| 1.3 | Aliarmai | Akustiniai ir vizualiniai |
| 1.4 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | ≥ 2 val. |
| 1.5 | Klasifikacija | 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė) 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės (arba lygiavertė) |
| 1.6 | Montavimo būdas | Infuzinė stotelė montuojama ant mobilaus stovo- stovas turi būti stabilus, tinkamas pritvirtinti infuzines stoteles. |
| 2. | Mobilus stovas infuzinių pompų stotelei | 6 vnt |
| 2.1 | Stovas suderinamas (tinkamas) pritvirtinti (sumontuoti) 1oje pirkimo dalyje siūlomas infuzines stoteles. | Būtina |
| 2.2 | Mobilus, ant ratukų. Ratukų kiekis ne mažiau 4vnt, ne mažiau kaip 2 iš jų fiksuojami. | Būtina |
| 3. | Infuzinė švirkštinė pompa | 24 vnt. |
| 3.1. | Pompos ekranas | Spalvotas, ≥ 5 colių įstrižainės lietimui jautrus ekranas |
| 3.2 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml/60ml |
| 3.3 | Automatinis švirkšto dydžio atpažinimas | Būtina |
| 3.4 | Smūginė dozė- boliusas (bolus) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris) 2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas) |
| 3.5 | Aliarmai | 1. Akustiniai ir vizualiniai 2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos 3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją |
| 3.6 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | ≥ 9 val. |
| 3.7 | Infuzijos greitis | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0,1 iki 1800 ml/val |
| 3.8 | Vaistų biblioteka | 1. ≥ 5000 vaistų sąrašas 2. Spalvinis vaistų žymėjimas |
| 3.9 | Okliuzijos aptikimas (occlusion) | Būtinas, su jautrumo lygio nustatymu |
| 3.10 | Pompos svoris | ≤ 2 kg |
| 3.11 | Klasifikacija | 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė) 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės arba lygiavertė) |
| 4. | Infuzinė tūrinė pompa | 12 vnt. |
| 4.1 | Infuzinės tūrinės pompos paskirtis | 1. Tirpalų lašinimui |
| 4.2 | Pompos ekranas | Spalvotas, ≥ 5 colių įstrižainės lietimui jautrus ekranas |
| 4.3 | Smūginė dozė- boliusas (bolus) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris) 2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas) |
| 4.4 | Pompa automatiškai tęsia infuziją po okliuzijos sumažėjimo | Būtina |
| 4.5 | Aliarmai | 1. Akustiniai ir vizualiniai 2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos 3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją |
| 4.6 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | ≥ 6 val. |
| 4.7 | Infuzijos greitis | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0,1 iki 1800 ml/val |
| 4.8 | Vaistų biblioteka | 1. ≥ 5000 vaistų sąrašas 2. Spalvinis vaistų žymėjimas |
| 4.9 | Okliuzjos aptikimas (occlusion) | Būtinas, su jautrumo lygio nustatymu |
| 4.10 | Pompos svoris | ≤ 2.2 kg |
| 4.11 | Klasifikacija | 1. I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 ( lygiavertė arba geresnė) 2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės (lygiavertė arba geresnė) |
| 5. | Suteikiama garantija. | ≥ 24 mėn |
| 5.1 | Įrangos gedimo atveju garantiniu laikotarpiu, jeigu gedimo nepavyksta pašalinti greičiau nei per 96 valandas, nepataisoma įranga pakeičiama identiška veikiančia įranga ne ilgiau kaip per 96 valandas nuo informavimo apie gedimą. | Būtina |
| 6. | Įrangos žymėjimas CE ženklu. | Būtina (kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas) |