Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, „Europos horizontas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Laidžių polimerinių kapsulių gamybos sistema (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

2.3. Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Laidžių polimerinių kapsulių gamybos sistema | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 30 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 1 lentelėje nurodytą terminą įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė parametrai nurodomi intervalais arba su prierašu “ne mažiau kaip” / “ne daugiau kaip”, nenaudojami konkretaus gaminio pavadinimai, jei nurodoma konkreti funkcija ar standartas, rašoma „arba lygiavertis“ | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Laidžių polimerinių kapsulių gamybos sistema |  |  |  |
| 1. | Prietaiso paskirtis* | Sistema skirta tūkstančiams pavienių ląstelių inkapsuliuoti į pusiau pralaidžias kapsules (angl. semi-permeable capsules) naudojant specialius lustų rinkinius. |  |
| 2. | Pritaikymas* | Pavienių ląstelių genomikos tyrimai. |  |
| 3. | Generuojamų kapsulių dydis | Turi būti vienodo dydžio (variabilumas ne didesnis nei 10%). Ne mažesni nei 60 µm, ne didesni nei 120 µm. |  |
| 4. | Generuojamų pusiau laidžių kapsulių pralaidumas | PGR metu, kapsulės saugiai sulaiko amplikonus ≥ 500 bp, t.y., 500 bp dvigrandę DNR ir 500 nt viengrandę DNR |  |
| 5. | Pompos funkcionalumas | Ne mažiau nei 1 pompa, kurios generuojamas slėgis slėgis ne mažesnis nei 20 kPa, galimas nepertraukiamo veikimo laikas ne trumpesnis nei 30 min. |  |
| 6. | Fotoiniciacijos šviesos šaltinis | LED 385-405 nm, galingumas ne mažesnis nei 45 mW/cm². |  |
| 7. | Maksimalus mėginių skaičius per paleidimą | Turi būti galimybė apdoroti iki 8 mėginių vienu metu (ne mažiau nei 4 lustai po 2 mėginius). |  |
| 8. | Generuojamas kapsulių kiekis | Ne mažesnis nei 200 000 kapsulių generuojama per mėginį. |  |
| 9. | Maksimalus kapsulių kiekis iš visų 4 lustų per paleidimą | Ne mažiau nei 1 600 000 kapsulių |  |
| 10. | Generavimo laikas | Ne ilgesnis nei 60 min. |  |
| 11. | Ekranas | Jutiklinis (angl. touchscreen) |  |
| 12. | Kabelio jungtis | USB-C/USB-C |  |
| 13. | Maitinimo šaltinis | 10W USB-A/18W USB-C PD |  |
| 14. | Portabilumas | Gali būti naudojama su elektros maitinimo bloku naudojant standartinį USB 3.0 (5V, 1.5A) |  |
| 15. | Komplektacija (priedai) | 3 vnt. generavimo rinkinių |  |
| 16. | Garantija | Ne trumpesnė nei 36 mėn. |  |
| 17. | Sertifikatai | Prietaisas privalo turėti CE atitikimo deklaraciją (angl. Declaration of conformity) ir atitikti ISO 9001:2015 |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.