Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, „Europos horizontas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Ląstelių manipuliavimo kamera (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Ląstelių manipuliavimo kamera | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 60 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 1 lentelėje nustatytą įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė parametrai nurodomi intervalais arba su prierašu “ne mažiau kaip” / “ne daugiau kaip”, nenaudojami konkretaus gaminio pavadinimai, jei nurodoma konkreti funkcija ar standartas, rašoma „arba lygiavertis“ | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Ląstelių manipuliavimo kamera (toliau – prekės) |  |  |  |
| 1. | Paskirtis* | Kamera skirta darbui su mėginiais kontroliuojamoje atmosferoje. |  |
| 2. | Kamera | Kameros darbinis tūris ne mažesnis nei 300 L. Darbinis plotas ne mažesnis nei 865 x 430 mm. Darbinis aukštis ne mažesnis nei 530 mm. Kameros viduje privalo būti lentynėlė. |  |
| 3. | Dujų koncentracijos reguliavimas | Deguonies koncentracija sudaroma iki ne mažiau nei 20%, ne didesniu nei 0,1% žingsniu. Minimali galima deguonies koncentracija turi būti ne didesnė nei 1%. Deguonies sensorius turi būti kalibruojamas be papildomų įrankių. Naudotojas turi būti apmokintas kalibruoti sensorius pats. Anglies dvideginio koncentracija reguliuojama 0,1% tikslumu. Ne mažesniame intervale nei nuo 1% iki 15%. Dujų sumaišymo modulis privalo būti integruotas kameroje. |  |
| 4. | Santykinis drėgnis | Sudaromas ne mažiau nei iki 80%. Privalo būti integruota drėkinimo sistema. Drėkinimas privalo būti sterilus. Turi būti integruotas automatinis perteklinio drėgnio pašalinimas. |  |
| 5. | Temperatūra | Kamera mėginį termostatuoja ne mažesniame intervale nei nuo 5 laipsniai virš aplinkos temperatūros iki 45 laipsnių. |  |
| 6. | Apšvietimas | Turi būti integruotas vidinis apšvietimas. |  |
| 7. | Šliuzas | Privalo būti integruotas mėginių perdavimo šliuzas. Šliuzo tūris ne mažesnis nei 12 L. Šliuze turi tilpti ne mažiau nei 40 vnt. 96 šulinėlių plokštelių Šliuzo atmosferos pakeitimui reikalingas laikas ne ilgesnis nei 1 min. |  |
| 8. | Valdymas | Parametrai valdomi ir atvaizduojami liečiamajame ekrane. Ekrane turi būti atvaizduojami visi kontroliuojami parametrai vienu metu. Valdymo blokas turi turėti eterneto jungtį nuotoliniam prisijungimui. Turi būti galimybė valdyti kamerą belaidžiais pedalais. |  |
| 9. | Elektros maitinimo lizdai | Kameroje privalo būti integruoti ne mažiau nei 2 elektros maitinimo lizdai. |  |
| 10. | Mėginio įvedimas | Turi būti integruota vieta, ne mažesnė nei 20 cm pločio įvesti į kamerą mėginį per septą bet kuriuo darbo metu. |  |
| 11. | Elektros maitinimo kabelio portas | Turi būti integruotas ne mažesnio nei 25 mm diametro portas įvesti maitinimo ar bet kokį kitokį kabelį. |  |
| 12. | Vakuumavimo portas | Turi būti integruotas ne mažiau vienas vakuumo portas skysčiams nusiurbti. |  |
| 13. | Darbinės pirštinės | Su kamera turi būti pateikta darbinių pirštinių pora. Pirštinių pajungimas prie kameros privalo būti ovalus: lengvesniam darbui kameroje. |  |
| 14. | Sterilumas | Kameros viduje sudaroma sterili aplinka filtruojant kameros dujas per HEPA filtrus. Turi būti galimybė integruoti paduodamų dujų vidinius HEPA tipo filtrus, užtikrinančius sterilumą ne mažiau nei 3 Klasės pagal ISO14644 standarto reikalavimus. |  |
| 15. | Priežiūra | Priekinis langas turi būti pilnai atidaromas arba nuimamas lengvam kameros išvalymui ir priežiūrai. |  |
| 16. | Sertifikavimas (privaloma pateikti sertifikatų kopijas) | Kameros gamintojas ir tiekėjas privalo būti ISO sertifikuota įmonė. Kamera turi turėti CE sertifikatą. Tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti įgaliojimo kopiją). Prietaisą instaliuoti ir apmokinti dirbti privalo gamintojo įgaliotas serviso inžinierius. Su pasiūlymu privaloma pateikti serviso inžinieriaus kvalifikaciją (apie mokymų baigimą) įrodančio dokumento kopiją. |  |
| 17. | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėn. |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

• neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

• panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

• numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

• nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.