Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„KLUBO IR KELIO SĄNARIŲ ENDOPROTEZAI”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 190880)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas (techninė specifikacija) | Maksimalus kiekis mato vnt.* | Pasiūlymo (1 vnt. kaina / įkainis), Eur be PVM skaičiais | Pasiūlymo (1 vnt. kaina / įkainis), Eur su PVM skaičiais | Pasiūlymo (1 vnt. kaina / įkainis), Eur su PVM žodžiais | Siūlomų prekių pavadinimas (kodas, modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateikus šių dokumentų, nuorodų pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti). Prekių pavadinimas (kodas, modelis), gamintojas, kilmės šalis turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija (nepateikus tikslių duomenų pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti). *Kiekis yra preliminarus, perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Perkamas kiekis priklausys nuo paciento pasirinkimo, nes perkami komerciniai sąnariai, už kuriuos susimoka pacientas. |  |  |  |  |  |  |
|  | Mišraus tvirtinimo klubo sąnario endoprotezas (atvirkščio hibrido tipo) I | 20 |  |  |  |  |
|  | Mišraus tvirtinimo klubo sąnario endoprotezas (atvirkščio hibrido tipo) II | 20 |  |  |  |  |
|  | Cementinio tvirtinimo klubo sąnario endoprotezas (su dvigubo mobilumo sąnariniais paviršiais) | 20 |  |  |  |  |
|  | Klubo sąnario endoprotezas (su dvigubo mobilumo sąnariniais paviršiais) | 20 |  |  |  |  |
|  | Cementinio tvirtinimo kelio sąnario endoprotezas, pacientams turintiems alergiją metalo lydiniams | 80 |  |  |  |  |
|  | Mechaninio (necementinio) klubo sąnario endoprotezas (užtikrinančio pirminį ir rotacinį stabilumą I | 80 |  |  |  |  |
|  | Mechaninio (necementinio) klubo sąnario endoprotezas (užtikrinančio pirminį ir rotacinį stabilumą) II | 60 |  |  |  |  |

| 1 pirkimo dalis „Mišraus tvirtinimo klubo sąnario endoprotezas (atvirkščio hibrido tipo) I“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai |  |  |  |  | Siūlomo komponento kodas |  | Katalogo psl. Nr. (kataloge pažymėti psl. ir prekę) |
|  | Mišraus tvirtinimo klubo sąnario endoprotezo (atvirkščio hibrido tipo) komplektas, kurį sudaro: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mechaninio (necementinio) tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio arba lygiaverčio lydinio, padengtas porėta titano plazmos danga ir kalcio fosfatu (HA) pirminiam mechaniniam stabilumui išgauti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Šlaunikaulio komponentas tiesus – pagamintas pagal tiesaus stiebo koncepciją: tiesus II tipo pagal Khanuja klasifikaciją** stiebas, proksimalinės fiksacijos dizaino, stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu pritaikytas osteointegracijai per visą stiebą, užsirakinantis trijų taškų principu. Tiesi, kūgiškai smailėjanti stiebo forma leidžianti įstatyti implantą šlaunikaulyje neutralioje ašyje. Stiebas pleišto formos, automatiškai randantis ašies centrą. Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai (be aštrių briaunų kampų), apsaugantys trochanterinę sritį. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Turi būti ne mažiau kaip 3 šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (tai ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ar ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos. Tai to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, tačiau turintys skirtingas ,,offset“ versijas). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Turi būti ne mažiau 8 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Šlaunikaulinio komponento kaklo konusas – 12/14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Šlaunikaulio galvos komponentas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Šlaunikaulio galva turi būti pagaminta iš: keramizuoto metalo arba keramikos |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Šlaunikaulio galva pasirenkama iš 28, 32, 36 mm diametro |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 ilgių |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cementinio tvirtinimo gūžduobės komponentas |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Gūžduobės komponentas cementuojamas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Gūžduobės komponentas pagamintas kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Gūžduobės komponentas turi turėti antiišniriminę briauną 20° ± 2, koreguojančią gūžduobės plokštumos kampą. Gūžduobės išorinis paviršius turi turėti griovelius tolygesniam kaulinio cemento pasiskirstymui aplink gūžduobės komponentą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Turi būti ne mažiau 7 gūžduobės komponento dydžių variacijų nuo 46 mm ± 1 mm iki 64 mm ± 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Gūžduobės komponentai turi būti tinkami 2.2 punkte siūlomai (-oms) šlaunikaulio galvai (-oms). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaulinis cementas ir jo priedai |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pateikti ne mažiau kaip 1 pakuotę po 40 g kaulinio cemento. Kaulinis cementas turi būti aukšto klampumo (angl. high viscosity), PMMA tipo (angl. poly methyl methacrylat), su ZrO (cirkonijaus oksidu) kaip rentgenokontrastiškumą užtikrinančia medžiaga). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Vienkartinė pulsuojanti kaulo plovimo sistema su dviem antgaliais. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Kaulinio cemento maišymo sistema, skirta gūžduobės komponentų cementavimo paruošimui. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 pirkimo dalies tęsinys: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privalomi reikalavimai: Pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie pirkimui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką: kur išlikimas yra ne mažiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių. Arba pateikti konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta, kad implantams suteiktas A įrodymų stiprumo lygmuo. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | ISI indeksą turintis mokslinis leidinys (nurodyti ISI indeksą tų metų, kuriais buvo išleista teikiama publikacija. ISI indeksą sudaro Thomson Reuters. Pasitikrinti pvz.: http://jcr.incites.thomsonreuters.com |  | Sąnarių endoprotezų registro duomenis apie konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus |  |  | ODEP reitingas (www.odep.org.uk), https://www.supplychain.nhs.uk/ , https://www.supplychain.nhs.uk/odep/~/media/Files/odep_files/ODEP%20INFO_Hips_V17.ashx) |  |
|  |  | Mokslinės publikacijos pavadinimas | Mokslinėje publikacijoje pateiktas išlikimo rezultatas | Registro pavadinimas (nurodyti šalį) | Registre pateiktas išlikimo rezultatas |  |  |  |
| 1.Tiekėjas kartu su siūlomais endoprotezais gydymo įstaigai turi pateikti ne mažiau kaip 1 instrumentų, tinkančių siūlomos sistemos implantavimui, rinkinį. 2.Užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Prekės privalo būti pristatomos į konkrečiai nurodytą vietą, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas ar pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tiekėjo informavimo raštu. Instrumentai turi būti keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus ir atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, o gūžduobės frezų rinkinį keičiamas kas 50 operacijų arba anksčiau, joms susidėvėjus ar sulūžus. 3.Tiekėjas privalo užtikrinti mokymus ASP įstaigai, teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami sąnarių endoprotezai, gydytojams specialistams ir slaugytojoms instrumentatorėms. Mokymus vykdytų ne mažiau 5 metų implanto naudojimo patirtį turintys chirurgai ir, esant poreikiui, dalyvautų pirmosiose operacijose (iki 3 operacijų). 4.Visi komplekto komponentai privalo būti vieno gamintojo, išskyrus kaulinio cemento ir jo paruošimo priedus. 5.Jei siūlomo sąnario endoprotezo modelio komponentų spektras yra platesnis nei reikalaujama specifikacijoje, turi būti tiekiami viso spektro komponentai (pvz. specifikacijoje reikalaujama ne mažiau 8 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų, o siūlomo šlaunikaulio komponento dydžių variacijų 10, turi būti tiekiama visų 10 dydžių šlaunikaulio komponentai). 6.Tiekėjas turi pasiūlyti visus specifikacijoje nurodytus komponentus. Nepasiūlius bent vieno komponento, pasiūlymas nebus vertinamas. 7.Turi būti pateikiami siūlomų endoprotezų gamintojo katalogai arba jų aprašymai, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą nurodytiems specifikacijos techniniams reikalavimams. Kataloguose turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 pirkimo dalis „Mišraus tvirtinimo klubo sąnario endoprotezas (atvirkščio hibrido tipo) II“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai |  |  |  |  | Siūlomo komponento kodas |  | Katalogo psl. Nr. (kataloge pažymėti psl. ir prekę) |
|  | Mišraus tvirtinimo klubo sąnario endoprotezo (atvirkščio hibrido tipo) komplektas, kurį sudaro: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mechaninio (necementinio) tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio arba lygiaverčio lydinio, padengtas porėta titano plazmos danga ir kalcio fosfatu (HA) pirminiam mechaniniam stabilumui išgauti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Šlaunikaulio komponentas tiesus – pagamintas pagal tiesaus stiebo koncepciją: tiesus II tipo pagal Khanuja klasifikaciją** stiebas, proksimalinės fiksacijos dizaino, stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu pritaikytas osteointegracijai per visą stiebą, užsirakinantis trijų taškų principu. Tiesi, kūgiškai smailėjanti stiebo forma leidžianti įstatyti implantą šlaunikaulyje neutralioje ašyje. Stiebas pleišto formos, automatiškai randantis ašies centrą. Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai (be aštrių briaunų kampų), apsaugantys trochanterinę sritį. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Turi būti ne mažiau kaip 2 šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (tai ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ar ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos. Tai to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, tačiau turintys skirtingas ,,offset“ versijas). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Turi būti ne mažiau 8 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Šlaunikaulinio komponento kaklo konusas – 12/14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Šlaunikaulio galvos komponentas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Šlaunikaulio galva turi būti pagaminta iš: keramizuoto metalo arba keramikos |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Šlaunikaulio galva pasirenkama iš 28, 32, 36 mm diametro |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 ilgių |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cementinio tvirtinimo gūžduobės komponentas |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Gūžduobės komponentas cementuojamas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Gūžduobės komponentas pagamintas kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Gūžduobės komponentas turi turėti antiišniriminę briauną 20° ± 2, koreguojančią gūžduobės plokštumos kampą. Gūžduobės išorinis paviršius turi turėti griovelius tolygesniam kaulinio cemento pasiskirstymui aplink gūžduobės komponentą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Turi būti ne mažiau 7 gūžduobės komponento dydžių variacijų nuo 46 mm ± 1 mm iki 64 mm ± 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Gūžduobės komponentai turi būti tinkami 2.2 punkte siūlomai (-oms) šlaunikaulio galvai (-oms). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaulinis cementas ir jo priedai |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pateikti ne mažiau kaip 1 pakuotę po 40 g kaulinio cemento. Kaulinis cementas turi būti aukšto klampumo (angl. high viscosity), PMMA tipo (angl. poly methyl methacrylat), su ZrO (cirkonijaus oksidu) arba Bario Sulfatu kaip rentgenokontrastiškumą užtikrinančia medžiaga). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Vienkartinė pulsuojanti kaulo plovimo sistema su dviem antgaliais. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Kaulinio cemento maišymo sistema, skirta gūžduobės komponentų cementavimo paruošimui. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalies tęsinys: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privalomi reikalavimai: Pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie pirkimui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką: kur išlikimas yra ne mažiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių. Arba pateikti konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta, kad implantams suteiktas A įrodymų stiprumo lygmuo. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | ISI indeksą turintis mokslinis leidinys (nurodyti ISI indeksą tų metų, kuriais buvo išleista teikiama publikacija. ISI indeksą sudaro Thomson Reuters. Pasitikrinti pvz.: http://jcr.incites.thomsonreuters.com |  | Sąnarių endoprotezų registro duomenis apie konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus |  |  | ODEP reitingas (www.odep.org.uk), https://www.supplychain.nhs.uk/ , https://www.supplychain.nhs.uk/odep/~/media/Files/odep_files/ODEP%20INFO_Hips_V17.ashx) |  |
|  |  | Mokslinės publikacijos pavadinimas | Mokslinėje publikacijoje pateiktas išlikimo rezultatas | Registro pavadinimas (nurodyti šalį) | Registre pateiktas išlikimo rezultatas |  |  |  |
| 1.Tiekėjas kartu su siūlomais endoprotezais gydymo įstaigai turi pateikti ne mažiau kaip 1 instrumentų, tinkančių siūlomos sistemos implantavimui, rinkinį. 2.Užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Prekės privalo būti pristatomos į konkrečiai nurodytą vietą, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas ar pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tiekėjo informavimo raštu. Instrumentai turi būti keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus ir atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, o gūžduobės frezų rinkinį keičiamas kas 50 operacijų arba anksčiau, joms susidėvėjus ar sulūžus. 3.Tiekėjas privalo užtikrinti mokymus ASP įstaigai, teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami sąnarių endoprotezai, gydytojams specialistams ir slaugytojoms instrumentatorėms. Mokymus vykdytų ne mažiau 5 metų implanto naudojimo patirtį turintys chirurgai ir, esant poreikiui, dalyvautų pirmosiose operacijose (iki 3 operacijų). 4.Visi komplekto komponentai privalo būti vieno gamintojo, išskyrus kaulinio cemento ir jo paruošimo priedus. 5.Jei siūlomo sąnario endoprotezo modelio komponentų spektras yra platesnis nei reikalaujama specifikacijoje, turi būti tiekiami viso spektro komponentai (pvz. specifikacijoje reikalaujama ne mažiau 8 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų, o siūlomo šlaunikaulio komponento dydžių variacijų 10, turi būti tiekiama visų 10 dydžių šlaunikaulio komponentai). 6.Tiekėjas turi pasiūlyti visus specifikacijoje nurodytus komponentus. Nepasiūlius bent vieno komponento, pasiūlymas nebus vertinamas. 7.Turi būti pateikiami siūlomų endoprotezų gamintojo katalogai arba jų aprašymai, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą nurodytiems specifikacijos techniniams reikalavimams. Kataloguose turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 pirkimo dalis „Cementinio tvirtinimo klubo sąnario endoprotezas (su dvigubo mobilumo sąnariniais paviršiais)“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai |  |  |  |  | Siūlomo komponento kodas |  | Katalogo psl. Nr. (kataloge pažymėti psl. ir prekę) |
|  | Cementinio tvirtinimo klubo sąnario endoprotezo (su dvigubo mobilumo sąnariniais paviršiais) komplektas, kurį sudaro: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cementinio tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš chromo-kobalto arba lygiaverčio lydinio. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Šlaunikaulio komponento savybės – trigubo konuso formos, poliruotas, su distalinės dalies centratoriumi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Turi būti ne mažiau kaip 2 šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (tai ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ar ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos. Tai to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, tačiau turintys skirtingas ,,offset“ versijas). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Turi būti ne mažiau 6 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Šlaunikaulio–kaklo–galvos kampo (CCD) pasirinkimo variacija – ne mažiau 2 variantų. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Šlaunikaulinio komponento kaklo konusas – 12/14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Šlaunikaulio galvos komponentas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Šlaunikaulio galva turi būti pagaminta iš: keramizuoto metalo arba chromo-kobalto lydinio |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Šlaunikaulio galva pasirenkama iš 22, 28 mm diametro |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 ilgių |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Cementinio tvirtinimo dvigubo mobilumo gūžduobės komponentas (angl. double/dual mobility cup) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Gūžduobės komponentas cementuojamas |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Gūžduobės komponentas pagamintas iš nerūdyjančio plieno lydinio. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Dvigubo mobilumo gūžduobės komponentas turi turėti antiišniriminę briauną lygiagrečios metalinės gūžduobės plokštumos paviršiui. Gūžduobės išorinis paviršius turi turėti griovelius tolygesniam kaulinio cemento pasiskirstymui aplink gūžduobės komponentą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Turi būti ne mažiau 11 gūžduobės komponento dydžių variacijų nuo 42 mm ± 1 mm iki 62 mm ± 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gūžduobės įdėklas/intarpas (angl. liner, insert, inlay). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Gūžduobės įdėklas/intarpas pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti tinkami visų dydžių gūžduobėms ir tinkami 2.2 punkte siūlomai (-oms) šlaunikaulio galvai (-oms). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaulinis cementas ir jo priedai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Pateikti ne mažiau kaip 2 pakuotes po 40 g kaulinio cemento. Kaulinis cementas turi būti aukšto klampumo (angl. high viscosity), PMMA tipo (angl. poly methyl methacrylat), su ZrO (cirkonijaus oksidu) kaip rentgenokontrastiškumą užtikrinančia medžiaga). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Vienkartinė pulsuojanti kaulo plovimo sistema su dviem antgaliais. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Kaulinio cemento maišymo sistema, skirta šlaunikaulio ir gūžduobės komponentų cementavimo paruošimui. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 pirkimo dalies tęsinys: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privalomi reikalavimai: Pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie pirkimui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką: kur išlikimas yra ne mažiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių. Arba pateikti konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta, kad implantams suteiktas A įrodymų stiprumo lygmuo. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | ISI indeksą turintis mokslinis leidinys (nurodyti ISI indeksą tų metų, kuriais buvo išleista teikiama publikacija. ISI indeksą sudaro Thomson Reuters. Pasitikrinti pvz.: http://jcr.incites.thomsonreuters.com |  | Sąnarių endoprotezų registro duomenis apie konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus |  |  | ODEP reitingas (www.odep.org.uk), https://www.supplychain.nhs.uk/ , https://www.supplychain.nhs.uk/odep/~/media/Files/odep_files/ODEP%20INFO_Hips_V17.ashx) |  |
|  |  | Mokslinės publikacijos pavadinimas | Mokslinėje publikacijoje pateiktas išlikimo rezultatas | Registro pavadinimas (nurodyti šalį) | Registre pateiktas išlikimo rezultatas |  |  |  |
| 1.Tiekėjas kartu su siūlomais endoprotezais gydymo įstaigai turi pateikti ne mažiau kaip 1 instrumentų, tinkančių siūlomos sistemos implantavimui, rinkinį. 2.Užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Prekės privalo būti pristatomos į konkrečiai nurodytą vietą, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas ar pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tiekėjo informavimo raštu. Instrumentai turi būti keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus ir atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, o gūžduobės frezų rinkinį keičiamas kas 50 operacijų arba anksčiau, joms susidėvėjus ar sulūžus. 3.Tiekėjas privalo užtikrinti mokymus ASP įstaigai, teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami sąnarių endoprotezai, gydytojams specialistams ir slaugytojoms instrumentatorėms. Mokymus vykdytų ne mažiau 5 metų implanto naudojimo patirtį turintys chirurgai ir, esant poreikiui, dalyvautų pirmosiose operacijose (iki 3 operacijų). 4.Visi komplekto komponentai privalo būti vieno gamintojo, išskyrus kaulinio cemento ir jo paruošimo priedus. 5.Jei siūlomo sąnario endoprotezo modelio komponentų spektras yra platesnis nei reikalaujama specifikacijoje, turi būti tiekiami viso spektro komponentai (pvz. specifikacijoje reikalaujama ne mažiau 8 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų, o siūlomo šlaunikaulio komponento dydžių variacijų 10, turi būti tiekiama visų 10 dydžių šlaunikaulio komponentai). 6.Tiekėjas turi pasiūlyti visus specifikacijoje nurodytus komponentus. Nepasiūlius bent vieno komponento, pasiūlymas nebus vertinamas. 7.Turi būti pateikiami siūlomų endoprotezų gamintojo katalogai arba jų aprašymai, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą nurodytiems specifikacijos techniniams reikalavimams. Kataloguose turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 pirkimo dalis „Klubo sąnario endoprotezas (su dvigubo mobilumo sąnariniais paviršiais)“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai |  |  |  |  | Siūlomo komponento kodas |  | Katalogo psl. Nr. (kataloge pažymėti psl. ir prekę) |
|  | Klubo sąnario endoprotezo (su dvigubo mobilumo sąnariniais paviršiais) komplektas, kurį sudaro: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cementinio arba becementinio tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš chromo-kobalto arba titano-aliuminio-vanadžio lydinys, padengtas grynu porėtu titanu ir hidroksiapatitu (arba lygiavertė) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Šlaunikaulio komponento savybės – trigubo konuso formos, poliruotas, su distalinės dalies centratoriumi. (jeigu siūlomas cementinio tvirtinimo šlaunikaulio endoprotezas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Turi būti ne mažiau 6 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Šlaunikaulio–kaklo–galvos kampo (CCD) pasirinkimo variacija – ne mažiau 2 variantų. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Šlaunikaulinio komponento kaklo konusas – 12/14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Šlaunikaulio galvos komponentas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Šlaunikaulio galva turi būti pagaminta iš: keramizuoto metalo arba chromo-kobalto lydinio, arba nerūdijančio plieno |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Šlaunikaulio galva pasirenkama iš 22, 22,2, 28 mm diametro |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 ilgių |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dvigubo mobilumo gūžduobės komponentas (angl. double/dual mobility cup) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Gūžduobės komponentas cementuojamas ir/arba becementinis |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Gūžduobės komponentas pagamintas iš: cementuojama nerūdyjančio plieno lydinio arba kobalto-chromo-molibdeno lydinio, becementinio tvirtinimo versijos gūžduobė padengta grynu porėtu titanu ir hidroksiapatitu (arba lygiavertėmis medžiagomis). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Gūžduobė - dvigubo mobilumo. Cementuojamos gūžduobės išorinis paviršius turi turėti griovelius tolygesniam kaulinio cemento pasiskirstymui aplink gūžduobės komponentą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Turi būti ne mažiau 9 gūžduobės komponento dydžių variacijų nuo 42 mm ± 2 mm iki 62 mm ± 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gūžduobės įdėklas/intarpas (angl. liner, insert, inlay). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Gūžduobės įdėklas/intarpas pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene) arba ultraaukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti tinkami visų dydžių gūžduobėms ir tinkami 2.2 punkte siūlomai (-oms) šlaunikaulio galvai (-oms). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaulinis cementas ir jo priedai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Pateikti ne mažiau kaip 2 pakuotes po 40 g kaulinio cemento. Kaulinis cementas turi būti aukšto klampumo (angl. high viscosity), PMMA tipo (angl. poly methyl methacrylat), su ZrO (cirkonijaus oksidu) kaip rentgenokontrastiškumą užtikrinančia medžiaga). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Vienkartinė pulsuojanti kaulo plovimo sistema su dviem antgaliais. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Kaulinio cemento maišymo sistema, skirta šlaunikaulio ir gūžduobės komponentų cementavimo paruošimui. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 pirkimo dalies tęsinys: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privalomi reikalavimai: Pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie pirkimui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką: kur išlikimas yra ne mažiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių. Arba pateikti konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta, kad implantams suteiktas A įrodymų stiprumo lygmuo. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | ISI indeksą turintis mokslinis leidinys (nurodyti ISI indeksą tų metų, kuriais buvo išleista teikiama publikacija. ISI indeksą sudaro Thomson Reuters. Pasitikrinti pvz.: http://jcr.incites.thomsonreuters.com |  | Sąnarių endoprotezų registro duomenis apie konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus |  |  | ODEP reitingas (www.odep.org.uk), https://www.supplychain.nhs.uk/ , https://www.supplychain.nhs.uk/odep/~/media/Files/odep_files/ODEP%20INFO_Hips_V17.ashx) |  |
|  |  | Mokslinės publikacijos pavadinimas | Mokslinėje publikacijoje pateiktas išlikimo rezultatas | Registro pavadinimas (nurodyti šalį) | Registre pateiktas išlikimo rezultatas |  |  |  |
| 1.Tiekėjas kartu su siūlomais endoprotezais gydymo įstaigai turi pateikti ne mažiau kaip 1 instrumentų, tinkančių siūlomos sistemos implantavimui, rinkinį. 2.Užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Prekės privalo būti pristatomos į konkrečiai nurodytą vietą, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas ar pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tiekėjo informavimo raštu. Instrumentai turi būti keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus ir atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, o gūžduobės frezų rinkinį keičiamas kas 50 operacijų arba anksčiau, joms susidėvėjus ar sulūžus. 3.Tiekėjas privalo užtikrinti mokymus ASP įstaigai, teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami sąnarių endoprotezai, gydytojams specialistams ir slaugytojoms instrumentatorėms. Mokymus vykdytų ne mažiau 5 metų implanto naudojimo patirtį turintys chirurgai ir, esant poreikiui, dalyvautų pirmosiose operacijose (iki 3 operacijų). 4.Visi komplekto komponentai privalo būti vieno gamintojo, išskyrus kaulinio cemento ir jo paruošimo priedus. 5.Jei siūlomo sąnario endoprotezo modelio komponentų spektras yra platesnis nei reikalaujama specifikacijoje, turi būti tiekiami viso spektro komponentai (pvz. specifikacijoje reikalaujama ne mažiau 8 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų, o siūlomo šlaunikaulio komponento dydžių variacijų 10, turi būti tiekiama visų 10 dydžių šlaunikaulio komponentai). 6.Tiekėjas turi pasiūlyti visus specifikacijoje nurodytus komponentus. Nepasiūlius bent vieno komponento, pasiūlymas nebus vertinamas. 7.Turi būti pateikiami siūlomų endoprotezų gamintojo katalogai arba jų aprašymai, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą nurodytiems specifikacijos techniniams reikalavimams. Kataloguose turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 pirkimo dalis „Cementinio tvirtinimo kelio sąnario endoprotezas, pacientams turintiems alergiją metalo lydiniams“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai |  |  |  | Siūlomo komponento kodas |  |  | Katalogo psl. Nr. (kataloge pažymėti psl. ir prekę) |
|  | Cementinio tvirtinimo kelio sąnario endoprotezo, pacientams turintiems alergiją metalo lydiniams, komplektas, kurį sudaro: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Šlaunikaulinis komponentas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš cirkonio substrato medžiagos, arba lygiavertės medžiagos turinčios anti-alerginį poveikį. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Kryžminių raiščių būsena – CR (išsauganti užpakalinį kryžminį raištį), PS (užpakalinės stabilizacijos, kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Šlaunikaulinio komponento savybės – anatominis "S" formos girnelės takas, galima revizinė šlaunikaulinio komponento versija su prailgintu stiebu, skirtingo dydžio šlaunikaulinis ir blauzdikaulinis komponentai derinami tarpusavyje |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Šlaunikaulinio komponento anatominė orientacija ir dydžių variacija – kairė ir dešinė, ne mažiau 7 dydžių |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Blauzdikaulinis komponentas |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Blauzdikaulinis komponentas turi būti pagamintas iš titano lydinio, arba lygiavertės medžiagos turinčios anti-alerginį poveikį. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Blauzdikaulio platformos padėtis – mobili ir fiksuota |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Blauzdikaulinio komponento savybės – darbinė plokštuma asimetrinė (kairė ir dešinė pusė) ir poliruota, galimybė naudoti standartinį blauzdikaulinį komponentą panaudojant prailgintą stiebą ir pleištus, arba specialų blauzdikaulinį komponentą revizinėms operacijoms, tibialinis plato su integruotu 3 laipsnių užpakaliniu nuolydžiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Blauzdikaulio komponentų dydžių variacija – ne mažiau 7 dydžių |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Intarpas |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Intarpo medžiaga – pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Intarpo dydžių ir storių variacija – galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip trijų skirtingų tipų polietileninių intarpų: DD (angl. Dished – įgaubtas) ne mažiau 4 dydžių ir ne mažiau 6 storių, CR (angl. Cruciate Retaining – išsauganti užpakalinį kryžminį raištį) ne mažiau 4 dydžių ir ne mažiau 5 storių, PS (angl. Posterior Stabilized – užpakalinės stabilizacijos, kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą) ne mažiau 4 dydžių ir ne mažiau 6 storių |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaulinis cementas ir jo priedai |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Pateikti ne mažiau kaip 2 pakuotes po 40 g kaulinio cemento. Kaulinis cementas turi būti aukšto klampumo (angl. high viscosity), PMMA tipo (angl. poly methyl methacrylat), su ZrO (cirkonijaus oksidu) kaip rentgenokontrastiškumą užtikrinančia medžiaga). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Vienkartinė pulsuojanti kaulo plovimo sistema su dviem antgaliais. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Kaulinio cemento maišymo sistema, skirta šlaunikaulio ir blauzdikaulio komponentų cementavimo paruošimui. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 pirkimo dalies tęsinys |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privalomi reikalavimai: Pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie pirkimui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką: kur išlikimas yra ne mažiau kaip 95% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 5% per 10 metų dėl visų priežasčių. Implantų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų ir yra sukurti ne seniau kaip prieš 15 metų atitinkamai: 4% per 7 metus, 3,5% per 5 metus, 3% per 3 metus. Arba pateikti konkursui siūlomų implantų ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta, kad implantams suteiktas A* įrodymų stiprumo lygmuo. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | ISI indeksą turintis mokslinis leidinys (nurodyti ISI indeksą tų metų, kuriais buvo išleista teikiama publikacija. ISI indeksą sudaro Thomson Reuters. Pasitikrinti pvz.: http://jcr.incites.thomsonreuters.com |  | Sąnarių endoprotezų registro duomenis apie konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatus |  |  | ODEP reitingas (www.odep.org.uk), https://www.supplychain.nhs.uk/ , https://www.supplychain.nhs.uk/odep/~/media/Files/odep_files/ODEP%20INFO_Hips_V17.ashx) |  |
|  |  | Mokslinės publikacijos pavadinimas | Mokslinėje publikacijoje pateiktas išlikimo rezultatas | Registro pavadinimas (nurodyti šalį) |  | Registre pateiktas išlikimo rezultatas |  |  |
| 1.Tiekėjas kartu su siūlomais endoprotezais gydymo įstaigai turi pateikti ne mažiau kaip 1 instrumentų, tinkančių siūlomos sistemos implantavimui, rinkinį. 2.Užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Prekės privalo būti pristatomos į konkrečiai nurodytą vietą, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas ar pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tiekėjo informavimo raštu. Instrumentai turi būti keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus ir atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. 3.Tiekėjas privalo užtikrinti mokymus ASP įstaigai, teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami sąnarių endoprotezai, gydytojams specialistams ir slaugytojoms instrumentatorėms. Mokymus vykdytų ne mažiau 5 metų implanto naudojimo patirtį turintys chirurgai ir, esant poreikiui, dalyvautų pirmosiose operacijose (iki 3 operacijų). 4.Visi komplekto komponentai privalo būti vieno gamintojo, išskyrus kaulinio cemento ir jo paruošimo priedus. 5.Jei siūlomo sąnario endoprotezo modelio komponentų spektras yra platesnis nei reikalaujama specifikacijoje, turi būti tiekiami viso spektro komponentai (pvz. specifikacijoje reikalaujama ne mažiau 6 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų, o siūlomo šlaunikaulio komponento dydžių variacijų 8, turi būti tiekiama visų 8 dydžių šlaunikaulio komponentai). 6.Tiekėjas turi pasiūlyti visus specifikacijoje nurodytus komponentus. Nepasiūlius bent vieno komponento, pasiūlymas nebus vertinamas. 7.Turi būti pateikiami siūlomų endoprotezų gamintojo katalogai arba jų aprašymai, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą nurodytiems specifikacijos techniniams reikalavimams. Kataloguose turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 pirkimo dalis „Mechaninio (necementinio) klubo sąnario endoprotezas (užtikrinančio pirminį ir rotacinį stabilumą) I“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai |  |  |  | Siūlomo komponento kodas |  |  | Katalogo psl. Nr. (kataloge pažymėti psl. ir prekę) |
|  | Mechaninio (necementinio) klubo sąnario endoprotezo (užtikrinančio pirminį ir rotacinį stabilumą) komplektas, kurį sudaro: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mechaninio (necementinio) tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio arba lygiaverčio lydinio, padengtas porėta titano plazmos danga ir kalcio fosfatu (HA) pirminiam mechaniniam stabilumui išgauti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Šlaunikaulio komponentas tiesus – pagamintas pagal tiesaus stiebo koncepciją: tiesus II tipo pagal Khanuja klasifikaciją** stiebas, proksimalinės fiksacijos dizaino, stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu pritaikytas osteointegracijai per visą stiebą, užsirakinantis trijų taškų principu. Tiesi, kūgiškai smailėjanti stiebo forma leidžianti įstatyti implantą šlaunikaulyje neutralioje ašyje. Stiebas pleišto formos, automatiškai randantis ašies centrą. Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai (be aštrių briaunų kampų), apsaugantys trochanterinę sritį. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Turi būti ne mažiau kaip 3 šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (tai ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ar ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos. Tai to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, tačiau turintys skirtingas ,,offset“ versijas). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Turi būti ne mažiau 8 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Šlaunikaulio galvos komponentas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Šlaunikaulio galva turi būti pagaminta iš: keramikos arba keramizuoto metalo |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Šlaunikaulio galva pasirenkama iš 22, 28, 32 36, 40 mm diametro spektro. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 ilgių |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mechaninio (necementinio) tvirtinimo gūžduobės komponentas (angl. shell, cup) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Gūžduobės komponentas neįsriegiamas |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Gūžduobės komponentas pagamintas iš titano arba lygiaverčio lydinio |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Gūžduobės komponentas turi būti to paties modelio (ruošiamas tomis pačiomis frezomis) 2 tipų: be angų ir ne mažiau kaip su 3-mis angomis gūžduobės fiksavimui sraigtais. Jei siūlomas gūžduobės komponentas be angų (nefiksuojamas sraigtais), turi angą įkalimo instrumentui fiksuoti, turi būti tiekiamas varžtas ar kaištis šiai angai hermetizuoti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Turi būti ne mažiau 15 gūžduobės komponento dydžių variacijų nuo 40 mm ± 1 mm iki 68 mm ± 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gūžduobės įdėklas/intarpas (angl. liner, insert, inlay). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Gūžduobės įdėklas/intarpas pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti tinkami visų dydžių gūžduobėms ir tinkami 2.2 punkte siūlomai (-oms) šlaunikaulio galvai (-oms). Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti mažiausiai dviejų tipų: lygios plokštumos (lygiagrečios metalinės gūžduobės plokštumos paviršiui) ir 20° ± 2 koreguojantys metalinės gūžduobės plokštumos kampą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Gūžduobės įdėklas atskiriamas nuo gūžduobės komponento (nesulietas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mechaninės (necementinės) gūžduobės sraigtai, gūžduobės fiksavimui |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Turi būti ne mažiau kaip 12 ilgių. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 dalies tęsinys: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privalomi reikalavimai: Pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie pirkimui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką: kur išlikimas yra ne mažiau kaip 95% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 5% per 10 metų dėl visų priežasčių. Implantų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų ir yra sukurti ne seniau kaip prieš 15 metų atitinkamai: 4% per 7 metus, 3,5% per 5 metus, 3% per 3 metus. Arba pateikti konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta, kad implantams suteiktas A* įrodymų stiprumo lygmuo. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | ISI indeksą turintis mokslinis leidinys (nurodyti ISI indeksą tų metų, kuriais buvo išleista teikiama publikacija. ISI indeksą sudaro Thomson Reuters. Pasitikrinti pvz.: http://jcr.incites.thomsonreuters.com |  | Sąnarių endoprotezų registro duomenis apie konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus |  |  | ODEP reitingas (www.odep.org.uk), https://www.supplychain.nhs.uk/ , https://www.supplychain.nhs.uk/odep/~/media/Files/odep_files/ODEP%20INFO_Hips_V17.ashx) |  |
|  |  | Mokslinės publikacijos pavadinimas | Mokslinėje publikacijoje pateiktas išlikimo rezultatas | Registro pavadinimas (nurodyti šalį) |  | Registre pateiktas išlikimo rezultatas |  |  |
| 1.Tiekėjas kartu su siūlomais endoprotezais gydymo įstaigai turi pateikti ne mažiau kaip 1 instrumentų, tinkančių siūlomos sistemos implantavimui, rinkinį. 2.Užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Prekės privalo būti pristatomos į konkrečiai nurodytą vietą, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas ar pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tiekėjo informavimo raštu. Instrumentai turi būti keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus ir atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, o gūžduobės frezų rinkinį keisčiamas kas 50 operacijų arba anksčiau, joms susidėvėjus ar sulūžus. 3.Tiekėjas privalo užtikrinti mokymus ASP įstaigai, teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami sąnarių endoprotezai, gydytojams specialistams ir slaugytojoms instrumentatorėms. Mokymus vykdytų ne mažiau 5 metų implanto naudojimo patirtį turintys chirurgai ir, esant poreikiui, dalyvautų pirmosiose operacijose (iki 3 operacijų). 4.Visi komplekto komponentai privalo būti vieno gamintojo. 5.Jei siūlomo sąnario endoprotezo modelio komponentų spektras yra platesnis nei reikalaujama specifikacijoje, turi būti tiekiami viso spektro komponentai (pvz. specifikacijoje reikalaujama ne mažiau 8 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų, o siūlomo šlaunikaulio komponento dydžių variacijų 10, turi būti tiekiama visų 10 dydžių šlaunikaulio komponentai). 6.Tiekėjas turi pasiūlyti visus specifikacijoje nurodytus komponentus. Nepasiūlius bent vieno komponento, pasiūlymas nebus vertinamas. 7.Turi būti pateikiami siūlomų endoprotezų gamintojo katalogai arba jų aprašymai, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą nurodytiems specifikacijos techniniams reikalavimams. Kataloguose turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 pirkimo dalis „Mechaninio (necementinio) klubo sąnario endoprotezas (užtikrinančio pirminį ir rotacinį stabilumą) II“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas ir techniniai reikalavimai |  |  |  | Siūlomo komponento kodas |  |  | Katalogo psl. Nr. (kataloge pažymėti psl. ir prekę) |
|  | Mechaninio (necementinio) klubo sąnario endoprotezo (užtikrinančio pirminį ir rotacinį stabilumą) komplektas, kurį sudaro: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mechaninio (necementinio) tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio arba lygiaverčio lydinio, padengtas porėta titano plazmos danga ir kalcio fosfatu (HA) pirminiam mechaniniam stabilumui išgauti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Šlaunikaulio komponentas tiesus – pagamintas pagal tiesaus stiebo koncepciją: tiesus II tipo pagal Khanuja klasifikaciją** stiebas, proksimalinės fiksacijos dizaino, stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu pritaikytas osteointegracijai per visą stiebą, užsirakinantis trijų taškų principu. Tiesi, kūgiškai smailėjanti stiebo forma leidžianti įstatyti implantą šlaunikaulyje neutralioje ašyje. Stiebas pleišto formos, automatiškai randantis ašies centrą. Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai (be aštrių briaunų kampų), apsaugantys trochanterinę sritį. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Šlaunikaulio komponentas turi būti be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Turi būti ne mažiau kaip 2 šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (tai ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ar ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos ,,offset‘‘ versijos. Tai to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, tačiau turintys skirtingas ,,offset“ versijas). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Turi būti ne mažiau 8 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Šlaunikaulio galvos komponentas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Šlaunikaulio galva turi būti pagaminta iš: keramikos arba keramizuoto metalo |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Šlaunikaulio galva pasirenkama iš 28, 32 36, 40 mm diametro spektro. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 ilgių |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mechaninio (necementinio) tvirtinimo gūžduobės komponentas (angl. shell, cup) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Gūžduobės komponentas neįsriegiamas |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Gūžduobės komponentas pagamintas iš titano arba lygiaverčio lydinio |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Gūžduobės komponentas turi būti to paties modelio (ruošiamas tomis pačiomis frezomis) 2 tipų: be angų ir ne mažiau kaip su 3-mis angomis gūžduobės fiksavimui sraigtais arba būtų gužduobės su užkimštomis angomis ir esant poreikiui chirurgas turėtų galimybę šias angas atsikimšti Jei siūlomas gūžduobės komponentas be angų (nefiksuojamas sraigtais), turi angą įkalimo instrumentui fiksuoti, turi būti tiekiamas varžtas ar kaištis šiai angai hermetizuoti |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Turi būti ne mažiau 15 gūžduobės komponento dydžių variacijų nuo 42 mm ± 2 mm iki 72 mm ± 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gūžduobės įdėklas/intarpas (angl. liner, insert, inlay). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Gūžduobės įdėklas/intarpas pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti tinkami visų dydžių gūžduobėms ir tinkami 2.2 punkte siūlomai (-oms) šlaunikaulio galvai (-oms). Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti mažiausiai dviejų tipų: lygios plokštumos (lygiagrečios metalinės gūžduobės plokštumos paviršiui) ir 20° ± 2 koreguojantys metalinės gūžduobės plokštumos kampą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Gūžduobės įdėklas atskiriamas nuo gūžduobės komponento (nesulietas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Mechaninės (necementinės) gūžduobės sraigtai, gūžduobės fiksavimui |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Turi būti ne mažiau kaip 8 ilgių. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 dalies tęsinys: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privalomi reikalavimai: Pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie pirkimui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką: kur išlikimas yra ne mažiau kaip 95% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 5% per 10 metų dėl visų priežasčių. Implantų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų ir yra sukurti ne seniau kaip prieš 15 metų atitinkamai: 4% per 7 metus, 3,5% per 5 metus, 3% per 3 metus. Arba pateikti konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta, kad implantams suteiktas A* įrodymų stiprumo lygmuo. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašoma informacija dėl konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatų). Privaloma užpildyti lentelę - ,,Informacija apie publikacijas”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | ISI indeksą turintis mokslinis leidinys (nurodyti ISI indeksą tų metų, kuriais buvo išleista teikiama publikacija. ISI indeksą sudaro Thomson Reuters. Pasitikrinti pvz.: http://jcr.incites.thomsonreuters.com |  | Sąnarių endoprotezų registro duomenis apie konkursui siūlomų implantų (šlaunikaulio ir gūžduobinio komponentų) išlikimo rezultatus |  |  | ODEP reitingas (www.odep.org.uk), https://www.supplychain.nhs.uk/ , https://www.supplychain.nhs.uk/odep/~/media/Files/odep_files/ODEP%20INFO_Hips_V17.ashx) |  |
|  |  | Mokslinės publikacijos pavadinimas | Mokslinėje publikacijoje pateiktas išlikimo rezultatas | Registro pavadinimas (nurodyti šalį) |  | Registre pateiktas išlikimo rezultatas |  |  |
| 1.Tiekėjas kartu su siūlomais endoprotezais gydymo įstaigai turi pateikti ne mažiau kaip 1 instrumentų, tinkančių siūlomos sistemos implantavimui, rinkinį. 2.Užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Prekės privalo būti pristatomos į konkrečiai nurodytą vietą, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas ar pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tiekėjo informavimo raštu. Instrumentai turi būti keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus ir atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, o gūžduobės frezų rinkinį keisčiamas kas 50 operacijų arba anksčiau, joms susidėvėjus ar sulūžus. 3.Tiekėjas privalo užtikrinti mokymus ASP įstaigai, teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami sąnarių endoprotezai, gydytojams specialistams ir slaugytojoms instrumentatorėms. Mokymus vykdytų ne mažiau 5 metų implanto naudojimo patirtį turintys chirurgai ir, esant poreikiui, dalyvautų pirmosiose operacijose (iki 3 operacijų). 4.Visi komplekto komponentai privalo būti vieno gamintojo. 5.Jei siūlomo sąnario endoprotezo modelio komponentų spektras yra platesnis nei reikalaujama specifikacijoje, turi būti tiekiami viso spektro komponentai (pvz. specifikacijoje reikalaujama ne mažiau 8 šlaunikaulio komponento dydžių variacijų, o siūlomo šlaunikaulio komponento dydžių variacijų 10, turi būti tiekiama visų 10 dydžių šlaunikaulio komponentai). 6.Tiekėjas turi pasiūlyti visus specifikacijoje nurodytus komponentus. Nepasiūlius bent vieno komponento, pasiūlymas nebus vertinamas. 7.Turi būti pateikiami siūlomų endoprotezų gamintojo katalogai arba jų aprašymai, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą nurodytiems specifikacijos techniniams reikalavimams. Kataloguose turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |