## Pasiūlymas ir TS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Reagentai krešumo tyrimų atlikimui su įrangos panauda.
Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
1.1. REAGENTAI KREŠUMO TYRIMŲ ATLIKIMUI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų / eksploatacinių medžiagų / papildomų priemonių pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius, kuris apima raportuotus tyrimus, neapima kontrolinių tyrimų, per 60 mėnesių | Reagento / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam maksimaliam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1. | Protrombino laikas (PT). Didelio jautrumo tromboplastino reagentas, pagamintas iš rekombinantinio žmogaus audinių faktoriaus. Turi būti nejautrus terapinėms heparino koncentracijoms iki 1,0 U/ml | 82600
2. | Aktyvuotas dalinis tromboplastino laikas (ADTL). Skystas reagentas, skirtas aktyvuoto tromboplastino laiko in vitro nustatymui citruotoje žmogaus plazmoje. Į reagento sudėtį turi įeiti sintetiniai fosfolipidai ir silicis, kurie užtikrina aukštą reproduktyvumą bei stabilumą. Atidaryto reagento galiojimas, laikant 15°C temperatūroje turi būti ne mažiau 5 dienų. | 66000
3. | Fibrinogeno koncentracijos nustatymas. Kiekybiniam fibrinogeno nustatymui Clauss metodu. Stabilumas po reagento atidarymo turi būti ne mžiau 3 dienos 2-8°C temperatūroje, 3 dienos 15°C temperatūroje. Turi būti nejautrus heparinui iki 1,0 U/ml. | 5500
4. | Kiekybinis D-Dimerų nustatymas. Latekso imunologinio tyrimo metodas. Reagentas ir reakcijos buferis turi būti stabilūs po atidarymo ne mažiau 1 mėn. laikant 2-8°C temperatūroje, 1 savaitę laikant 15°C temperatūroje. Turi būti nejautrus hemoglobino koncentracijai iki 500 mg/dl, bilirubino iki 18 mg/dl, trigliceridų iki 1327 mg/dl, RF iki 1400 IU/ml. Tyrimo ties 500 ng/ml charakteristikos turi būti: jautrumas (95%C.I) ne mažiau 100%, specifiškumas (95%C.I.) ne mažiau 42,3%. | 18900
PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS: 1. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės nurodytam maksimnaliam tyrimų kiekiui, kuris apima raportuotus tyrimus, neapima kontrolinių tyrimų atlikti per 60 mėnesių. Kontroliniams matavimams turi būti pateiktos kontrolinės medžiagos ne mažiau 2 lygių, normalaus ir patologinio, kontroliniams matavimas atlikti kiekvieną dieną, Tyrimai atliekami visomis savaitės dienomis. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamaus jų kiekius nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 2. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per 60 mėnesių, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę atidarius pakuotę. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 3. Pristatomų reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo terminas nurodytas ant pakuotės turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai. 4. Reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu. Sutarties vykdymo metu atitikties šiam reikalavimui įrodymui tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis ir įranga privalės pateikti prekių ir įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro medicinos prietaisų nuostatas) kopijas. 5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). 6. Tiekėjas techninės priežiūros paslaugas suteikia gavus pranešimą apie įrangos darbo defektą ir / ar gedimą / sutrikimą, prisijungiant prie įrangos nuotoliniu būdu ne vėliau kaip per 4 valandas darbo dienomis ir ne vėliau kaip per 6 valandas poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti defekto ir / ar gedimo / sutrikimo nuotoliniu būdu, tiekėjas privalo atvykti į įrangos naudojimo vietą ne vėliau kaip per 24 valandas. Nepavykus įrangos suremontuoti per 7 kalendorines dienas, tiekėjas nedelsiant privalo pateikti lygiavertę įrangą tyrimams atlikti iki bus suremontuota panaudos teise valdoma įranga. Nepataisomai sugedusią įrangą tiekėjas privalo nemokamai pakeisti to paties modelio įranga ne vėliau kaip per 10 dienų nuo to momento, kai paaiškėja, kad įranga yra nepataisoma. Tiekėjui nepagrįstai delsiant pašalinti defektus ir / ar gedimus / sutrikimus ar viršijus šiame punkte nustatytus terminus, pirkėjas turi teisę į nuostolių, atsiradusių dėl nepagrįstai ilgo prekių funkcionalumo apribojimo, atlyginimą. 7. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto prietaiso galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaisas turi būti pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus.. 8. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 9. Nurodyti kiekiai yra maksimalūs, kurių perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti. Pradinės sutarties vertė lygi tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų tyrimų kiekį per 60 mėnesių iš tiekėjo pasiūlytų tyrimų įkainių be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtą lėšų sumą Eur su PVM, nustatytą ir užfiksuotą perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, tiekėjo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje*, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui). *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Jeigu įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomos įrangos panaudai atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui. Dokumentai pateikiami anglų ir / arba lietuvių kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
Pilnai automatiniai krešumo tyrimų analizatoriai - 2 vnt. panaudai. Gamintojas, modelis / tipas, pagaminimo metai, kilmės šalis: /pildo tiekėjas/.
1.1. | Instrumento paskirtis | Krešumo sistemos tyrimų atlikimui
1.2. | Analizatoriaus charakteristika | Pilnai automatiniai krešumo tyrimų analizatoriai, naudojantys tuos pačius reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas ir papildomas medžiagas.
1.3. | Reikalavimai komplektacijai: nepertraukiamos įtampos palaikymo sistema (UPS) | Kartu su analizatoriais turi būti pateikti kompiuteriai su programine įranga, monitoriumi, klaviatūra, pele, spausdintuvu ir nepertraukiamu maitinimo šaltiniu.
1.4. | Nepertraukiamo mėginių ir reagentų įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo | Privaloma
1.5. | Mėginių skaičius analizatoriuje | Ne mažiau 40
1.6. | Specifinių tyrimui pre-analitinių mėginio kokybės indikatorių HIL nustatymas mėginyje, arba naudojamas tyrimo metodas, kuriam neturi įtakos hemolizė, lipemija, bilirubinemija. | Privaloma
1.7. | Krešulio nustatymo mėginyje funkcija | Privaloma
1.8. | Reagentų barkodų nuskaitymas integruotu barkodų skaitytuvu | Privaloma
1.9. | Kiuvečių ar reakcijos indelių skaičius analizatoriuje | Ne mažiau 500
1.10. | STAT mėginio tyrimo funkcija | Privaloma
1.11. | Mėginio automatinio praskiedimo, automatinio pakartojimo ir reflex tyrimo galimybė | Privaloma
1.12. | Reikalaujamas analizatoriaus našumas | Ne mažiau 110 PT/ADTL tyrimų per valandą.
1.13. | Reakcijos kreivių rodymas | Privaloma
1.14. | Kokybės kontrolės programa | Turi būti kokybės kontrolės programa su Levey - Jennings grafikų, statistinių kontrolės rezultatų (SD, CV ir kt) pateikimu, kokybės kontrolės medžiagų serijos numeriais ir kontrolės atlikimo datos pateikimu. Turi būti vartotojo nustatomų kokybės kontrolės valdymo taisyklių galimybė
1.15. | Kalibracija | Turi būti automatinės kalibracijos atlikimas, automatinio praskiedimo kalibracijai galimybė. Turi būti kalibracijos kreivės ir duomenų atvaizdavimo funkcija. Turi būti kalibracijos stabilumo sekimas.
1.16. | Reikalavimai integracijai į laboratorijos informacinę sistemą. | Analizatorius turi turėti galimybę integruoti į naudojamą laboratorijos informacinę sistemą PanelLIMS.
1.17. | Analizatoriaus pagaminimo metai | Analizatorius turi būti naujas, t.y. nenaudotas