## 1-31 Dalys
Pastaba. Melsvai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas | [5 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
Pavadinimas: Medicinos įrenginių metrologinė patikra (Nr. 9865-2)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Atsakingo už pasiūlymą asmens pareigos, vardas, pavardė:
Atsakingo už pasiūlymą asmens telefono numeris:
Atsakingo už pasiūlymą asmens el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1 Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2 Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1.3 Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4 Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Naudojami trumpiniai ir paaiškinimai:
2.1. | PD - Pirkimo dalis
2.2. | MP - Medicinos prietaisai
2.3. | MPr - Matavimo priemonės
2.4. | MPa - Metrologinė patikra
2.5. | Paaiškinimai: k/m – kartą per metus; k/2m – kartą per 2 metus; k/5m - kartą per 5 metus; k/psm - kartą per 6 mėn.
3. Bendrieji reikalavimai:
3.1. | Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti paslaugų įkainiai.
3.2. | MPa paslaugą sudaro MP su matavimo funkcija patikra ir MPr patikra, kalibravimas, paslauga užsakoma pagal ligoninės poreikį.
3.3. | Atliekant MPa, privaloma: • jei metrologinės patikros rezultatai teigiami- MP ar MPr pažymėti patikros žymeniu ir kartu su aparatu išduoti popierinį patikros sertifikatą; • jei metrologinės patikros rezultatai neigiami - kartu su aparatu išduoti jos neatitikties pažymą; • deguonies manometrus nuriebalinti (būtina pažyma).
3.4. | MPr (2 ir 8 PD) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. Paslaugas Tiekėjas turi suteikti Pirkėjo buveinėje.
3.5. | MPr (1; 3-7 PD) ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo medicinos prietaiso pristatymo Tiekėjui.
3.6. | Tiekėjas, paimdamas MP iš ligoninės padalinio (skyriaus), padalinio (skyriaus) vedėjui pareikalavus, privalo išduoti pažymą apie jo paėmimą.
4. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
5. Perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomi įkainiai:
PD Nr. | Matavimo priemonės pavadinimas | Tipas, modelis | Prietaisų skaičius | Patikros periodiš-kumas | MPa skaičius 36 mėn. | Vienos patikros kaina (be PVM) | Vienos patikros kaina (su PVM) | Visų prietaisų MP kaina (su PVM) (maksimali vertė)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9.
1 | Alkotesteris | Alcotest 6820 PN8322620 Drager | 1 | k/psm | 6
2 | Audiometras su surdokamera | AC40 LICENCE B HYBRIO | 1 | k/2m | 2
3 | Kombinuotas taršos matuoklis (dozės galios, sukauptos dozės ir paviršinės taršos) | RadEye B20 | 1 | k/m | 3
4 | Dozimetras, skaitmeninis | DMC 3000 | 4 | k/m | 12
5 | Dozės galios matuoklis (asmeninis spinduliuotės detektorius) | AccuRad PRD | 3 | k/m | 9
6 | Matuoklis paviršinio radioaktyviojo užterštumo, nešiojamas (radiometras) | CoMo-170 | 2 | k/m | 6
7 | Manometras endotrachėjinio vamzdelio manžetės slėgio matavimui (KALIBRAVIMAS) | TRACOE, RUSCH | 30 | k/m | 90
8 | Kardiologinė sistema krūvio tyrimams su veloergometru | Cardiovit CS-104 PC | 1 | k/2m | 2
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.