CHIRURGINIO CO2 LAZERIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 pasiūlymas
Eil. / Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Tipas ir paskirtis (taikymas)	Chirurginis anglies dioksido (CO2) lazeris. / Naudojimo sritys: / a) ANG / b) Dermatologija / c) Plastinė chirurgija / d) Ginekologija	Chirurginis anglies dioksido (CO2) lazeris. / Naudojimo sritys: / a) ANG / b) Dermatologija / c) Plastinė chirurgija / d) Ginekologija
2.	Lazerio konstrukcija:	Mobilus su ratukais; / Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) 440 x 440 x 1500 ±50mm / Svoris ≤ 50 kg.	1. Mobilus su ratukais; / 2. Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) 440 x 440 x 1500 mm / 3. Svoris 49 kg.
3.	Lazerio bangos ilgis	10,6 µm ± 0,2 µm	10,6 µm
4.	Lazerio darbo režimai	NUOLATINIS (CW) / SUPERPULSAS / ULTRA-TRUMPAS PULSAVIMO REŽIMAS) / Arba lygiaverčiai pasirinkimai	NUOLATINIS (CW) / SUPERPULSAS / ULTRA-TRUMPAS PULSAVIMO REŽIMAS)
5.	Lazerio galia nuolatinės bangos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)	1 – 40 W	0,4 – 40 W
6.	Lazerio galia superpulso bangos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)	1 – 20 W	0,4 – 20 W
7.	Lazerio galia ultra-trumpo pulsavimo bangos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)	0,1 – 40 W	0,1 – 40 W
8.	Išėjimo galios reguliavimo žingsnis (ne blogiau kaip nurodyta)	0,1 W	0,1 W
9.	Impulso trukmė pavienio impulso ir impulsų sekos režimuose (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)	1ms – 5s	1ms – 5s
10.	Nukreipimo spindulys	≤ 10 mW diodinis lazeris, raudonos spalvos (635±10 nm). Reguliuojamas ryškumas	˂ 10 mW diodinis lazeris, raudonos spalvos (635 nm). Reguliuojamas ryškumas
11.	Būtinos lazerio jungtys	Kabeliui dūmų išsiurbimo sistemos nuotoliniams valdymui; / Įspėjamosios lempos sistemai; USB jungtis įrašyti gydymo protokolus ir atnaujinimus; / Skanerio jungtis.	Kabeliui dūmų išsiurbimo sistemos nuotoliniams valdymui; / Įspėjamosios lempos sistemai; USB jungtis įrašyti gydymo protokolus ir atnaujinimus; / Skanerio jungtis.
12.	Asistuojantys sistemos režimai	Būtinas interaktyvus procedūrų asistentas, sumaniam parametrų pasirinkimui; Būtina galimybė išsaugoti daugiau kaip 1000 naudotojo profilių ir individualių procedūrų.	Būtinas interaktyvus procedūrų asistentas, sumaniam parametrų pasirinkimui; Būtina galimybė išsaugoti daugiau kaip 1000 naudotojo profilių ir individualių procedūrų.
13.	Lazerio spindulio perdavimo sistema	1.Šarnyrinė rankena su ≥ 7 jungtimis, ne mažiau kaip 360 laipsnių apsisukimas, darbinis atstumas ne mažiau kaip 160 cm. 2. Lanksčiam šviesolaidžiui, lazerio spindulio perdavimui.	1.Šarnyrinė rankena su 7 jungtimis, 360 laipsnių apsisukimas, darbinis atstumas 160 cm. 2. Lanksčiam šviesolaidžiui, lazerio spindulio perdavimui.
14.	Aušinimo sistema	Aušinimas oru su bakteriniu filtru, žemo lygio triukšmas.	Aušinimas oru su bakteriniu filtru, žemo lygio triukšmas.
15.	Lazerio valdymas	Spalvoto vaizdo monitoriumi su lietimui jautriu ekranu ≥ 25cm ir kojiniu jungikliu.	Spalvoto vaizdo monitoriumi su lietimui jautriu ekranu 26,42cm ir kojiniu jungikliu.
16.	Elektros maitinimas	220-240 W, 50/60 Hz	230-240 W, 50/60 Hz
17.	Kartu su lazeriu komplektuojami / priedai:	Fokusuojanti rankena 125mm / Kojinis jungiklis / Apsauginiai akiniai nuo 10600 nm bangos, 2vnt. / Maitinimo laidas	Fokusuojanti rankena 125mm / Kojinis jungiklis / Apsauginiai akiniai nuo 10600 nm bangos, 3 vnt. / Maitinimo laidas
18.	Komplektacija skirta darbui su šviesolaidžiai	Šviesolaidis, daugkartinio naudojimo 500 ±50 µm – 1vnt.; / 500µm šviesolaidžio atstatymo remonto komplektas – 1 vnt.; / Šviesolaidis, daugkartinio naudojimo 750 ±50 µm – 1vnt.; / 750µm šviesolaidžio atstatymo remonto komplektas – 1 vnt.; / Nukreipimo rankenos skirtos gerklų ir nosies operacijoms – 3 vnt. Vidinis diametras rankenų ne daugiau kaip 1,5mm Rankena tiesi – 60 ±10 mm 1vnt.; Rankena lenktatiesi – 140 ±10 mm 1vnt.; Rankena tiesi – 180 ±10 mm 1vnt.; / Šviesolaidžių sterilizavimo dėklas.	Šviesolaidis, daugkartinio naudojimo 500 µm – 1vnt.; / 500µm šviesolaidžio atstatymo remonto komplektas – 1 vnt.; / Šviesolaidis, daugkartinio naudojimo 750 µm – 1vnt.; / 750µm šviesolaidžio atstatymo remonto komplektas – 1 vnt.; / Nukreipimo rankenos skirtos gerklų ir nosies operacijoms – 3 vnt. Vidinis diametras rankenų 1,5mm Rankena tiesi – 60 mm 1vnt.; Rankena lenkta tiesi – 140 mm 1vnt.; Rankena tiesi – 180 mm 1vnt.; / Šviesolaidžių sterilizavimo dėklas.
19.	Skaneris – 1vnt.	Skirtas paskirstyti energijai dideliame darbiniame plote lazerio procedūrų metu Būtina atlikti: a) greitą abliaciją; b) pjovimą; c) didelių audinio plotų frakcijinę terapiją.	Skirtas paskirstyti energijai dideliame darbiniame plote lazerio procedūrų metu Būtina atlikti: a) greitą abliaciją; b) pjovimą; c) didelių audinio plotų frakcijinę terapiją.
20.	Skanerio panaudojimo indikacijos ANG srityje	Gerklų, kauliukų ir tonzilių chirurgijoje; / Rinofijos abliacija	Gerklų, kauliukų ir tonzilių chirurgijoje; / Rinofijos abliacija
21.	Skanerio darbinis laukas	Ne mažesnis kaip 16x16 mm. Ne mažiau kaip 6 skirtingų tipų skanavimo modelių.	16x16 mm. 12 skirtingų tipų skanavimo modelių.
22.	Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt.	Būtinas nuotoliniam skanerio valdymui	Yra nuotoliniam skanerio valdymui
23.	Aukšto tikslumo mikromanipuliatorius – 1vnt.	Darbinis atstumas ne blogiau kaip nuo 200mm iki 600mm / Pilnai permatomi reflektuojantys veidrodžiai; / Lazerio spindulio diametras darbiniame atstume 200mm ne blogiau kaip nuo 0,1mm iki 2,5mm; / Lazerio spindulio diametras darbiniame atstume 600mm ne blogiau kaip nuo 0,18mm iki 6,6mm	Darbinis atstumas nuo 200mm iki 600mm / Pilnai permatomi reflektuojantys veidrodžiai; / Lazerio spindulio diametras darbiniame atstume 200mm nuo 0,1mm iki 2,5mm; / Lazerio spindulio diametras darbiniame atstume 600mm nuo 0,18mm iki 6,6mm
24.	Mikromanipuliatoriaus adapteris prie mikroskopo – 1vnt.	Suderinamas su ligoninėje esančiu Zeiss mikroskopu.	Suderinamas su ligoninėje esančiu Zeiss mikroskopu.
25.	Burnos ryklės antgalio rinkinys – 1 vnt.	Rankena 200mm; Naudojama ryklės, LAUP, tonzilių chirurgijai; Sterilizuoja, daugkartinio naudojimo.	Rankena 200mm; Naudojama ryklės, LAUP, tonzilių chirurgijai; Sterilizuoja, daugkartinio naudojimo.
26.	Nosinių zondų antgalių rinkinys – 1 vnt.	Specializuotas rinkinys nosies chirurgijai. Susideda iš: Fokusuojantis antgalis – 1 vnt.; Zondas (tiesus ir 90°) – 2 vnt.; Backstopas (ilgas ir trumpas) – 2 vnt.; / Distancijos laikiklis – 1 vnt.	Specializuotas rinkinys nosies chirurgijai. Susideda iš: Fokusuojantis antgalis – 1 vnt.; Zondas (tiesus ir 90°) – 2 vnt.; Backstopas (ilgas ir trumpas) – 2 vnt.; / Distancijos laikiklis – 1 vnt.
27.	Žymėjimas CE ženklu	Pristatant prekę būtina kartu pateikti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijų kopijas	Pristatant prekę bus kartu pateikta CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracijos kopija
28.	Naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba	Būtina pateikti pristatant prekę	Bus pateikta pristatant prekę
29.	Personalo mokymas naudotis įranga	Būtina	Įskaičiuota į kainą

2 pasiūlymas
Eil. / Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Tipas ir paskirtis (taikymas)	Chirurginis anglies dioksido (CO2) lazeris. / Naudojimo sritys: / a) ANG / b) Dermatologija / c) Plastinė chirurgija / d) Ginekologija
2.	Lazerio konstrukcija:	Mobilus su ratukais; / Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis) 440 x 440 x 1500 ±50mm / Svoris ≤ 50 kg.	167 x 59 x 56 cm su uždaryta artikuliacine ranka / ≤ 100kg
3.	Lazerio bangos ilgis	10,6 µm ± 0,2 µm
4.	Lazerio darbo režimai	NUOLATINIS (CW) / SUPERPULSAS / ULTRA-TRUMPAS PULSAVIMO REŽIMAS) / Arba lygiaverčiai pasirinkimai
5.	Lazerio galia nuolatinės bangos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)	1 – 40 W	0.5 – 60W
6.	Lazerio galia superpulso bangos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)	1 – 20 W	0.1 – 15W
7.	Lazerio galia ultra-trumpo pulsavimo bangos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)	0,1 – 40 W	0.5 – 60W
8.	Išėjimo galios reguliavimo žingsnis (ne blogiau kaip nurodyta)	0,1 W
9.	Impulso trukmė pavienio impulso ir impulsų sekos režimuose (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)	1ms – 5s	Prašome išskaidyti į du atskirus reikalavimus: impulso trukmė pavienio impulso rėžime ir impulsų sekos režime: / Impulso laikas gali būti nustatomas nuo 0,01 s iki 0,9 s; / kartotinio impolso galima nustatyti nuo 0,1 ms iki 90 ms,
10.	Nukreipimo spindulys	≤ 10 mW diodinis lazeris, raudonos spalvos (635±10 nm). Reguliuojamas ryškumas	≤ 4 mW diodinis lazeris, raudonos spalvos (635±10 nm). Reguliuojamas ryškumas.
11.	Būtinos lazerio jungtys	Kabeliui dūmų išsiurbimo sistemos nuotoliniams valdymui; / Įspėjamosios lempos sistemai; USB jungtis įrašyti gydymo protokolus ir atnaujinimus; / Skanerio jungtis.
12.	Asistuojantys sistemos režimai	Būtinas interaktyvus procedūrų asistentas, sumaniam parametrų pasirinkimui; Būtina galimybė išsaugoti daugiau kaip 1000 naudotojo profilių ir individualių procedūrų.
13.	Lazerio spindulio perdavimo sistema	1.Šarnyrinė rankena su ≥ 7 jungtimis, ne mažiau kaip 360 laipsnių apsisukimas, darbinis atstumas ne mažiau kaip 160 cm. 2. Lanksčiam šviesolaidžiui, lazerio spindulio perdavimui.	Prašome taisyklingai suformuluoti 2 punktą, rekomenduojame: „Lazerio spindulio perdavimas lanksčiu šviesolaidžiu“
14.	Aušinimo sistema	Aušinimas oru su bakteriniu filtru, žemo lygio triukšmas.
15.	Lazerio valdymas	Spalvoto vaizdo monitoriumi su lietimui jautriu ekranu ≥ 25cm ir kojiniu jungikliu.
16.	Elektros maitinimas	220-240 W, 50/60 Hz
17.	Kartu su lazeriu komplektuojami / priedai:	Fokusuojanti rankena 125mm / Kojinis jungiklis / Apsauginiai akiniai nuo 10600 nm bangos, 2vnt. / Maitinimo laidas	Prašome taikyti 5 mm paklaidą ir parametrą suformuluoti taip Fokusuojanti rankena 125mm ±5mm / Taip / Prašome nurodyti, kad komplektacijoje taip pat būtų pridėti ir apsauginiai akiniai pacientui 1 vnt. / Taip / Prašome nurodyti, kad komplektacijoje taip pat būtų Specialios šluostės linzių valymui.
18.	Komplektacija skirta darbui su šviesolaidžiai	Šviesolaidis, daugkartinio naudojimo 500 ±50 µm – 1vnt.; / 500µm šviesolaidžio atstatymo remonto komplektas – 1 vnt.; / Šviesolaidis, daugkartinio naudojimo 750 ±50 µm – 1vnt.; / 750µm šviesolaidžio atstatymo remonto komplektas – 1 vnt.; / Nukreipimo rankenos skirtos gerklų ir nosies operacijoms – 3 vnt. Vidinis diametras rankenų ne daugiau kaip 1,5mm Rankena tiesi – 60 ±10 mm 1vnt.; Rankena lenktatiesi – 140 ±10 mm 1vnt.; Rankena tiesi – 180 ±10 mm 1vnt.; / Šviesolaidžių sterilizavimo dėklas.	Prašome pašalinti 3 punktą (Šviesolaidis, daugkartinio naudojimo 750 ±50 µm – 1 vnt.) ir 4 punktą (750µm šviesolaidžio atstatymo remonto komplektas – 1 vnt.), nes šie reikalavimai yra pertekliniai ir, mūsų žiniomis, tokį funkcionalumą gali pasiūlyti tik vienas tiekėjas. Tai dirbtinai riboja konkurenciją ir prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio nuostatoms, kurios draudžia techninę specifikaciją formuluoti taip, kad ji atitiktų tik vieno gamintojo produktus. / Papildomai, nėra racionalios ar medicininės prasmės naudoti 750 µm šviesolaidį, kai komplekte jau yra numatytas 500 µm šviesolaidis (2 punktas). 500 µm šviesolaidis yra pakankamas atlikti visas reikiamas procedūras, įskaitant gerklų ir nosies operacijas, todėl 750 µm šviesolaidis nesuteikia jokios papildomos praktinės vertės. Šio dydžio šviesolaidžio įtraukimas į komplektą tik padidina pirkimo kainą ir logistinį sudėtingumą, tačiau nėra pagrįstas funkciniu poreikiu. / Todėl, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir racionalų biudžeto panaudojimą, šie punktai turėtų būti pašalinti iš techninės specifikacijos.
19.	Skaneris – 1vnt.	Skirtas paskirstyti energijai dideliame darbiniame plote lazerio procedūrų metu Būtina atlikti: a) greitą abliaciją; b) pjovimą; c) didelių audinio plotų frakcijinę terapiją.	Šis CO2 skanerio aprašymas yra netikslus ir neapibrėžtas, nes jame trūksta konkrečių techninių parametrų bei kriterijų, leidžiančių objektyviai įvertinti, ar siūloma įranga atitinka reikalavimus. Pavyzdžiui: / „Didelis darbinis plotas“ nėra aiškiai apibrėžtas – nėra nurodyta, kokio dydžio plotas laikomas dideliu, nei kokia skanavimo zona turėtų būti užtikrinama. / „Greita abliacija“ yra subjektyvus teiginys – nėra pateikti aiškūs techniniai parametrai, tokie kaip abliacijos gylis, greitis (pvz., mikrometrai per sekundę) ar energijos tankis. / „Pjovimas“ taip pat nėra apibrėžtas – nėra nurodyti minimalūs lazerio galios parametrai, pjovimo greitis ar tikslumas, reikalingi skirtingoms procedūroms atlikti. / „Frakcijinė terapija dideliuose audinio plotuose“ yra per platus ir neapibrėžtas teiginys – nėra pateikta informacija apie terapijos zonos dydį, skenavimo tikslumą ar šiluminės žalos kontrolės reikalavimus. / Papildomai, jei skaneris naudojamas dermatologinei praktikai, jis turi atlikti frakcijinę terapiją. Tačiau, jei skaneris naudojamas ANG srityje (pvz., gerklei), jis neturi frakcijinės terapijos, bet turi užtikrinti tikrą greitą abliaciją, pjovimo režimą bei 3D abliaciją. Tai dar labiau pabrėžia, kad dabartinis aprašymas neatsižvelgia į skirtingas skanerio taikymo sritis ir nepateikia techninių reikalavimų, būtinų šiems režimams apibrėžti. / Rekomenduojame aiškiai apibrėžti techninius reikalavimus, atsižvelgiant į skirtingas procedūras (dermatologines ar ANG), ir nurodyti konkrečius parametrus. Tai užtikrintų aiškumą tiekėjams, taip pat sudarytų sąlygas objektyviai vertinti pasiūlymus.
20.	Skanerio panaudojimo indikacijos ANG srityje	Gerklų, kauliukų ir tonzilių chirurgijoje; / Rinofijos abliacija
21.	Skanerio darbinis laukas	Ne mažesnis kaip 16x16 mm. Ne mažiau kaip 6 skirtingų tipų skanavimo modelių.	Prašome, pakoreguotis parametrą Skanerio darbinis laukas Ne mažesnis kaip 15x15 mm.
22.	Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt.	Būtinas nuotoliniam skanerio valdymui	Prašome parametrą suformuluoti taip: „Skanerio nuotolinio valdymo galimybė, nuotoliniam skanerio valdymui, nes vieni tiekėjai siūlo pultą, kiti „joystick`ą“.
23.	Aukšto tikslumo mikromanipuliatorius – 1vnt.	Darbinis atstumas ne blogiau kaip nuo 200mm iki 600mm / Pilnai permatomi reflektuojantys veidrodžiai; / Lazerio spindulio diametras darbiniame atstume 200mm ne blogiau kaip nuo 0,1mm iki 2,5mm; / Lazerio spindulio diametras darbiniame atstume 600mm ne blogiau kaip nuo 0,18mm iki 6,6mm	1. Prašome pakoreguoti reikalavimą „Darbinis atstumas ne blogiau kaip nuo 200 mm iki 400 mm“ / 2. Prašome pašalinti šį reikalavimą. Reikalavimas, kad mikromanipuliatoriaus veidrodžiai būtų pilnai permatomi ir reflektuojantys, yra perteklinis ir neturi tiesioginės įtakos lazerio sistemų funkcionalumui ar teikiamai naudai. Veidrodžių technologija, naudojama šiuolaikiniuose mikromanipuliatoriuose, pvz., su aukšto atspindžio dangomis, yra skirta maksimaliai efektyviam spindulio valdymui ir fokusavimui. Papildomi reikalavimai dėl pilno permatomumo neatitinka praktinių lazerio sistemų veikimo principų ir nesuteikia jokio papildomo privalumo chirurginėse procedūrose." / 3. Prašome pakoreguoti reikalavimą „Lazerio spindulio diametras darbiniame atstume 200mm ne blogiau kaip nuo 0,14 mm iki 2,4mm;“ / 4. Prašome pakoreguoti reikalavimą „Lazerio spindulio diametras darbiniame atstume 400 mm ne blogiau kaip nuo 0,25 mm iki 4.5 mm
24.	Mikromanipuliatoriaus adapteris prie mikroskopo – 1vnt.	Suderinamas su ligoninėje esančiu Zeiss mikroskopu.	Taip, taip pat su kitų gamintojų mikroskopais, bei su Storz egzoskopais.
25.	Burnos ryklės antgalio rinkinys – 1 vnt.	Rankena 200mm; Naudojama ryklės, LAUP, tonzilių chirurgijai; Sterilizuoja, daugkartinio naudojimo.	Prašome rankenai taikyti ne mažiau kaip 5 mm paklaidą. / Rankena 200mm ±5 mm
26.	Nosinių zondų antgalių rinkinys – 1 vnt.	Specializuotas rinkinys nosies chirurgijai. Susideda iš: Fokusuojantis antgalis – 1 vnt.; Zondas (tiesus ir 90°) – 2 vnt.; Backstopas (ilgas ir trumpas) – 2 vnt.; / Distancijos laikiklis – 1 vnt.
27.	Žymėjimas CE ženklu	Pristatant prekę būtina kartu pateikti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijų kopijas
28.	Naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba	Būtina pateikti pristatant prekę
29.	Personalo mokymas naudotis įranga	Būtina	mokymai darbui su lazeriu turi būti organizuojami su sertifikuotu profesionaliu atstovu arba gamintojo ekspertu. Mokymai, kuriuos veda tik pardavimų vadybininkas, nėra pakankami užtikrinti tinkamą personalo pasirengimą ir darbo saugumą

Atsižvelgiant į pateiktas pastabas, techninėje specifikacijoje 2, 5, 7, 13, 17, 21, 25, 29 punktams pritarta.
6 punktas atmestas, nes 20 W labai svarbu greitesniam darbui, greitesniam pjovimui atlikti, mažiau terminio poveikio aplinkiniams audiniams ir tokiu būdu sutrumpinamas operacijos laikas.
9 punktas atmestas, nes kuo trumpesnis pulsas tuo geriau, tuomet nepažeidžiami aplinkiniai audiniai.
10 punktas nepritarta, nes siūlomas parametras patenka į reikalaujamo parametro apimtį;
18 punktas nepritarta, nes 500 µm yra lankstesnis, tačiau taip pat jautresnis, turi mažesnį spindulio išėjimą, todėl tinka mažiems pjūviams atlikti ir stapedotomijos operacijoms. 750 µm yra šiek tiek mažiau lankstus, bet tvirtesnis, su šiek tiek didesniu lazerio spinduliu, puikiai tinka bendrosioms procedūroms balso stygoms, liežuvio šaknies rezekcijai ir kt.750 µm – universalesnis. Turėti kelis dydžius yra kliniškai svarbu, nes tai leidžia pasiekti audinius, kurių negalima matyti tiesiogiai. Su 500 µm gali būti sudėtinga pasiekti balso stygų audinius, liežuvio šaknies rezekciją ir kt. Dviejų tipų skaidulos suteikia gydymui daugiau lankstumo.
19 punktas dalinai nepritariama, nes skirtas paskirstyti energijai darbiniame plote lazerio procedūrų metu būtina atlikti:
a) abliaciją;
b) pjovimą;
c) audinio plotų frakcijinę terapiją.
22 punktas skanerio nuotolinio valdymo galimybė – tiek su nuotolinio valdymo pultu, tiek su “joysticku”.
23 punktas nepritarta, dėl defokusuotų lazerio spindulio dydžio nėra, nes svarbiausia yra fokusuotos lazerio spindulio dydis. Pagrindinis privalumas yra 200–600 mm darbo atstumas, kuris yra labai reikalingas šiuolaikiniams mikroskopams. Naudodami 200–400 mm mikromanipuliatorių, chirurgas gerai matys, bet nepasieks audinio fokusuotu lazerio spinduliu. 0,1 mm dėmės dydis yra svarbus siekiant išvengti terminės žalos aplinkiniams audiniams. Visiškai skaidrus veidrodis yra svarbus, kad tam tikrais mikroskopo priartinimo lygiais nebūtų trukdžių matymo lauke. Jei veidrodis nėra visiškai skaidrus, yra didelė tikimybė, kad atsiras erzinančių elementų vaizde arba problemų dėl kampo, kuriuo atspindimas lazerio spindulys. Tai labai svarbi ENT (otorinolaringologijos) srities savybė.
24 punktas dalinai atsižvelgiama, turi būti suderinamas su ligonines esančiu Zeiss mikroskopu.
Taip pat reikia įtraukti punktą, kad garantija 24 mėnesiai ir vartotojo vadovas lietuvių, anglų kalba.