## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešoji įstaiga Respublikinės Šiaulių ligoninės sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą);

## Techninė specifikacija
Minkšto inventoriaus skalbyklė su smėlio nusėsdintuvu
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis. Įranga paženklinta CE ženklu. | Nurodyti ir pateikti CE pažymėjimą / EB atitikties deklaraciją.
2 | Paskirtis | Mašina specializuota išplauti ir nukenksminti siūlinėms grindų šluostėms (šluotų apmovams / mopams), purvą sulaikantiems kilimėliams, paviršių valymo dezinfekavimo šluostėms.
3 | Su galimybe pajungti ir valdyti ne mažiau kaip 5 skystus skalbimo dezinfekavimo produktus. | Būtina, ≥ 5 produktai
4 | Mašinos vidinio būgno talpa | ≥ 100 litrų
5 | Mašinos vidinio būgno skersmuo | ≥ 600 mm
6 | Mašinos būgnas pagamintas iš nerūdijančio plieno | Būtina
7 | Į būgną pakraunamų skalbinių svoris | ≥ 10 kg
8 | Kintamas būgno sukimosi greitis, skirtingos faktūros skalbiniams | ≥1100 apsisukimų per minutę
9 | Išorinis mašinos būgnas | Ovalo formos (didinantis mechaninio poveikio efektyvumą)
10 | Mašinos išoriniai matmenys (AxPxG) | ≤ 1250x800x900 mm
11 | Mašinos svoris | ≤ 310 kg
12 | Mažiausias tarpas, per kurį galima įnešti mašiną | ≤ 750 mm
13 | Mašinos galia | ≤ 9 kW
14 | Maitinimas | 380-440 V / 50 / Hz, 3 fazės/ N / PE
15 | Švelnus būgno paleidimas ir stabdymas, be mechaninių stabdymo komponentų | Būtina
16 | Mašinos būgno briaunos, pritaikytos smėlio separavimui arba mašinos vidinis būgnas turi nišą smėlio surinkimui | Būtina
17 | Vandens kiekio reguliavimo sistema, kuri nuolat stebi vandens, lygį ir automatiškai prisitaiko prie įkrovos dydžio arba vandens lygio daviklis reguliuoja vandens kiekį patenkantį į skalbimo mašiną | Būtina
18 | Nerūdijančio plieno (arba lygiaverčių medžiagų) vandens išleidimo vožtuvas arba skalbimo plovikliams bei dezinfekavimo chemijai (biocidiniams produktams) atsparus vandens išleidimo vožtuvas | Būtina
19 | Vandeniu valdomas išleidimo vožtuvas, kad dingus elektros tiekimui, vanduo liktų mašinoje ir nereikėtų pradėti plovimo iš pradžių arba kita lygiavertė sistema | Būtina
20 | Išleidimo vožtuvas aptarnaujamas iš mašinos priekio | Būtina
21 | Nerūdijančio plieno skalbimo priemonių skyreliai ir mašinos išoriniai skydai (šonai, viršus ir priekis) pagaminti iš nerūdijančio plieno (arba lygiavečių medžiagų) | Būtina
22 | Karštai cinkuotas (arba lygiavertės medžiagos) mašinos rėmas | Būtina
23 | Ne mažiau kaip 20 laisvai programuojamų skalbimo programų, kuriose galima reguliuoti įvairius skalbimo proceso parametrus, įskaitant temperatūrą, išlaikymo/skalbimo laiką, vandens lygį, skalavimo laiką, gręžimo laiką ir sukimosi greitį | Būtina

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne