## RK rezultatai
KONSULTACIJA SU RINKOS DALYVIAIS DĖL SKENUOJANČIO LAZERIO TERAPIJOS APARATO PIRKIMO ATVIRO KONKUROS PIRKIMO BŪDU 1. PIRKIMO OBJEKTAS Pirkimo objektas – lazerio terapijos aparatas. Pirkimo objektas į dalis nėra skaidomas. Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas: 33128000-3 medicininiai lazeriai ne chirurgijos reikmėms; RINKOS KONSULTACIJOS REZULTATAI
Eil.Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | A tiekėjas | CPO LT komentaras | B tiekėjas | CPO LT komentaras | C tiekėjas | CPO LT komentaras
1 | Lazerio terapijos aparato paskirtis | Skirtas lazerio terapijos procedūroms
2 | Prietaisas privalo būti mobilus, korpusas su ratukais. | Būtina
3 | Maksimali lazerio galia | Ne mažiau 8 W | "Siūloma ne mažiau kaip 20 W- Nes esant didesnei galiai trumpėja gydymo laikas" | Reikalavimo formuluotė niekaip neriboja galimybės siūlyti 20 W galios lazerį, todėl reikalavimas keičiamas nebus. |  |  | 8W
4 | Lazerio bangos ilgis | Ne mažiau 800 nm | "Atitinka „ne mažiau kaip 3 bangų ilgiai“ nurodant ne mažiau kaip 600nm". Nes nurodant tik vieną bangos ilgį dirbtinai mažinama konkurencija, prapaguojamas senesnės technologijos įrenginys." | Reikalavimo formuluotė neriboja galimybės siūlyti įrenginį turintį 3 bangos ilgius, iš kurių vienas 600nm. 800 nm lazerio bangos ilgis ligoninės yra pasirinktas atsižvelgiant į norimą pasiekti gydymo gylį ir tiesiogiai siejamas tenkinti numatytus ligoninės poreikius. Reikalavimas keičiamas nebus. |  |  | 940
6 | Darbo principas | Lazerio terapija atliekama automatiškai nurodytame plote- prietaisas gali atlikti procedūrą be personalo dalyvavimo (skenavimo funkcija arba robotizuotas valdymas) | "Manome kad skenavimo ir robotizuoto valdymo funkcija yra perteklinė ir gali nepagristai branginti lazerio aparato kainą. Procedūros atlikimą be personalo dalyvavimo visos procedūros metu galima užtikrinti ir kitų gamintojų siūlomu stovu-antgaliu, kurio pagalba procedūras galima atlikti ir dideliems plotams." | Turimais duomenimis, rinkoje siūlomi mažiausiai 3 prietaisai su ligoninės pasirinkta f-ja, kurių kaina neviršija numatyto biudžeto. Todėl reikalavimo atsisakoma nebus. Tikslinama formuluotė
7 | Valdymo pultas | Valdomas spalvotu LCD arba lygiaverčiu, lietimui jautriu ekranu |  |  |  |  | "Valdomas spalvotu LCD ekranu, išoriniais mygtukais ir kodavimo rankenėlė (ratukas)"
8 | Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai | Būtina
9 | Galimybė vartotojui susikurti savo protokolus | Būtina
10 | Galimybė pasirinkti gydomą kūno sritį ir rekomenduojamus parametrus | Būtina
11 | Galimybė valdyti: | 1. Dažnį, 2.Terapijos laiką | "Ne mažiau kaip dažnį, terapijos laiką, galią“; tam kad individualizuoti gydymą." | Reikalavimo formuluotė neriboja galimybės siūlyti platesnių sistemos valdymo galimybių. Ligoninės neakcentuoja individualaus gydymo poreikio. Reikalavimas keičiamas nebus. Tikslinama formuluotė.
12 | Veikimo režimai: | 1. Nuolatinis 2. Pulsinis
13 | Lazerio moduliacijos dažnis | Ne siauresnėse ribose nei nuo 200 iki 2000 Hz | Atitinka „Ne mažiau kaip nuo 1Hz iki 20000Hz | Nustatytas reikalavimas neriboja platesnių dažnio ribų siūlymo galimybės. Reikalavimas keičiamas nebus. | "Esant Platesniam lazerio moduliacinios dažniui skirti pagal šį kriterinių naudingumo balų." | Turimais duomenimis, didžioji dalis rinkoje parduodamų prietaisų turi platesnę nei nustatyta reikalavime dažnių moduliaciją. Todėl laikome netikslingu tokį naudingumo balo skyrimą. Atsižvelgiama nebus.
14 | Automatinis skleidžiamos energijos paskaičiavimas pagal įvestus terapijos parametrus | Būtina | "Automatinis skleidžiamos energijos paskaičiavimas pagal įvestus terapijos parametrus arba pagal paciento kūno vietas nurodytas LCD ekrane." | Reikalavimas bus pakeistas: Automatinis skleidžiamos energijos paskaičiavimas pagal įvestus terapijos parametrus arba pagal nurodytas paciento kūno vietas
15 | Automatinis laiko apskaičiavimas pagal pasirinktą terapijos plotą | Būtina | "Automatinis laiko apskaičiavimas pagal pasirinktą terapijos plotą ir/ar paciento kūno vietą nurodytą LCD ekrane." | Reikalavimas bus pakeistas: Automatinis laiko apskaičiavimas pagal pasirinktą terapijos plotą arba nurodytą paciento kūno vietą.
16 | Maksimalios poveikio ploto ribos | Ne mažiau 400 cm2 |  |  | "Esant didesnėms poveikio ploto riboms skirti pagal kriterinių naudingumo balų." | "Turimais duomenimis, didžioji dalis rinkoje parduodamų prietaisų turi platesnę, nei nustatyta, reikalavimo vertę. Todėl laikome netikslingu tokį naudingumo balo skyrimą". Atsižvelgiama nebus.
17 | Lazerio emisijos įspėjamasis indikatorius | Būtina
18 | Lazerio emisijos navigacinis spindulys | Būtina
19 | Lazerio emisijos kontrolė | Būtina
20 | Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 ir/ar (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija. | Būtina |  |  | " Esant atnaujintam 2017/745 on Medical Devices Reglamento reikalavimui teikti naudingumo balų. Nes tai svarbu dėl aparato naudojimo reikalavimų ir saugumo gydymo įstaigose. " | "Esant atnaujintam 2017/745 on Medical Devices Reglamento reikalavimui teikti naudingumo balų. Nes tai svarbu dėl aparato naudojimo reikalavimų ir saugumo gydymo įstaigose." Įvyko klaida formuojant TS. Atitikimas 2017/745 direktyvai įtrauktas į pagrindinius reikalavimus.
21 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. | "Atitinka. Ne mažiau kaip 60 mėnesių" | Reikalavimas keičiamas nebus, kadangi ne visi gamintojai suteikia 60 mėn. garantinį laikotarpį, be to, ilgesnis garantinis laikotarpis sąlygoja didesnę prietaiso kainą. Pakeitimas dirbtinai riboja konkurenciją
| Papildomas siūlymas |  | "Norint gydyti pacientų skausmus, uždegimus, ūmias būkles, ligas sunkiai prieinamose vietose (ausys, nosis, burna, veidas) tam reikalingas specialus antgalis. Siūlome į specifikaciją įrašyti punktą dėl šių ligų gydymo." | Ligoninė neplanuoja atlikti tokių procedūrų su perkamu prietaisu. Reikalavimas įtrauktas nebus.
| Papildomas siūlymas |  | " Siūlome į techninę specifikaciją įrašyti papildomą punktą dėl galimybės įrašyti pacientui atliktas procedūras į lazerio aparato atmintį." | Ligoninė turi savo pacientų procedūrų atsekamumo procedūrą. Todėl nėra poreikio fiksuoti tokią informaciją prietaiso atmintyje. Reikalavimas įtrauktas nebus.
| Papildomas siūlymas |  | "Siūlome įrašyti į techninę specifikaciją punktą dėl galimybės atnaujinti programinę įrangą per WIFI." | Reikalavimas įtrauktas nebus, kadangi ne visi gamintojai siūlo tokią galimybę ir tai yra konkurencijos ribojimas.
| Papildomas siūlymas |  | "Suteikti Pirkėjui po įrangos įsigijimo nemokamą prieigą prie gydymo protokolų, nuotolinių mokymų." | Reikalavimas įtrauktas nebus, kadangi ne visi gamintojai siūlo tokią galimybę ir tai yra konkurencijos ribojimas.
| Papildomas siūlymas |  | "Galimybė kurį laiką dirbti nuo baterijos." | Reikalavimas įtrauktas nebus, kadangi procedūros užbaigimas nėra gyvybiškai svarbus pacientui, ir ši galimybė papildomai didina prietaiso kainą.
| 5. Numatomas prekių pristatymo terminas – 5 mėnesiai nuo užsakymo pateikimo. Ar toks terminas tinkamas (ne per ilgas, ne per trumpas) prekių pristatymui? Jei ne, koks Jūsų manymu būtų tinkamas ir kodėl? |  | "Prekių pristatymo terminas iki 1,5 mėnesio nuo užsakymo pateikimo" | Pristatymo termintas tinkamas rinkos dalyviams. Reikalavimas keičiamas nebus. | "Per ilgas. Pristatymo terminas turi būti ne ilgiau nei 30 kalendorinių dienų. Tada gydymo įstaiga gali greičiau pradėti dirbti." | Pristatymo termintas tinkamas rinkos dalyviams. Reikalavimas keičiamas nebus. | "Įrangos pristatymas standartiškai nuo 1 iki 3 mėnesių" | Pristatymo termintas tinkamas rinkos dalyviams. Reikalavimas keičiamas nebus.
Kokybiniai kriterijai
KOKYBĖS Kriterijus(lyginamasis svoris)(Y=20) | Reikalavimas | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė | A tiekėjas | CPO LT komentaras | B tiekėjas | CPO LT komentaras | C tiekėjas | CPO LT komentaras
Kriterijus 1; (Y=4) | Lazerio tipas YAG | Statinis; (yra/nėra) | "Siūloma įtraukti tiek diodinius, tiek YAG lazerio tipus kaip priimtinus, skiriant vienodą balą.Siūlome mažinti vertinimo kriterijaus reikšmę iki Y=2, nes tai nėra esminis kriterijus lazerio terapiniam poveikiui" |  | "Siūlome atsisakyti šio kriterijaus dėl per didelio reikalavimo, kadangi tai nenaudojama fizioterapiniame gydyme. Prašau pakoreguoti taip: Galimybė naudoti dermatologijoje" | Atsižvelgiama nebus. Atsakymas abiems tiekėjams: YAG lazeris pradėtas naudoti terapijoje nuo 1980-ųjų metų. Jis tapo populiarus dėl savo gebėjimo tiksliai nukreipti energiją į audinius, minimaliai pažeidžiant aplinkinius audinius. Terapinis YAG lazeris naudojamas įvairioms medicininėms procedūroms, įskaitant kraujagyslinių darinių šalinimą, žaizdų gydymą, biostimuliaciją ir kt. Ligoninė išskiria YAG lazerį nes: YAG kristalas skleidžia monochromatinę šviesos spinduliuotę, kuriai būdingas 1064 nm bangos ilgis (infraraudonoji šviesa) ir kuri yra labai tiksliai apibrėžta. Lazerinis diodas skleidžia bangų ilgių juostą iš dalies per 1064 nm. Tai yra esminis skirtumas, palyginti su Nd:YAG, kuris išskiria monochromatinę šviesą. Dar žinomas YAG privalumas - jis palaiko realią deklaruojamos galios pvz. 10 W emisiją.
Kriterijus 2; (Y=10) | Lazerio bangos ilgis 1064 nm | Statinis; (yra/nėra) | "Didesnis bangų skaičius leidžia gydyti daug daugiau būklių, kur reikalinga ne tik giliųjų audinių fotobiomoduliacija, žemesnės bangos tinkamesnės paviršiniams audiniams (raumenų, fascijų sistemai, cirkuliacijai, edemoms mažinti, pooperaciniams randams, opoms ir pan). Siūlome įtraukti reikalavimą, kad balas būtų diferencijuojamas pagal bangų skaičių: Y=10 ne mažiau kaip 4 lazerio bangos Y=5 ne mažiau kaip 3 lazerio bangos Y=3 1 lazerio banga" | Atsižvelgiama nebus. Ligoninės poreikis- turėti prietaisą veikiantį (NIR) tolimajame infraraudonųjų spindulių lazerio spektro gale. Jis įsiskverbia giliau nei visi kiti bangos ilgiai, iki kaulų ir į kietus audinius. Jis svyruoja nuo 780 nm iki 1064 nm. Praktiniai (publikuojamuose internete, laisvai prieinamuose mokslinių tyrimų straipsniuose) bandymai rodo, kad 1064 nm bangos ilgis suteikia daugiau galios ir gilesnį įsiskverbimą su minimalia papildoma šiluma, kad maksimaliai padidintų paciento komfortą ir pasiektų puikių rezultatų per mažesnį laiko tarpą.
Kriterijus 3; (Y=4) | Maksimali, su galimybe valdyti, lazerio galia, ne mažiau 10 W | Statinis; (yra/nėra) | Siūlome šiam kriterijui išskirti balus pagal lazerio galią, nes nuo to priklauso ir terapinės dozės perdavimas į skirtingus audinius ir procedūros trukmė. Y=4 – lazerio galia ne mažiau 20W Y=3 – lazerio galia ne mažiau 15W Y=2 – lazerio galia ne mažiau 10W | Atsižvelgiama nebus, nes ligoninės poreikį tenkina ir 10 W galios lazeris. | "Prašome panaikinti šį parametrą, kadangi paciento negalima palikti prie tiekiamos tokios galios, lazeriui pilnai pakanka nurodytos galios techniniuose parametruose. " | Atsižvelgiama nebus, nes 10 W galios lazeris turi visą eilę privalumų, lyginant su 8 W lazeriu, tokių kaip gilesnis įsiskverbimas, greitesnis poveikis, efektyvesnis skausmo malšinimas ir kt. Paciento saugumui užtikrinti , įvestas reikalavimas - "Lazerio emisijos kontrolė"
Kriterijus 4; (Y=2) | Lazerio spindulio atstumo nuo gydomo paviršiaus reguliavimas elektrinės pavaros pagalba | Statinis; (yra/nėra) | "Nėra esminis gydymo rezultatui pasiekti. Daugiau yra perteklinis, nes dėl šios funkcijos smarkiai didėja įrenginio kaina. Siūlome reikšmę mažinti arba išbraukti visai. Y=1" |  | "Manome, kad svarbiau yra maksimalios poveikio ploto ribos plotas nei elektrinė pavara, todėl prašome panaikinti šį kriterijų ir vietoj jo pateikti taip: Maksimalios poveikio ploto ribos daugiau nei 400 cm2" | Atsižvelgiama nebus. Atsakymas abiems tiekėjams: Ligoninė išskiria šią lazerio terapijos prietaiso savybę kaip privalumą, kuris užtikrina lengvesnį procedūros atlikimą personalui, įskaitant mažesnį fizinį krūvį personalui, greitesnį spinduliuotės šaltinio padėties nustatymą ir atitinkamai mažiau laiko sugaišti procedūros pasiruošimo etape.
PAPILDOMI SIŪLYMAI |  |  | "Siūloma įtraukti papildomai garantijos terminą, kaip vieną iš svarbių eksploatacinių kriterijų Ne trumpiau nei 24 mėn (nes tai yra standartinis įrangai taikomas laikotarpis) - Y=1 Ne trumpiau nei 60 mėn Y=3 | Atsižvelgiama nebus, nes ligoninės poreikį tenkina ir 24 mėn garantijos laikotarpis.