## Galutinė TS_Lazeris
Eil.Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai
1 | Lazerio terapijos aparato paskirtis | Skirtas lazerio terapijos procedūroms
2 | Prietaisas privalo būti mobilus, korpusas su ratukais. | Būtina
3 | Maksimali lazerio galia | Ne mažiau 8 W
4 | Lazerio bangos ilgis | Ne mažiau 800 nm
6 | Darbo principas | Lazerio terapija atliekama automatiškai nurodytame plote- prietaisas gali atlikti procedūrą be personalo dalyvavimo (skenavimo funkcija, robotizuotas valdymas arba kiti techniniai sprendimai leidžiantys procedūras atlikti dideliuose plotuose)
7 | Valdymo pultas | Valdomas spalvotu LCD arba lygiaverčiu, lietimui jautriu ekranu arba išoriniais valdymo mygtukais
8 | Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai | Būtina
9 | Galimybė vartotojui susikurti savo protokolus | Būtina
10 | Galimybė pasirinkti gydomą kūno sritį ir rekomenduojamus parametrus | Būtina
11 | Galimybė valdyti ne mažiau negu | 1. Dažnį, 2.Terapijos laiką
12 | Veikimo režimai: | 1. Nuolatinis 2. Pulsinis
13 | Lazerio moduliacijos dažnis | Ne siauresnėse ribose nei nuo 200 iki 2000 Hz
14 | Automatinis skleidžiamos energijos paskaičiavimas pagal įvestus terapijos parametrus arba pagal nurodytas paciento kūno vietas | Būtina
15 | Automatinis laiko apskaičiavimas pagal pasirinktą terapijos plotą arba nurodytą paciento kūno vietą | Būtina
16 | Maksimalios poveikio ploto ribos | Ne mažiau 400 cm2
17 | Lazerio emisijos įspėjamasis indikatorius | Būtina
18 | Lazerio emisijos navigacinis spindulys | Būtina
19 | Lazerio emisijos kontrolė | Būtina
20 | Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 ir/ar (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija. | Būtina
Kokybiniai kriterijai
KOKYBĖS Kriterijus(lyginamasis svoris)(Y=20) | Reikalavimas | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė | CPO pastabos
Kriterijus 1; (Y=4) | Lazerio tipas YAG | Statinis; (yra/nėra)
Kriterijus 2; (Y=10) | Lazerio bangos ilgis 1064 nm | Statinis; (yra/nėra)
Kriterijus 3; (Y=4) | Maksimali, su galimybe valdyti, lazerio galia, lygi arba daugiau negu 10 W | Statinis; (yra/nėra)
Kriterijus 4; (Y=2) | Lazerio spindulio atstumo nuo gydomo paviršiaus reguliavimas elektrinės pavaros pagalba | Statinis; (yra/nėra)