## 7907_Tech.Spec. (2)
SPS 1 priedas
TECNINĖ SPECIFIKACIJA
"Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės Vaisingumo centre atliekamoms procedūroms (7907)"
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr | BVPŽ KODAS | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis (24 mėn poreikis) | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas Prekės kodas gamintojo kataloge* Pildo tiekėjas | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) Pildo tiekėjas | Vieno mato vnt. kaina, EUR be PVM | PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur su PVM
1 | 24931250-6 | Vienos pakopos terpė kiaušialąsčių, zigotų ir visų stadijų embrionų kultivavimui | Vienos stadijos terpė kiaušialąsčių, zigotų ir visų stadijų embrionų kultivavimui Terpė skirta nepertraukiamam visų stadijų žmogaus embrionų kultivavimui nuo pat apvaisinimo klasikiniu būdu (IVF) ar naudojant intracitoplazminę spermatozoido injekciją (ICSI) iki vėlyvos stadijos (5/6 paros) blastocistų *Paruošta naudojimui *Sudėtyje yra žmogaus serumo albumino (koncentracija ne mažiau 5 mg/mL), *Sumažinta laktatų koncentracija, *Patvirtinta klinikiniam naudojimui, *Turi CE ženklinimą, *Be fenolio raudonojo, *Galiojimo laikas ne mažiau 120 dienų nuo pagaminimo datos, *Viename užsukamame buteliuke – ne daugiau 20 ml Bendras pakuotės bendras tūris ne daugiau 40 ml *Terpė testuota pagal: endotoksinų kiekio nustatymą pagal kardauodegio krabo (Limulus polyphemus) amebocitų lizato (LAL) analizės metodą (< 0,25 EU/ml); *Biologinis suderinamumo nustatymas pagal pelės embriono tyrimą (viena ląstelė iki blastocistos stadijos per 96 valsubręsta ≥ 80 % atvejų); *Sterilumo nustatymas pagal farmakopėjos (USP) sterilumo testą <71>; *Žmogaus spermatozoidų išgyvenamumo tyrimas (HSSA) (≥ 70 % judrumas po 24 val) Turi būti pateikti pavyzdžiai išbandymui (viena pakuotė) | ml | 3840 | [5 empty] | 16128 | 16934.4
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
2 | 24931250-6 | Vienos stadijos augimo terpė papildyta citokinais | Vienos stadijos kiaušialąsčių ir visų stadijų embrionų augimo terpė papildyta citokinais ir hialuronu, skirta vyresnio amžiaus pacienčių ląstelėms apvaisinti ir auginti, esant blogai impantacijai, bei pasikartojantiems persileidimams *Citokinų koncentracija ne mažiau GM-CSF: 2 ng/mL *Hialurono ne mažiau HSA: 5 mg/mL *Terpės pH: 72 – 74 *Osmotiškumas : 257-273 mOsm/kg *Galiojimas ne mažiau 26 savaitės nuo pagaminimo datos *CE ženklinimas *Pakuotė ne daugiau 10mL buteliukas Turi būti pateikti pavyzdžiai išbandymui (viena pakuotė) | ml | 36 | [5 empty] | 2520 | 2646
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
3 | 33140000-3 | Terpė kiaušialąsčių ir spermatozoidų surinkimui | Terpė skirta pagalbinio apvaisinimo procedūroms su žmogaus lytinėmis ląstelėmis ir embrionų manipuliacijomis: kiaušialąsčių surinkimui, praplovimui, spermatozoidų išplukdymui ir praplovimui, embrionų perkėlimui *Palaikanti fiziologinio lygio pH ribas (7,2–7,4) skirtingų temperatūrų ribose (25-37C) nenaudojant CO2 inkubatoriaus *Sudėtyje yra gentamicino *Sudėtyje yra žmogaus serumo albumino (HSA) ne mažiau nei 5 mg/mL *CE ženklinimas *Terpės su dviguba buferine sistema: HEPES ir MOPS, natrio hidrokarbonato junginiu *Terpės sudėtyje yra taurino ir glicino, užtikrinančių apdorojamų ląstelių homeostazę *Galiojimo laikas ne mažiau 12 mėn nuo pagaminimo datos *Vienas buteliukas ne daugiau 12mL, kai bendra pakuotė ne daugiau 150mL *Galiojimo laikas po pakuotės atidarymo – ne mažiau 5 savaitės * Terpės pakuojamos į buteliukus, kurių tūris ne daugiau nei 15 ml, siekiant kuo greičiau sunaudoti nuo atidarymo *Biologinis suderinamumo nustatymas pagal pelės embriono tyrimą (viena ląstelė iki blastocistos stadijos per 96 val subręsta ≥ 80 % atvejų); *Sterilumo nustatymas pagal farmakopėjos (USP) sterilumo testą <71> *Žmogaus spermatozoidų išgyvenamumo tyrimas (HSSA) (≥ 70 % judrumas po 24 val) Turi būti pateikti pavyzdžiai išbandymui (viena pakuotė) | ml | 3000 | [5 empty] | 3630 | 3811.5
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
4 | 33140000-3 | Spermatozoidų centrifugavimo gradientas Nr1 | Silanu dengtos silicio dalelės chemiškai ištirtame druskos tirpale su HEPES (pH buferis) Rinkinį sudaro 2 svorio gradientai, skirti sluoksniuoti vieną ant kito ir atskirti judrius spermatozoidus nuo nejudrių *Netoksiškas ląstelėms *Labai švarus produktas su mažu endotoksinų kiekiu <025EU/ml *CE ženklinimas *Vienoje pakuotėje ne daugiau 50 ml vieno gradiento Bendras pakuotės tūris 100mlTinkamumo laikas ne mažiau 18 mėnesių nuo pagaminimo datos Laikymo sąlygos 2° to 8°C Turi būti pateikti pavyzdžiai išbandymui (vienas buteliukas) | ml | 1000 | [5 empty] | 1980 | 2079
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
5 | 33140000-3 | Spermatozoidų centrifugavimo gradientas Nr2 | Silanu dengtos silicio dalelės chemiškai ištirtame druskos tirpale su HEPES (pH buferis) Rinkinį sudaro 2 svorio gradientai, skirti sluoksniuoti vieną ant kito ir atskirti judrius spermatozoidus nuo nejudrių *Netoksiškas ląstelėms *Labai švarus produktas su mažu endotoksinų kiekiu <025EU/ml *CE ženklinimas *Viename buteliuke ne daugiau 6ml vieno gradiento Tinkamumo laikas ne mažiau 24 mėnesių nuo pagaminimo datos Turi būti pateikti pavyzdžiai išbandymui (vienas buteliukas) | ml | 936 | [5 empty] | 2705.04 | 2840.292
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
6 | 33140000-3 | Spermatozoidų šaldymo terpė | Koncentruota spermatozoidų užšaldymo terpė Šaldoma 3mL spermos : 1mL šaldymo terpės *Vienos stadijos šaldymo terpė darbui su žmogaus spermatozoidais Terpė skaidri (be pieno, kiaušinio trynio elementų) ir gali būti naudojama tiesiai iš butelio Buteliuko tūris ne daugiau 5 mL *Terpės ph 7,20-7,90 ribose, sterili, endotoksinų kiekis ne daugiau 0,25 EU/ml, spermatozoidų išgyvenamumas >80% po 4 valandų ekspozicijos terpėje *Tinkamumo laikas 18 mėnesių nuo pagaminimo *CE ženklinimas Turi būti pateikti pavyzdžiai išbandymui (vienas buteliukas) | ml | 100 | [5 empty] | 1090 | 1144.5
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
7 | 09211720-4 | Mineralinis aliejus (lengvas) embrionų kultivacijai | Mineralinis aliejus darbui su žmogaus embrionais Ypač grynas, farmacinis, šviesus parafino aliejus Pagamintas du kartus plaunant ypatingai išgrynintu vandeniu ir sterilizuotas filtruojant per 02 mikronų filtrą Pakuojamas plastikinėje neembrionotoksiškoje taroje su užsukamu plastikiniu dangteliu Kiekvienos partijos kokybės kontrolė užtikrina: Sterilumą: Endotoksinų kiekį, Pelės embriono tyrimas (MEA): ≥ 80% blastocistų po 96 h inkubavimo CE ženklinimas Vienoje pakuotėje ne daugiau 100 ml Tinkamumo laikas ne mažiau 18 mėnesių nuo pagaminimo datos Turi būti pateikti pavyzdžiai (viena pakuotė) | ml | 4600 | [5 empty] | 1196 | 1255.8
Bendra pasiūlymo 7 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 7 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
8 | 09211720-4 | Parafino aliejus (sunkus) embrionų kultivacijai | Parafino farmacinis aliejus darbui su žmogaus embrionais Pagamintas du kartus plaunant ypatingai išgrynintu vandeniu ir sterilizuotas filtruojant per 02 mikronų filtrą Pakuotėje ne daugiau 100mL Kiekvienos partijos kokybės kontrolė užtikrina: Sterilumas Sterility test (SAL), Pelės embriono tyrimas (MEA): ≥ 80% Peroksidų kiekis :POV (Peroxide value) <01 mEq/Kg Endotoksinai : Endotoxin < 01 EU/ml CE ženklinimas Tinkamumo laikas ne mažiau 18 mėnesių nuo pagaminimo datos Turi būti pateikti pavyzdžiai (viena pakuotė) | ml | 1200 | [5 empty] | 468 | 491.4
Bendra pasiūlymo 8 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 8 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
9 | 33140000-3 | Embrionų biopsijos terpė | Terpė skirta žmogaus embrionų/blastocistų biopsijai atlikti (PGD), preimplantacinei diagnostikai Skirta naudoti ne inkubatoriaus sąlygomis (be CO2) Pilnai paruošta su žmogaus serumo albuminu ne mažiau 2mg/mL Vieno buteliuko talpa ne daugiau 10mL Galiojimas ne mažiau 8 savaičių nuo pagaminimo datos Atlikti sterilumo, osmoliškumo, pH, endotoksinų, pelės embrionų išgyvenamumo testai CE ženklinimas | ml | 50 | [5 empty] | 500 | 525
Bendra pasiūlymo 9 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 9 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
10 | 33140000-3 | Vitrifikacijos rinkiniai kiaušialąsčių/embrionų užšaldymui ir atšildymui
10.1 |  | Vitrifikacijos rinkinys kiaušialąstėms užšaldyti | Vitrifikacijos terpės rinkinys kiaušialąstėms (tinkamas ir embrionams) užšaldyti. Sudėtyje turi hidroksipropildceliuliozės, trialozės. Efektyvumas patvirtintas moksliniais tyrimais. Galiojimas ne mažiau 12 mėn. nuo pagaminimo datos. Rinkinį sudaro 4 plastikiniai užsukami buteliukai po 1,5 ml kiekvienos pakopos terpės. Paruoštas naudoti. Be pridėtinių baltymų. Sudėtyje yra antibiotikų. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai išbandymui (vienas rinkinys). | rink. | 12 | [5 empty] | 1500 | 1575
10.2 |  | Vitrifikacijos rinkinys kiaušialąstėms atšildyti | Atšildymo terpės rinkinys embrionams ir kiaušialąstėms. Sudėtyje turi hidroksipropildceliuliozės, be pridėtinių baltymų. Efektyvumas patvirtintas moksliniais tyrimais. Paruoštas naudoti. Galiojimas ne mažiau 12 mėn. nuo pagaminimo datos. Rinkinį sudaro 4 plastikiniai užsukami buteliukai po 4 ml kiekvienos pakopos terpės. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai išbandymui (vienas rinkinys). | rink. | 20 | [5 empty] | 2200 | 2310
Bendra pasiūlymo 10 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 10 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
[10 empty] | Viso 10 p.d.: | 3700 | 4477
11 | 33140000-3 | Vitrifikacijos rinkiniai visų stadijų žmogaus embrionų užšaldymui ir atšildymui
11.1 | 33140000-3 | Vitrifikacijos rinkinys kiaušialąstėms ir visų stadijų embrionams užšaldyti (Cooling). | Paruošta naudoti vitrifikacijos terpė visų stadijų embrionams užšaldyti. Rinkinyje: 3 flakonai po 1 mL ekvilibravimo terpės ir 3 flakonai po 1 mL vitrifikavimo terpės, 1flakonas 1mL plovimo terpės. Ekvilibravimo tirpale yra 7,5% dimetilsulfoksido (DMSO), etilenglikolio. Terpės su dvigubu buferiu (Hepes ir Mops). Vitrifikacijos terpė su 0,5M trialozės, gentamicinu ir 20% serumo. Suderintas naudoti su FujiFilm Irvine Scientific NX Warming Kit. CE ženklinimas. Terpė sterili, testuota sterilumui >71 <, pH, osmoliariškumui, sertifikuojama pelės embrionų (MEA ≥80%), endotoksinų (≤ 0.6 EU/ml) testais. CE ženklinimas. Terpės galiojimas ne mažiau 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Turi būti pateikti pavyzdžiai išbandymui (viena pakuotė). | rink. | 26 | [5 empty] | 6838 | 7179.9
11.2 | 33140000-3 | Vitrifikacijos rinkinys kiaušialąstėms ir visų stadijų embrionams atšildyti (Warming). | Paruošta naudoti terpė visų stadijų embrionų (nuo zigotos iki blastocistos, tinka ir kiaušialąstėms). Rinkinyje yra 6 flakonai po 2 mL atšildymo terpės (Warming Solution), 2 flakonas po 1 ml skiedimo terpės (Dilution solution) ir 4flakonai po 1mL plovimo terpės (washing solution). Suderintas su vitrifikacijos užšaldymo rinkiniu (Irvine Scientifif Freez Kit NX). Terpė papildyta dvigubu buferiu (Hepes ir Mops) su 10 mg/mL žmogaus serumo albuminu. Viena pakuotė galima atšildyti ne mažiau 10 cryo šiaudelių. Terpė sterili, testuota sterilumui, pH, osmoliariškumui, sertifikuojama pelės embrionų (≥ 80%) (MEA), endotoksinų (≤ 0,6 EU/ml) testais. CE ženklinimas. Terpės galiojimo laikas ne mažiau 12 mėnesių nuo pagaminimo datos Turi būti pateikti pavyzdžiai išbandymui (viena pakuotė). | rink. | 36 | [5 empty] | 10224 | 10735.2
Bendra pasiūlymo 11 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 11 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
[10 empty] | Viso 11 p.d.: | 17062 | 20645.02
12 | 33140000-3 | Kumulazė kiaušialąsčių paruošimui | Fermentas kumulazė skirta žmogaus kiaušialąsčių valymui prieš mikromanipuliaciją ICSI ar šaldymą. Terpė paruošta naudoti. Rekombinantinė žmogaus hialuronidazė. Grynumas ne mažiau 99%. Pakuotė ne mažiau 5vnt buteliukų po 0,5mL. Terpė sterili, testuota sterilumui, pH, osmoliariškumui, sertifikuojama pelės embrionų (MEA), endotoksinų testais. CE ženklinimas. | ml | 25 | [5 empty] | 3300 | 3465
Bendra pasiūlymo 12 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 12 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
13 | 33140000-3 | Hyadazė kiaušialąsčių paruošimui | Hyadazė (hialuronidazė), skirta žmogaus kiaušialąsčių valymui prieš atliekant ICSI ar šaldymą. Su žmogaus serumo albuminu Pakuotėje ne daugiau 5 mėgintuvėliai po 1 ml, mėgintuvėlis plastikinis užsukamu dangteliu. Terpė sterili, testuota sterilumui, pH, osmoliariškumui, sertifikuojama pelės embrionų (MEA), endotoksinų testais. Atitikimas pH 7.2-7.6, sterili, endotoksinai, pelės embriono išgyvenamumo tyrimas ≥ 80%. CE ženklinimas. Terpės tinkamumo laikas ne mažiau 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Turi būti pateikti pavyzdžiai išbandymui (viena pakuotė). | ml | 100 | [5 empty] | 890 | 934.5
Bendra pasiūlymo 13 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 13 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
14 | 33140000-3 | PVP terpė spermatozoidų imobilizavimui 10% | Paruoštas naudoti 10% PVP tirpalas HEPES buferyje, skirtas spermatozoido imobilizacijai atliekant ICSI procedūras žmonėms. su žmogaus serumo albuminu. Supakuota atskiruose mėgintuvėliuose po 0,2 ml (pakuotėje ne daugiau 5x0,2 ml), mėgintuvėlis plastikinis užsukamu dangteliu. Terpė sterili, testuota sterilumui, pH, osmoliariškumui, sertifikuojama pelės embrionų (MEA), endotoksinų (≤ 0.1 EU/ml) testais. CE ženklinimas. Terpės tinkamumo laikas ne mažiau 9 mėnesių nuo pagaminimo datos. Turi būti pateikti pavyzdžiai išbandymui (viena pakuotė). | ml | 10 | [5 empty] | 428 | 449.4
Bendra pasiūlymo 14 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 14 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
15 | 33140000-3 | PVP terpė spermatozoidų imobilizavimui 7% | Paruoštas naudoti 7% PVP tirpalas HEPES buferyje, skirtas spermatozoido imobilizacijai atliekant ICSI procedūras žmonėms. su žmogaus serumo albuminu. Supakuota atskiruose mėgintuvėliuose po 0,2 ml (pakuotėje ne daugiau 5x0,2 ml), mėgintuvėlis plastikinis užsukamu dangteliu. Terpė sterili, testuota sterilumui, pH, osmoliariškumui, sertifikuojama pelės embrionų (MEA), endotoksinų (≤ 0.1 EU/ml) testais. CE ženklinimas. Terpės tinkamumo laikas ne mažiau 9 mėnesių nuo pagaminimo datos. Turi būti pateikti pavyzdžiai išbandymui (viena pakuotė). | ml | 12 | [5 empty] | 513.6 | 539.28
Bendra pasiūlymo 15 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 15 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
16 | 33140000-3 | Spermatozoidų aktyvavimo tepė | Terpė naudojama nekrozoosperminių ejakuliatų, bei nejudrių spermatozoidų, išskirtų iš sėklidžių audinio, aktyvavimui ir vertinimui in vitro. Terpė papildyta HEPES buferiniu reagentu, kurio sudėtyje yra mažai bikarbonatų. Buteliukas ne daugiau 1mL. Spermatozoidų išgyvenamumo testas ≥ 80%. Endotoksinai < 0,50. pH (37C) 7.2-7.6. | ml | 24 | [5 empty] | 648 | 680.4
Bendra pasiūlymo 16 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 16 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
17 | 33140000-3 | Terapinis žmogaus serumo albuminas | Žmogaus serumo albuminas. Bendrinė koncentracija 100 mg/ml-10%. Laikymas kambario T. Galiojimas ne mažiau 3 metai nuo pagaminimo datos. Buteliukas ne daugiau 5mL. Pakuotė ne daugiau 90mL. | ml | 240 | [5 empty] | 1080 | 1134
Bendra pasiūlymo 17 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 17 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
18 | 33140000-3 | DMSO terpė | Šaldymo komponentas (dimethylsulfoxide). Pakavimas ne saugiau 10mL vienas buteliukas. CE ženklinimas. Tinkamas žmogaus audiniams ir ląstelėms šaldyti. Laikymo sąlygos kambario T. Sterilus. | ml | 500 | [5 empty] | 1690 | 1774.5
Bendra pasiūlymo 18 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 18 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
19 | 24931250-6 | Mitybinė terpė M199 subalansuota žmogaus audinių paruošimui, šaldymui | Mitybinė terpė M199 ląstelių kultūroms, Earle's subalansuotas druskų tirpalas, kuriame yra 2.2 g/l NaHCO3 ir stabilaus glutamino. Laikymo sąlygos 2-8C. Sterilioje pakuotėje ne daugiau 100mL pirminiam pasirinkimui (500mL antrinis) By PAN-Biotech. | ml | 5000 | [5 empty] | 750 | 787.5
Bendra pasiūlymo 19 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 19 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
20 | 33140000-3 | Petri lėkštelės audinių kultūroms | 90-100 mm Petri lėkštelės audinių kultūroms, ląstelių augimo plotas ne mažiau 55 cm², išorinis diametras ne mažiau 89 mm. Aukštis ne daugiau 20 mm. Pagaminta iš optiškai skaidraus gryno polistireno. Be DNasių, RN'asių. Ventiliuojamas dangtelis. Sterilizuotos gama spinduliais, nepirogeniškos (sertifikuotos). Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 20 lėkštelių. MEA+, LAL ir SMA testai, blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 uždara pakuotė). | vnt. | 1000 | [5 empty] | 950 | 1149.5
Bendra pasiūlymo 20 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 20 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
21 | 33140000-3 | 4 šulinėlių IVF lėkštelės | 4 šulinėlių IVF lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais, paviršius apdorotas (Nunclon Delta Treated), išoriniai išmatavimai ne 66x66 mm, šulinėlio kultivavimo plotas 1,9 cm², lėkštelės dangtelis ištisai uždengia lėkštelę, ventiliuojamas. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 4 lėkštelių. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 uždara pakuotė). | vnt. | 80 | [5 empty] | 16.8 | 20.328
Bendra pasiūlymo 21 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 21 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
22 | 33140000-3 | 6 šulinėlių IVF lėkštelės | 6 šulinėlių ivf lėkštelė. Su vieta skirta cryo šiaudeliui. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais, paviršius apdorotas. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), spermos išgyvenamumo testas (SMI ≥ 0.75), blastocistų augimas ≥80%. MEA+, LAL ir SMA testai. CE ženklinimas. Supakuota po vieną steriliai. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 uždara pakuotė). | vnt. | 50 | [5 empty] | 257.5 | 311.575
Bendra pasiūlymo 22 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 22 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
23 | 33140000-3 | 60 mm IVF lėkštelės su centriniu cilindru | Lėkštelės pagamintos iš medicininio polistireno, nepirogeniškos, netoksiškos embrionams ir lytinėms ląstelėms; sterilizuotos gama spinduliais, diametras ne daugiau 60 mm, bendra talpa ne daugiau 20 ml, išoriniai išmatavimai 54,8 x13,56mm. centrinė talpa ne daugiau 3ml. Ventiliuojamas dangtelis. Supakuota 1-6 vnt. Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. MEA+, LAL ir SMA testai. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (3vnt). | vnt. | 400 | [5 empty] | 600 | 726
Bendra pasiūlymo 23 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 23 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
24 | 33140000-3 | 60 mm IVF lėkštelės su centriniu cilindru - 2 dalių | Lėkštelės pagamintos iš medicininio polistireno, nepirogeniškos, netoksiškos embrionams ir lytinėms ląstelėms; sterilizuotos gama spinduliais, diametras ne daugiau 60 mm. Išorinė centrinė dalis iš 2 dalių. Ventiliuojamas dangtelis. Spermos išgyvenamumo testas (SMI ≥ 0.75). Supakuota po vieną atskirai . Atliktas pelės embriono tyrimas (MEA), blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (3vnt). | vnt. | 500 | [5 empty] | 275 | 332.75
Bendra pasiūlymo 24 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 24 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
25 | 33140000-3 | 60 mm IVF lėkštelės | 60 mm diametro IVF lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais, išoriniai išmatavimai kultivavimo plotas 21,0 (+/-0,5) cm². Bendras lėkštelės tūris 23mL.Ventiliuojamas dangtelis. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 20 lėkštelių. Atliktas pelės embriono tyrimas MEA+, LAL ir SMA testai, blastocistų augimas ≥80%. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 uždara pakuotė). | vnt. | 1000 | [5 empty] | 800 | 968
Bendra pasiūlymo 25 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 25 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
26 | 33140000-3 | 35 mm IVF lėkštelės | 35 mm diametro IVF lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, sterilizuotos gama spinduliais. Lėkštelės išmatavimai 35mm x 10mm. Ventiliuojamas dangtelis. Be RNase, DNase, ir žmogaus DNR. Atliktas pelės embriono tyrimas MEA+, LAL ir SMA testai. CE ženklinimas. Vienoje atplėšiamoje pakuotėje ne daugiau 20 lėkštelių (1 uždara pakuotė). Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 uždara pakuotė). | vnt. | 800 | [5 empty] | 312 | 377.52
Bendra pasiūlymo 26 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 26 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
27 | 33140000-3 | 50 mm ICSI lėkštelės | 50 mm diametro ICSI lėkštelės. Pagaminta iš kristališkai gryno polistireno, nepirogeniškos, MEA testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Išoriniai išmatavimai 57x9 +/-6 mm, kultivavimo plotas 21,5 +/-2cm². Atliktas pelės embriono tyrimas MEA+, LAL ir SMA testai (MEA), CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (3vnt). | vnt. | 500 | [5 empty] | 700 | 847
Bendra pasiūlymo 27 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 27 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
28 | 33192500-7 | 15 ml konusiniai centrifuginiai mėgintuvėliai | 15 ml konusiniai centrifuginiai mėgintuvėliai. Ypatingai skaidraus polipropileno (PP). Graduoti, su vieta užrašui. Mėgintuvėliai su užsukamais dangteliais, kurie gali būti tiek ventiliuojamoje, tiek visiškai uždarytoje padėtyje. Be RNazės/DNazės. Vienoje uždaroje pakuotėje ne daugiau kaip 25 mėgintuvėliai. Sterilizuoti gama spinduliais. Atliktas pelės embriono tyrimas MEA+, LAL ir SMA testai. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1pakuotė ). | vnt. | 750 | [5 empty] | 300 | 315
Bendra pasiūlymo 28 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 28 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
29 | 33192500-7 | 14 ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu | 14 ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu, sterilūs, supakuoti po vieną steriliai. Pagaminti iš polistireno (PS), su polietileno (PE) dvigubos padėties dangteliu, užtikrinančiu dujų srautus: ventiliuojamas/uždarytas. Ilgis ne daugiau 95 mm, išorinis skersmuo ne daugiau 17,5 mm. Atliktas pelės embriono tyrimas MEA+, LAL ir SMA testai., CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (3 vnt.). | vnt. | 1500 | [5 empty] | 570 | 598.5
Bendra pasiūlymo 29 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 29 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
30 | 33192500-7 | 5 ml ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu | 5 ml IVF mėgintuvėliai apvaliu dugnu. Pagaminti iš polistireno (PS), su polietileno (PE) dvigubos padėties dangteliu, užtikrinančiu dujų srautus: ventiliuojamas/uždarytas. Sterilūs, supakuoti po vieną. Be RNazės/DNazės. Atliktas pelės embriono tyrimas MEA+, LAL ir SMA testai. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (3 vnt.). | vnt. | 1000 | [5 empty] | 320 | 336
Bendra pasiūlymo 30 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 30 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
31 | 38437100-8 | Plastmasinės Pastero pipetės, 3 ml | Ilgis 150-155 mm, kapiliaro išorinis skersmuo 7,8 mm, max talpa 7 ml, graduotos 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3ml, supakuotos po vieną pakuotėje, sterilios. MEA, LAL ir SMA testuotos. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (3 vnt.). | vnt. | 8000 | [5 empty] | 720 | 756
Bendra pasiūlymo 31 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 31 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
32 | 33141310-6 | 1 ml sterilūs švirkštai IVF | Švirkštai skirti embrionų patalpinimui (IVF). Korpusas, stūmoklis pagaminti iš polipropileno, sandarintojas iš poliizopreno. Silikoninis žiedas užtikrina sklandų švirkšto stūmoklio judėjimą. Be latekso, nepirogeniški, MEA testuoti, sterilizuoti gama spinduliais, sterilūs, supakuoti po 1 vnt. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (3 vnt.) | vnt. | 1500 | [5 empty] | 1035 | 1086.75
Bendra pasiūlymo 32 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 32 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
33 | 33140000-3 | Antgalis kiaušialąsčių surinkimui | Antgalis kiaušialąsčių surinkimui tvirtinamas ant 1 ml švirkšto, ne mažiau 55 mm ilgio, vamzdelio išorinis skersmuo 1,25 mm, vidinis 1,0 mm. MEA, LAL testuoti, sterilizuoti gama spinduliais, sterilūs, supakuoti po vieną. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (3 vnt.). | vnt. | 1000 | [5 empty] | 2040 | 2142
Bendra pasiūlymo 33 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 33 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
34 | 38437100-8 | Denudacijos pipetės 125 µm | Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, plastikinės, nebraižančios lėkštelių, 125 µm diametro, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. Pelės išgyvenamumo testas >80%. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 pakelis.). | vnt. | 100 | [5 empty] | 310 | 325.5
Bendra pasiūlymo 34 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 34 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
35 | 38437100-8 | Denudacijos pipetės 135 µm | Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, plastikinės, nebraižančios lėkštelių, 135 µm diametro, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Bendra pakuotė ne daugiau 50vnt pipečių. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 pakelis.). | vnt. | 800 | [5 empty] | 2480 | 2604
Bendra pasiūlymo 35 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 35 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
36 | 38437100-8 | Denudacijos pipetės 175 µm | Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, plastikinės, nebraižančios lėkštelių, 175-180 µm, MEA testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 pakelis.). | vnt. | 250 | [5 empty] | 775 | 813.75
Bendra pasiūlymo 36 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 36 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
37 | 38437100-8 | Denudacijos pipetės 275 µm | Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, plastikinės, nebraižančios lėkštelių, 270-275 µm, MEA testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 pakelis.). | vnt | 200 | [5 empty] | 620 | 651
Bendra pasiūlymo 37 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 37 pirkimo daliai kaina EUR su PVM
38 | 38437100-8 | Denudacijos pipetės 300 µm | Embrionų (blastocistų) manipuliacijų pipetės tinkamos darbui su Flexi-Pet (Cook) laikikliu, pagamintos iš medicininės klasės polimerų, plastikinės, nebraižančios lėkštelių, 300 µm, MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. Turi būti pateikti pavyzdžiai pabandymui (1 pakelis). | vnt. | 800 | [5 empty] | 2480 | 2604
Bendra pasiūlymo 38 pirkimo daliai kaina EUR be PVM
PVM suma, EUR
Bendra pasiūlymo 38 pirkimo daliai kaina EUR su PVM