Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ ARTROSKOPIJAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | ### Preliminarus kiekis 24 mėn., vnt. | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma Eur be PVM |  | Tiekėjai turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius firmos gamintojos dokumentus (bukletus ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių firmos gamintojos dokumentų (bukletų ir pan.) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus). Pageidautina, kad originaliame firmos gamintojos dokumente būtų atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1. | Vienkartinis elektrodas peties, klubo, kelio artroskopijoms | 1. Ilgas, lankstus kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas su integruotais dviem kanalais fiziologinio tirpalo padavimui ir siurbimui, integruotu kabeliu 2. Darbinė dalis lenkta 90°, darbinės dalies diametras 3,75mm±0,05mm. 3. Grįžtamasis elektrodo polius integruotas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti kad jis liestųsi su audiniais. 4. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo. 5. Elektrodas turi vidinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. 6. Tinkantis Werewolf generatoriui. | 60 |  |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo objekto dalies kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  | XXX |
| PVM ( _%): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo objekto dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Artroskopiniai šeiverio antgaliai (vienkartinio naudojimo): |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Šeiverio antgalis plačiu atviru darbiniu langu | Plačiu atviru darbiniu langu, be dantukų. Specialiu Surillium arba lygiaverčiu padengimu. Turi būti galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm arba 5,5 mm diametro. Tinkantis Dyonics šeiveriui. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Šeiverio antgalis su dantukais vidinėje ir išorinėje antgalio dalyje | Su dantukais vidinėje ir išorinėje antgalio dalyje. Specialiu Surillium arba lygiaverčiu padengimu. Turi būti galimybė pasirinkti 3,5mm, 4,5mm arba 5,5mm diametro. Tinkantis Dyonics šeiveriui. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Šeiverio antgalis atviru, siaurėjančiu, įgaubtu darbiniu langu | Atviru, siaurėjančiu, įgaubtu darbiniu langu, 4,0 mm diametro, darbinė dalis siaurėjanti, kūgiškos formos. Specialiu Surillium arba lygiaverčiu padengimu. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Šeiverio antgalis boras cilindro formos | Boras, cilindro formos darbine dalimi. Turi būti galimybė pasirinkti 4,0 ir 5,5 mm diametro. Tinkantis Dyonics šeiveriui. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Šeiverio antgalis boras rutulio formos | Boras, rutulio formos darbine dalimi. Turi būti galimybė pasirinkti 4,0 ir 5,5 mm diametro. Tinkantis Dyonics šeiveriui. | 40 |  |  |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo objekto dalies kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  | XXX |
| PVM ( _%): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo objekto dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniulių sistema peties artroskopijoms. Vienkartinio naudojimo, su integruota triguba sandarinimo sistema, nuimamu kaniulės dangteliu, be latekso, skaidrios, su sriegiu, su vienkartiniu obturatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Kaniulių sistema | 8,5 mm x 90 mm, sterili, pakuotėje po 10 vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Kaniulių sistema | 8,5 mm x 72 mm, sterili, pakuotėje po 10 vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Kaniulių sistema | 7,0 mm x 72 mm, sterili, pakuotėje po 10 vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Kaniulių sistema | 8,0 mm x 72 mm, sterili, lanksti, pakuotėje po 10 vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo objekto dalies kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  | XXX |
| PVM ( _%): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo objekto dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Artroskopinės irigacinės sistemos. Vienkartinės, sterilios. Tinkančios plovimo pompai Medical Vision Double Pump. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Skysčio padavimo dienos kasetė | 1. Kontroliuoja skysčių įtekėjimą ir slėgio palaikymą, atliekant artroskopines operacijas; 2. Skirta naudoti visą dieną; 3. Irigacinio skysčio paėmimui naudojamas sistemos galas Y formos, su dviem jungtimis prijungimui prie skysčio talpos (-ų) bei dviem skysčio tėkmės sustabdymui skirtais spaustukais; | 40 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Paciento kasetė | 1. Kontroliuoja skysčių ištekėjimą iš šeiverio rankenos ir kaniulės, ir slėgio palaikymą sąnarinėje ertmėje; 2. Kasetė turi būti sudaryta iš prie aparato jungiamos dalies ir iš trijų sužymėtų dalių; a) žarnelė, kuri jungiasi prie šeiverio rankenos; b) žarnelė, kuri jungiasi prie kaniulės; c) žarnelė, skirta jungtį į skysčio surinkimo indą. 3. Komplekte sistema, jungiama prie skysčio padavimo dienos kasetės ir kaniulės. | 100 |  |  |  |  |  |
| Bendra 4 pirkimo objekto dalies kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  | XXX |
| PVM ( _%): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 4 pirkimo objekto dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Žemo profilio siūlo pravedimo/ ištraukimo instrumentas | Supakuotas sterilioje pakuotėje, paruoštas naudojimui. Darbinė instrumento dalis tiesi, lenkta17° ±2° į kairę arba į dešinę (galima pasirinkti iš 3 variantų). Darbinės suimančios dalies plotis 4,1 mm, ilgis 12,5 mm ±0,1 mm, profilio aukštis 4,8 mm ±0,1 mm. Skirtas 2# siūlams arba siūlinei juostai perverti per audinius. Instrumento darbinio strypo diametras 3,8 mm ±0,1 mm. | 20 |  |  |  |  |  |
| Bendra 5 pirkimo objekto dalies kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  | XXX |
| PVM ( _%): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 5 pirkimo objekto dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Menisko susiuvimo sistema siuvimo technikai „iš išorės į vidų“. | Sistemą sudaro: dvi tiesios adatos su obturatoriais, dvi lenktos spinalinės adatos, du kilpiniai ištraukikliai siūlui. Vienkartinio naudojimo, sterilioje pakuotėje. | 20 |  |  |  |  |  |
| Bendra 6 pirkimo objekto dalies kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |  |  | XXX |
| PVM ( _%): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 6 pirkimo objekto dalies kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |