TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICINOS ĮRANGA

1.	Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Prekė privalo turėti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Prekei suteikiama garantija, ne trumpesniam nei specifikacijoje nurodytas terminas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Prekių pristatymo terminas – ne vėliau kaip 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos

|  | Parametrai, komplektacija | Parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| I pirkimo dalis. Elektrokauteris |  |  |  |  |  |
| 1. | Prietaisas | Monopolinis elektrokauteris / elektrokoaguliatorius skirtas naudoti dermatologijoje. |  |  |  |
| 2. | Maksimalios galios | CUT režime: 50W CUT/COAG1 režime: 45 W CUT/COAG2 režime: 40 W COAG režime: 40 W |  |  |  |
| 3. | Darbinis dažnis | Ne mažiau 600 kHz |  |  |  |
| 4. | Valdomi parametrai | Paciento / plokštelės grandinės stebėjimas, išėjimo galios stebėjimas, savikontrolė |  |  |  |
| 5. | Pridedami standartiniai priedai | Būtina. 1. Daugkartinio naudojimo rankena, 2. Vandeniui atsparus kojinis jungiklis, 3. MB plokščia neutrali plokštė su kabeliu, 4. Rinkinys iš ne mažiau kaip 6 trumpų autoklavuojamų elektrodų, Ø 2,4 mm, ilgis 5 cm 5. Maitinimo laidas su „Schuko“ tipo kištuku, 6. Vartotojo instrukcija lietuvių ir / arba anglų kalba. 7. 50 vnt. dermatologinių antgalių „Sharp“ tipo, sterilūs, supakuoti po vieną. |  |  |  |
| 6. | Elektros maitinimas | 210-230V, 50-60Hz. |  |  |  |
| 7. | CE sertifikatas | Būtinas |  |  |  |
| 8. | Garantija | Ne mažiau nei 18 mėn. |  |  |  |
| II pirkimo dalis. Urofluometras |  |  |  |  |  |
| 1. | Automatinis ir rankinis matavimas | Būtina |  |  |  |
| 2. | Srauto matavimo diapazonas | Ne mažiau kaip 0 -50 ml/s |  |  |  |
| 3. | Srauto tikslumas | Ne daugiau +/- 2 ml |  |  |  |
| 4. | Rezoliucija | Ne daugiau 0.5 ml/s |  |  |  |
| 5. | Impedansas | 1000 Ω |  |  |  |
| 6. | Skiriamoji geba | 16 Bit/1 kHz |  |  |  |
| 7. | Tūrio kreivės mastelio keitimo funkcija | Būtina |  |  |  |
| 8. | Matavimo režimai | Automatinis arba rankinis |  |  |  |
| 9. | Maksimalus šlapimo kiekis, kurį prietaisas gali pamatuoti vieno tyrimo metu | Ne mažiau 1100 g. |  |  |  |
| 10. | Darbinė įtampa | 9 VDC |  |  |  |
| 11. | Integruotas spausdintuvas | Būtina |  |  |  |
| 12. | Ne mažiau 1 USB jungtis | Būtina |  |  |  |
| 13. | Galimybė prietaisą pritvirtinti prie sienos | Būtina |  |  |  |
| 14. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |  |  |
| III pirkimo dalis. Ginekologinė kėdė |  |  |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Ginekologinėms apžiūroms |  |  |  |
| 2. | Metalinis rėmas padengtas milteliniais dažais su antimikrobiniais sidabro jonais. Dažai atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui | Spalvą galima rinktis iš spalvų paletės. Pateikti spalvų gamos paletę. |  |  |  |
| 3. | Platformos dalys | ≥2 sekcijų |  |  |  |
| 4. | Elektrinis aukščio reguliavimas valdomas pultelio pagalba | Nuo ≤450 iki ≥900mm |  |  |  |
| 5. | Nugaros dalies atsilenkimo kampas | Nuo ≤0⸰ iki ≥70⸰ |  |  |  |
| 6. | Sėdmenų dalies atsilenkimo kampas | Nuo ≤0⸰ iki ≥20⸰ |  |  |  |
| 7. | Paminkštintos Goepel tipo kojų atramos | Kintamo aukščio bei kampo su padėties fiksatoriais |  |  |  |
| 8. | Platformos sekcijos paminkštintos poliuretano parolonu, dengtos medicinine dirbtine oda. | Spalvą galima rinktis iš spalvų paletės. Pateikti spalvų gamos paletę. |  |  |  |
| 9. | Išmatavimai (I x P) | 1275 x 650 ± 10 mm |  |  |  |
| 10. | Dinaminė apkrova | ≥180 kg |  |  |  |
| 11. | Apsaugos klasė | ≥IPX6 |  |  |  |
| 12. | Dubuo nerūdijančio plieno | Bėgelių pagalba ištraukiamas iš po sėdimosios dalies |  |  |  |
| 13. | Popieriaus laikiklis | Nugarinės dalies išorėje pusėje |  |  |  |
| 14. | Garantija | 24 mėn. |  |  |  |
| 15. | CE ženklinimas pagal MDR 2017/745 reglamentą | Pateikti kopiją |  |  |  |
| IV pirkimo dalis. Endoskopų plovimo sistema |  |  |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Lanksčių vaizdo endoskopų plovimas bei dezinfekavimas |  |  |  |
| 2. | Tipas | Automatinė plovimo - dezinfekavimo sistema |  |  |  |
| 3. | Vienu metu apruošiamų endoskopų kiekis | Ne mažiau 2 endoskopų |  |  |  |
| 4. | Dezinfekavimo metodas | Išorinio paviršiaus mirkymas bei vidinių kanalų skalavimas dezinfektantu |  |  |  |
| 5. | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus |  |  |  |
| 6. | Proceso eigos spausdintuvas | Būtinas |  |  |  |
| 7. | Endoskopų sandarumo testas | Būtinas |  |  |  |
| 8. | Galima naudoti bet kokius dezinfektantus, skirtus naudoti lanksčių endoskopų plovimui ir dezinfekavimui automatinėse plovimo mašinose | Būtinas |  |  |  |
| 9. | Programos | 1. Iš viso ne mažiau 10 programų 2. Ne mažiau 2 iš anksto užprogramuotos 3. Galima keisti programų parametrus, pritaikant juos prie naudojamų chemikalų |  |  |  |
| 10. | Prijungimo kanalai | Ne mažiau 6 |  |  |  |
| 11. | Jungtys | 1. Barkodų skaitytuvas 2. Ethernet jugntis 3. RS232 jungtis |  |  |  |
| 12. | Dezinfektanto rezervuaras daugkartiniam panaudojimui | Ne mažiau 1 rezervuaro po 15±2 litrų talpos |  |  |  |
| 13. | Koncentruoto dezinfektanto talpa | Ne mažiau 5 litrų |  |  |  |
| 14. | Ploviklio rezervuaro talpa | Ne mažiau 5 litrų |  |  |  |
| 15. | Alkoholio rezervuaro talpa | Ne mažiau 5 litrų |  |  |  |
| 16. | Į endoskopo kanalus pučiamo oro filtravimas | Būtinas HEPA filtras |  |  |  |
| 17. | Mašinos matmenys (aukštis x plotis x gylis) | 100±10 x 60±10 x 90±10 cm (AxPxG) |  |  |  |
| 18. | Mašina sumontuota ant ratukų | Ne mažiau du ratukai su stabdžiais |  |  |  |
| 19. | Elektros instaliacija | Viena fazė, 220V±10% |  |  |  |
| 20. | Komplekte yra: - plovimo – dezinfekavimo mašina - jungčių komplektas ligoninėje eksploatuojamiems lankstiems endoskopams | - 1 vnt. - 2 kompl. |  |  |  |
| 21. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |  |  |
| 22. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija, su pasiūlymu teikiama kopija |  |  |  |
| 23. | Pristatant prekę pridedamas vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis. | Būtina |  |  |  |