1 dalis. Lazerio terapijos aparatas MLS (multibanginė uždara sistema) tipo, 1 vnt. Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas, 2 vnt. Kalniečių padalinys, Savanorių pr. 369, Kaunas, 1 vnt. Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Optinis lazeris MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Paskirtis: viso kūno gydymui MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo lazeriu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Naudojimo sritys | - Specifinė patologija; - Edemos gydymui; - Skausmo gydymui; - Biostimuliacijai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Visa informacija privalo būti pateikiama spalvotame liečiamame LCD displėjuje | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominiais schematiniais pavyzdžiais | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Nepriklausomų kanalų skaičius | Ne mažiau 2 kanalai, dirbantys nepriklausomai vienas nuo kito pagal skirtingus vartotojo priskirtus protokolus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Skleidžiama aparato galia | 3 W ± 0,5 W | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Optiniai, dirbantis vienu metu MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo šaltiniai | Ne mažiau kaip 3 MLS optiniai šaltiniai dirbantis vienu metu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Gydomasis plotas | Ne mažiau kaip Ø5 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Gydomo ploto apšvietimas | Būtinas, LED šviesos diodais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Galios lygių pasirinkimai | Ne mažiau kaip 4 lygiai, diapazonas ne blogiau kaip nuo 25 % iki 100 % | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Impulsų moduliacijos dažnis | Ne mažiau kaip nuo 1 Hz iki 2000 Hz Žingsnis ne didesnis kaip 1 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Nustatomas fiksuotas ir besikeičiantis impulsų darbinis ciklas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Lazerio spindulių bangos ilgiai | - 900±10 nm - 800±10 nm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Laikmačio nustatymas | Ne mažiau nuo 1 iki 90 min | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Automatinis skleidžiamos energijos paskaičiavimas atsižvelgus į įvestus terapijos parametrus | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Būtini akustiniai aliarmai ir saugos funkcijos | Lazerio spinduliavimo įspėjimas, akustiniai signalai pasirinktoms naudotojo funkcijoms, saugiam lazerio naudojimui naudotojo slaptažodžio įvedimas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | Stacionarus laikiklis lazerio galvutei nemažiau 3-ių lenkimo alkūnių tvirtinamas prie vežimėlio | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. | Vežimėlis įrangai | Būtina, su ne mažiau kaip 4 ratukais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 20. | Maitinimas iš elektros tinklo | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 21. | Papildomas rankinis optinis lazerio MLS (Multibanginė uždara sistema) tipo daviklis | Galia 1 W ± 0,2 W Gydomasis plotas ne mažiau kaip Ø2 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 22. | Apsauginiai akiniai | Būtini, 2 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

2 dalis. Kompresijos terapijos sistema, 1 vnt. Centro padalinys, A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas, 1 vnt. Šančių padalinys, Rokų poskyris, Borutos g. 13, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Kompresinės terapijos aparatas su skaitmeniniu displėjumi | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Jungtys manžečių prijungimui | Ne mažiau trims manžetėms vienu metu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Galimybė prijungti dvi 12 kamerų kojų manžetes ir 12 kamerų klubų manžetę vienu metu | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Slėgio kitimas | Laipsniškas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Nuoseklus slėgio reguliavimas ribose, ne blogiau nei | Nuo 20 iki 120 mmHg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Kompresinės terapijos ciklų reguliavimas ribose, ne blogiau nei | Nuo 5 iki 90 s | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Integruotas taimeris | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Automatinis atsijungimas, pasibaigus procedūrai | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Manžetės: |  |  |  |  |
| 9.1. | 12 kamerų manžetė kojai (2 vnt.) | Ilgis ne mažiau 85 cm, apimtis ne mažiau 85 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.2. | 12 kamerų klubų manžetė (1 vnt.) | Ilgis ne mažiau 35 cm, apimtis ne mažiau 150 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9.3. | 12 kamerų manžetė rankai (1 vnt.) | Ilgis ne mažiau 70 cm, apimtis ne mažiau 55 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

3 dalis. Elektroterapijos prietaisas su vežimėliu, 1 vnt. Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Prietaisas su spalvotu prisilietimu valdomu ekranu, kuriame pateikiamos vizualizacijos ir svarbi gydymui informacija | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir elektrodų uždėjimo schemomis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai/programos | Ne mažiau kaip 40 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Galimybė pasirinkti protokolus greitam naudojimui (spartieji klavišai) | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Galimybę vartotojui užprogramuoti programas ir jas išsaugoti | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Reikalavimai elektroterapijos moduliui: |  |  |  |  |
| 6.1. | Elektroterapijos kanalų skaičius | ≥ 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.2. | Generuojamos elektroterapijos srovės: | Vidutinio dažnio srovės: - Klasikinė interferencinė srovė - Dipolinė vektorinė srovė Visų vidutinio dažnio srovių stimuliacijos dažnis ne mažiau 1-200 Hz, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA Žemo dažnio srovės: - Galvaninė srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-40 mA - Diadinaminės srovės stiprumas ne mažiau 0-70 mA - Tens (TENS), srovės stiprumas ne mažiau 0-140 mA - Rusiška stimuliacijos srovė, srovės stiprumas ne mažiau 0-100 mA | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6.3. | Išėjimas | Pastovi srovė (CC) ir pastovi įtampa (CV) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Komplektacija | 1. Guminiai elektrodai 6x8 cm ± 0,5 cm – 4 vnt. 2. Elektrodų kempinėlės 6x8 cm ± 0,5 cm – 4 vnt. 3. Juosta fiksacijai – 2 vnt. 4. Vežimėlis įrangai, su ne mažiau kaip 4 ratukais – 1 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |

4 dalis. Elektroterapijos prietaisas su vakuumu, 1 vnt. Centro padalinys, A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Skirta elektroterapijos procedūroms atlikti | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Susideda iš elektroterapijos modulio ir vakuumo modulio | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Nepriklausomų kanalų skaičius | Ne mažiau 2 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus, ne mažesnės kaip 7'' įstrižainės | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Generuojamos žemo ir vidutinio dažnio terapinės elektros srovės | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Interferencinė srovė (IF), naudojant moduliuotos amplitudės signalus | 1. Moduliacijos dažnis pastovus arba tolygiai kintantis intervale ne mažiau kaip 1-250 Hz, 2. Nešančio dažnio pasirinkimas 2, 4, 5, 8 ar 10 kHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Galvaninė srovė (G) | 1. Pastovi 2. Su pertrūkiais, dažnis ne mažiau kaip intervale 1-15 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Raumenų elektrostimuliacija (EMS) | 1. Moduliacijos dažnis ne mažiau kaip 20 - 250 Hz, 2. Maksimalios amplitudės impulso trukmė ne mažiau kaip 0-30 s | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | TENS srovė | Dažnio diapazonas ne mažiau kaip 0,5 – 250 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Mikro srovė (MCR) | Dažnio diapazonas ne mažiau kaip 0,2 – 400 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Faradinė srovė | Dažnio diapazonas ne mažiau kaip 20 – 250 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Diadinaminė srovė | 50 Hz arba 100 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Gydymo programų pasirinkimas su galimybė jas modifikuoti | ≥ 25 programų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Tipinių patologijų pasirinkimas | ≥ 20 patologijų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Programų rūšiavimas pagal kūno dalį | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Galimybė vartotojui kurti programas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Maksimalus vakuumo stiprumas elektroduose | Ne mažiau 100 mmHg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | Impulsinis ir nuolatinis vakuumas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. | Ežektorinis (išpučiamasis) vakuumo sudarymo būdas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 20. | Komplektacija | 1. Guminiai elektrodai – 4 vnt. 2. Elektrodų kempinėlės – 4 vnt. 3. Vakuuminiai elektrodai Ø 80 mm – 4 vnt. 4. Vakuuminių elektrodų kempinėlės – 4 vnt. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |