## Lapas1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas retų ligų diagnostikai (10146)
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento nuostatas bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčiius dokumentus kartu su pasiūlymu.
3 | Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per 10 kalendorinių dienų pateikti prekių (vienkartinių pagalbos priemonių) pavyzdžius. Pateikti pavyzdžiai grąžinami nebus. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
4 | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
5 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6. | Prekėms nustatomas tiekėjo pasiūlytas arba prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių ir/arba taip, kaip nurodyta kiekvienos pirkimo dalies techninių reikalavimų aprašyme.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | Taikomas PVM, % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | PVM suma, Eur | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr. | Planuojama pirkimo suma (pasiūlymo vertinamoji kaina) Eur be PVM | Planuojama pirkimo suma (pasiūlymo vertinamoji kaina) Eur su PVM
1 | Reagentai aminorūgščių ir acilkarnitinų analizei
1.1. | Reagentų rinkinys aminorūgščių ir acilkarnitinų analizei sausame kraujo mėginyje | vnt. | 5 |  | 21% | [5 empty] | 27000 | 32670
1.1.1. | Reagentų rinkinys nederivatizuotų aminorūgščių, acilkarnitinų ir sukcinilacetono analizei sausame kraujo mėginyje ne mažiau kaip 960 testų. Rinkinys skirtas nustatyti ne mažiau kaip 27 analites su kiekvienai analitei priskirtu izotopiškai žymėtu vidiniu standartu. Turi būti galimybė papildomai nustatyti 21 acilkarnitinų analites. Rinkinio sudėtis: mobili fazė ne mažiau 2 buteliukai po 1000 ml; vidinis standartas, liofilizuotas ne mažiau kaip 4 buteliukai, vidinio standarto turi užtekti 960 mėginių analizei; Vidinis sukcinilacetono nederivatizuotas, paruoštas naudojimui standartas, ne mažiau kaip 3 buteliukai po ne mažiau kaip 15 ml; ekstracijos buferis sukcinilacetonui ne mažiau kaip 3 buteliukai po ne mažiau kaip 15 ml, vidinio sukcinilacetono standarto ir ekstrakcijos buferio turi užtekti 960 mėginių analizei; ekstrakcijos buferis ne mažiau 1x100 ml; plovimo buferis ne mažiau 2x1000 ml; 96 šulinėlių mikroplokštelės ne mažiau 10 vnt.; 96 plokštelių apsauginės plėvelės lipnios, ne mažiau 20 vnt.; praduriamos 96 šulinėlių plokštelių lipnios apsauginės plovelės, ne mažiau 20 vnt.; ne mažiau nei 2 lygių (I+II) sauso kraujo aminorūgščių ir acilkarnitinų kontrolės, ir ne mažiau 3 sauso kraujo lašai vienam kontrolės lygiui. Numatytas tirimojo mėginio dydis: ne didesnis nei 3 mm ant filtrinio popieriaus džiovinto kraujo diskas. Mėginio paruošimo analizei laikas iki injekcijos ne ilgiau kaip 1,5 val. Injekcijos tūris - ne didesnis nei 10 ul; Maksimali linijiškumo riba nuo nustatymo ribos - L-Amino rūgštims ne mažiau nei 2000 µmol/l, sukcinilacetonui - 120 µmol/l, acilkarnitinams - 25 µmol/l; Mažiausia nustatymo riba: Amino rūgštims ne didesnė nei 12 µmol/l, sukcinilacetonui ne didesnė nei 0,6 µmol/l, Acilkarnitinams ne didesnė nei 0,15 µmol/l, Laisvam karnitinui (C0) ne didesnė nei 2 µmol/l; Išeiga: Amino rūgštims ne mažesnė nei 74%, Acilkarnitinams ne mažesnė nei 90%, Sukcinilacetonui ne mažesnė nei 40%; Analizės laikas: Ne daugiau 2 min. mėginiui. Rinkinio turi pilnai užtekti atlikti ne mažiau 960 mėginių analizei skysčių chromatografijos-tandeminės masių spektrometrijos metodu. Į rinkinio kainą turi būti įskaičiuota visos metodo įdiegimui ir instrumento kalibravimui reikiamos priemonės ir darbo išlaidos. Metodo įdiegimą ir kalibravimą turi atlikti rinkinio gamintojo sertifikuotas specialistas arba gamintojo atstovas. Pateikti įrodantį dokumentą.
2 | Ultragarsinė vonelė
2.1. | Ultragarsinė vonelė su temperatūros kontrole | vnt. | 1 |  | 21% | [5 empty] | 1200 | 1452
2.1.1. | Ultragarsinė vonelė su termostatu Bendras tūris - 10 L (±1 L). Skaitmeninis ekranas, rodantis esamą ir nustatytą temperatūrą, laikmatį, ultragarso galios lygį ir darbinį dažnį. Temperatūros valdymas ir darbinis diapazonas: ne siauriau +5°C - ... +60 °C. Apšviestas LED ekranas Ultragarso dažnis 40/28 KHz. Laikmatis ne siauriau nuo 1 iki 99 min. Svyravimo impulsų (pulse), ir degazavimo (degas) funkcijos. Atskiras ultragarso, šildymo ir svyravimo impulsų (pulse) ir degazavimo (degas) funkcijų valdymas. Rankenėlės vonelės perkėlimui/pernešimui. Čiaupas vonelės rezervuarui ištuštinti. Komplektacijoje nerūdijančio plieno krepšelis ir dangtis. Garatija – ne mažiau 12 mėnesių.
3 | Elektroninis dozatorius/pipetė
3.1. | Elektroninis kintamo tūrio automatinis dozatorius/pipetė | vnt. | 2 |  | 21% | [5 empty] | 2220 | 2686.2
3.1.1. | Valdymas jutikliniame ekrane su intuityvia meniu navigacija (anglų k. būtina). Su daugkartinio dozavimo, automatinio dozavimo ir pipetavimo funkcijomis. Automatinis antgalių dydžio nustatymas. Suderinamas su ankstesnės kartos ir/ar daugelio gamintojų antgaliais, pvz., Brand, Encode™, Repet-Tips®, Combitips®, Combitips® plus, Combitips® . Automatinis antgalių išstūmimas. Kintamas tūrio reguliavimas nuo 1,0 μl iki 50 ml. Įkraunamas indukciniu būdu.Su ličio baterija. Prietaiso darbinė temperatūra turi būti ne siauresnė nuo +15 °C iki +40 °C Privalomai komplektuojamas su dozatoriaus krovimo stovu, sieniniu laikikliu ir kintamos srovės adapteriu Komplektuojama su 1ml, 5ml, 10ml, 25ml ir 50ml antgaliais (po 1 įpakavimą). Garantija ne mažiau 12 mėnesių. Naudojimo instrukcija, kokybės sertifikatai.
4 | LIPNIOS PLĖVELĖS
4.1. | Lipnios plėvelės 96 šulinėlių mikroplokštelėms | vnt. | 1000 |  | 21% | [5 empty] | 2100 | 2541
4.1.1. | Lipnios aliminio folijos plėvelės 96 šulinėlių mikroplokštelėms, dydis 130x80 mm (+- 3 mm), aliuminio sluoksnio storis 50+-2µm, akrilinių klijų sluoksnis 25+-2 µm klijuojamos paprastai, be karščio, naudojant rankinį volelį ar rankinį aplikatorių. Tinkamos PGR ir saugojimui, praduriamos, lengvai nuplėčiamos nuo plokštelės. Be DNR, nukleazių, pirogenų.
5 | Isavukonazolis
5.1. | Isavukonazolio tirpalas (Isavuconazole solution) | ml | 2 |  | 21% | [5 empty] | 500 | 605
5.1.1. | CAS No.:241479-67-4, 2 mg/ml acetonitrile, sertifikuota pamatinė medžiaga, 1 ml ampulė
6 | Isavukonazolis _D4
6.1. | Isavukonazolio-D4 tirpalas (Isavuconazole-D4 solution) | ml | 2 |  | 21% | [5 empty] | 900 | 1089
6.1.1. | CAS No.: 137234-62-9 1mg/ml, 1 mg/ml acetonitrile, sertifikuota pamatinė medžiaga, 1 ml ampulė
7 | Vorikonazolis
7.1. | Vorikonazolio tirpalas | ml | 2 |  | 21% | [5 empty] | 501 | 606.21
7.1.1. | CAS No.:137234-62-9 2,0 mg/ml metanolyje, 1 ml ampulė, sertifikuota pamatinė medžiaga
8 | Vorikonazolis D3
8.1. | (±)-Voriconazole-D3 tirpalas ((±)-Voriconazole-D3 solution) | ml | 2 |  | 21% | [5 empty] | 830 | 1004.3
8.1.1. | ((±)-Voriconazole-D3 solution), 1,0 mg/ml metanolyje, 1 ml ampulė, sertifikuota pamatinė medžiaga
9 | Reagentai organinių rūgščių tyrimui
9.1. | Rinkinys organinių rūgščių tyrimui šlapime | pakuot. | 2 |  | 21% | [5 empty] | 8466 | 10243.86
9.1.1. | Rinkinys skirtas organinių rūgščių nustatymui šlapime skysčių chromatografijos masių spektrometrijos metodu. Rinkinį sudaro: reagentai, analitinė kolonėlė, mobilios fazės, liofilizuotos kontrolės, kalibratoriai. Reagentų turi užtekti nemažiau, kaip 200 tyrimų. Analizės laikas ne ilgiau nei 25 min. Rinkiniu tiriamų analičių sąrašas: 2-3-pyridine carboxylic Alpha-Ketobutyric Acid Mandelic Acid 2-Hydroxyhippuric Acid Alpha-Ketoisocaproic Acid Methylmalonic Acid 2-Hydroxyphenylacetic acid Alpha-OH-butyric acid Methylsuccinic Acid 2-Ketoglutaric Acid Benzoic Acid Mevalonolactone 2-me-hippuric Beta-OH-isovaleric Acid N-(3-Phenylpropionyl) glycine 2-Methylcitric acid Cis-aconitic Acid N-Acetyl-L-aspartic Acid 2-Methylglutaric Acid Citramalic Acid Orotic Acid 3,4-dihydroxy-hidrocinnamic Acid Citric Acid Phenylacetic Acid 3-Hydroxy-3-methylglutaric Acid D-Saccharic acid potassium salt Phenylglyoxylic Acid 3-Hydroxybutyric Acid Ethylmalonic Acid P-Hydroxyphenyllactic Acid 3-Hydroxypropanoic Acid Formiminoglutamic Acid Picolinic Acid 3-Indoleacetic Acid Fumaric Acid Pimelic Acid 3-me-hippuric Acid Furan-2,5-dicarboxylic Acid Propionyl Glycine alpha-ketoisovaleric acid Glutaric Acid Pyroglutamic Acid 3-Methyl-2-oxovaleric Acid (AKBM) Glycolic Acid Pyruvic Acdi 3-Methylcrotonyl Glycine Glyceric Acid Sebacic Acid 3-Methylglutaric Acid Hexanoyl Glycine Suberic Acid 3-Oxoglutaric Acid Hippuric Acid Suberyl glycine 3-Phenyllactic Acid Homovanillic Acid Succinic Acid 4-Hydroxybenzoic Acid Isocitric Acid Tartaric Acid 4-Hydroxyphenylacetic acid Iso-Valeryl Glycine Tiglyl Glycine 4-Methylhippuric Acid Kynurenic Acid Tricarballyl 5-Hydroxyindole-3-acetic acid Lactic Acid Vanilmandelic Acid Adipic Acid Malic Acid Xanthurenic Acid Alpha-Hydroxyglutaric Acid Malonic Acid α-Hydroxyisovaleric Acid
10 | Etoksiaminas
10.1. | O-Etoksiaminas, HCl | pakuot. | 3 |  | 21% | [5 empty] | 1350 | 1633.5
10.1.1. | O-Etoksiaminas, HCl, CAS numeris 3332-29-4, GC derivatizacijai, 10 g/pak.
11 | Antimikotinių kalibratoriai
11.1. | 3 lygių plazmos kalibratorių rinkinys Antimikotiniai vaistai | vnt. | 1 |  | 21% | [5 empty] | 498 | 602.58
11.1.1. | Liofilizuotos plazmos mėginiai (ne mažiau 1ml x 4). Ne mažiau 3-jų lygių + "Blank" mėginys. HPLC-MS/MS metodui. Analitės: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole
12 | Antimikotinių vidinė kontrolė
12.1. | 2 lygių Antimikotinių vidinė kontrolė | vnt. | 1 | [7 empty] | 642 | 776.82
12.1.1. | Liofilizuotos plazmos mėginiai. ne mažiau 2-jų lygių (ne mažiau 2 x 5 x 1 ml). HPLC-MS/MS metodui. Analitės: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole
13 | Vidinis antimikotinių standartas
13.1. | Antimikotinių vidinių standartų mišinys | vnt. | 1 |  | 21% | [5 empty] | 975 | 1179.75
13.1.1. | ne mažiau 1 x3,8 ml. HPLC-MS/MS metodui.Analitės: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole
14 | Parametrų derinimo mišinys
| Parametrų derinimo mišinys (Tuning mix) | vnt. | 1 |  | 21% | [5 empty] | 1000 | 1210
Parametrų derinimo mišinys HPLC-MS/MS metodui serume/plazmoje, kuriame yra atitinkamų analičių ir vidinių standartų: 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Fluconazole, Hydroxyitraconazole, Isavuconazole, Itraconazole, Ketoconazole, Micafungin, Posaconazole, Voriconazole
15 | Reagentai aminorūgščių tyrimui plazmoje/serume
15.1. | Rinkinys skirtas aminorūgščių nustatymui plazmoje/serume skysčių chromatografijos masių spektrometrijos metodu. | kompl. | 1 |  | 21% | [5 empty] | 11818 | 14299.78
15.1.1. | Rinkinys skirtas kiekybiniam aminorūgščių nustatymuižmogaus plazmoje ir serume LC-MS/MS metodu. Ne mažiau 3x98 tyrimai. Ne mažiau 48 analičių kiekybinė aminorūgščių analizė. Greitas mėginio paruošimas be derivatizacijos. Tyrimo laikas ne ilgiau 20 min., Phe, Tyr, Val, Leu, Ile, aloILe, Met analizė - ne ilgiau 10 min. Kiekviena analitė turi turėti vidinį standartą. Izobarinių analičių atskyrimas. Analitės: ne mažiau 48 aminorūgščių plazmoje ir serume Aminorūgštys:Acetyltyrosine, Adenosylhomocysteine Alanine β-Alanine α-Aminoadipic acid α-Aminobutyric acid β-Aminoisobutyric acid γ-Aminobutyric acid Anserine Arginine Argininosuccinic acid Asparagine Aspartic acid Carnosine Citrulline Homocitrulline Cystathionine Cystine Cysteine-S-sulfate Homocystine Ethanolamine Phosphoethanolamine Glutamic acid Glutamine Glycine Histidine 1-Methylhistidine3-Methylhistidine Leucin eAllo-Isoleucine Isoleucine Lysine Hydroxylysine Methionine Ornithine Phenylalanine Phosphoserine Pipecolic acid Proline4-Hydroxyproline Saccharopine Sarcosine Serine Taurine Threonine Tryptophan Tyrosine Valine. Į rinkinį turi įeiti ne mažiau 4 x 0.5 ml (liofilizuoti mėginiai) 3 lygių kalibraciniai mėginiai + "blank" mėginys, ne mažiau 2-jų lygių kontrolės mėginiai, ne mažiau kaip po 5 x 1 ml kiekvieno lygio: CE-IVD ženklinimas.
15.2. | Analitinė kolonėlė aminorūgštims plazmoje/serume LC-MS/MS metodu su priedais | kompl. | 1 |  | 21%
15.2.1. | Analitinė kolonėlė aminorūgštims plazmoje/serume LC-MS/MS metodu su tyrimo chromatograma, su priešfiltrio laikikliu, priešfiltriais 2 µm (ne mažiau 5 vnt.), mikroinsertų 6x31 mm, 0.3 ml chromatografinių buteliukų ir chromatografinių kamštukų komplektas - ne mažiau 100 vnt., spaudimo reguliatorius (back pressure regulator valve)
15.3. | Parametrų derinimo mišinys (Tuning mix) | kompl. | 1 |  | 21%
15.3.1. | "Rinkinio parametrų derinimo mišinys aminorūgštims plazmoje/serume LC-MS/MS metodu.Analitės: ne mažiau 48 aminorūgščių plazmoje ir serume Aminorūgštys:Acetyltyrosine, Adenosylhomocysteine Alanine β-Alanine αAminoadipic acid αAminobutyric acid β-Aminoisobutyric acid γAminobutyric acid Anserine Arginine Argininosuccinic acid Asparagine Aspartic acid Carnosine Citrulline Homocitrulline Cystathionine Cystine Cysteine-S-sulfate Homocystine Ethanolamine Phosphoethanolamine Glutamic acid Glutamine Glycine Histidine 1-Methylhistidine3-Methylhistidine Leucin eAllo-Isoleucine Isoleucine Lysine Hydroxylysine Methionine Ornithine Phenylalanine Phosphoserine Pipecolic acid Proline4-Hydroxyproline Saccharopine Sarcosine Serine Taurine Threonine Tryptophan Tyrosine Valine."Reagentų galiojimo laikas nuo pristatymo datos - ne mažiau 12 mėnesių.