## Lapas1
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techninė specifikacija | Maksimalus kiekis 24 mėn | Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į pasiūlymo puslapį | 1 mato vnt kaina be PVM
1 | Patalynės komplektas | Sudėtis: 3 dalių komplektas: paklodė – 150 x 210 cm; + 10cm antklodės užvalkalas – 160 x 210 cm; +10cm pagalvės užvalkalas – 70 x 80 cm. + 10cm Medžiaga: neaustinė medžiaga Gramatūra: ne mažiau kaip 40 g/m². Pakuotė: 1 komplektas supakuotas atskirai Sterilumas: nesterilus. Naudojimas: vienkartinis. | 3000
2 | Kontrastinės medžiagos įvedimo sistema | Švirkštų rinkinys suderinamas su Accutron CT-D Vision kontrasto injektoriumi, 500 vnt. – ELS švirkštai kontrastui ir fiziologiniam tirpalui, tūris 200 ml, slėgis 83 bar arba 1200 psi; užpildymo ir injekavimo sistema: kontrastinės ir fiziologinio tirpalo medžiagos pusės su užpildymo sistemos slėgio puse 120 mm ± 0,5 mm, 0,1 ml ± 0,2 ml talpa, injekavimo sistemos įsiurbimo pusė 1000 mm ± 0,5 mm, 7 ml ± 0,3 ml talpa, lašelinis užpildymo sistema su 10 ml ± 1 ml talpa, užpildymo smaigaliai; paciento linija 150 cm, slėgis 21 bar arba 305 psi; visi komponentai sterilūs, pažymėti CE ženklu. | 1200
3 | Trijų padėčių perjungimo kranelis | Padėtys: 3 padėčių (leidžia pasirinkti ir nukreipti srautą tarp trijų krypčių). Atsparumas lipidams: medžiagos atsparios riebalams ir lipidų pagrindu pagamintiems tirpalams. Jungčių tipas: universalūs Luer Lock vyras/moteris sukamieji jungtukai. Sterilumas: gamyklinis sterilumas, sterilizuotas etileno oksidu arba kitu sertifikuotu būdu. Vienkartinio naudojimo. Rotacijos galimybė: kranelis su besisukančiu čiaupu (360°) tiksliai padėties kontrolei. Sklandus perjungimas be lašėjimo ar papildomo slėgio. Atsparus standartiniam infuziniam spaudimui. Pagamintas iš medicininės paskirties plastiko, be latekso. Neturi sąveikos su įprastiniais vaistiniais preparatais. Vizualiai skaidrus – užtikrina skysčio matomumą. Ergonomiškas naudojimui viena ranka. | 1500
4 | KAUKĖ SU REZERVUARU | Suaugusiųjų vienkartinio naudojimo deguonies kaukė su rezervuaru, apsaugine anga ir ne mažiau 2,1 m ilgio deguonies tiekimo vamzdeliu; skirta aukštos koncentracijos deguonies terapijai; kaukė pagaminta iš minkšto medicininio PVC, anatomiškai pritaikyta veidui, su reguliuojamu nosies spaustuku ir galvos tvirtinimo dirželiu; rezervuaras užtikrina deguonies tiekimą 10–15 l/min srautu; jungtis universalios formos, tinkama prijungti prie standartinių deguonies šaltinių; gaminys sterilus, be latekso, su CE ženklu. | 1000
5 | Prailginimo linija | Sterili vienkartinio naudojimo prailginimo linija, ilgis – 150 cm, talpa – 1,5–1,9 ml; skaidri, lanksčios konstrukcijos, atspari spaudimui, su standartinėmis Luer tipo jungtimis (Luer Lock arba Luer Slip), tinkama naudoti su intraveninėmis ir infuzinėmis sistemomis; be latekso, su CE ženklu, atitinka medicinos prietaisų saugos ir kokybės reikalavimus. | 1000