## TS
VšĮ VUL Santaros klinikos
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės Hematologijos, transfuziologijos centre atliekamoms procedūroms
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
5. * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 24 mėnesiams | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Numatomas vieneto įkainis EUR su PVM | Planuojama pirkimo suma Eur be PVM | Planuojama pirkimo suma Eur su PVM | BVPŽ kodas | Pastabos
1 | Intraveninis kateteris Butterfly tipo su fiksuota trumpa intravenine linija | Vienkartinis, sterilus. 22G. Linijos ilgis 6-13cm, pritaikyta i/v linijų ir įvairaus tipo švirkštų prijungimui | Vnt. | 20000 |  | 0.12 | 5 | 0.126 | 2400 | 2520 | 33141200-2
2 | Dvikanalis CVK rinkinys per v.basilica su EKG kontrole | Vienkartinis, sterilus. Dviejų kanalų, ne mažiau 560 mm ± 10 mm ilgio, 5 ir 6 Fr skersmens (galimybė pasirinkti užsakant), rentgenokontrastinis kateteris su gylio atžimomis. Kateterio galas užapvalintas, atraumatinis. Kateterio viduje yra stiletas, su šonine atšaka skirta praplovimui, visos atšakos su spaustukais. Spaudimo ir tėkmės parametrai pažymėti ant kiekvienos atšakos spaustuko. Komplekte įeina: 10 ml švirkštas, skalpelis, adata 21 G x70 mm, liniuote, vožtuvėlis, plyštantys introdiuseriai 4 F, 5 F or 6 F x 10 cm, tvirtinimo padas. | Rink. | 20 |  | 30 | 5 | 31.5 | 600 | 630 | 33141620-2
3 | Dvikanalis CVK rinkinys per v.basilica be EKG kontrolės | Vienkartinis, sterilus. Dviejų kanalų, ne mažiau 600 mm ilgio, 6 Fr skersmens, rentgenokontrastinis s kateteris. Kateterio galas užapvalintas, atraumatinis. Kateteris uždaras, turintis "Groshong" tipo vožtuvą. Vožtuvas trijų padėčių, kateterio šonineje dalyje, 5 mm nutolęs nuo distalinės kateterio dalies. Sužymėtas kas 5 cm. 2 kamštukai. Sudėtyje yra papildomi sparneliai | Rink. | 10 |  | 200 | 5 | 210 | 2000 | 2100 | 33141620-2
4 | Rinkinys dvikanalio v.basilica CVK fiksavimui prie odos | Vienkartinis rinkinys dvikanalio v.basilica CVK fiksavimui prie odos nesiuvamt. Rinkinį sudaro: 1. Odos dezinfekcijos medžiaga, apsauganti odą lipni medžiaga ; 2. Prietaisas, pritvirtintas prie lipnaus pleistro, fiksuojantis CVK ausytes. | Rink. | 400 |  | 3.2 | 5 | 3.36 | 1280 | 1344 | 33141620-2
5 | Intraveninis Port tipo kateteris, vieno spindžio su plastiko rezervuaru | Implantuojama vaistų įvedimo sistema (Port kateteris). Vienkartinė, sterili, be latekso ir DEHP, suderinama su BMR. Sistemą sudaro: 1. Apvalios formos plastiko rezervuaras, aukštis - 13,5 mm, silikono membrana iki 12 mm storio, su 7 angutėmis, skirtomis saugiai fiksacijai. Svoris - 7,2 g. Vidinis tūris - 0,6 ml. 2. 500 mm ilgio, 8 Fr skersmens rentgenokontrastinis kateteris. Kateterio galas užapvalintas, atraumatinis. Kateteris uždaras, turintis "Groshong" tipo vožtuvą. Vožtuvas trijų padėčių, kateterio šonineje dalyje, 5 mm nutolęs nuo distalinės kateterio dalies. Kateterio diametras - 1,5 mm. Sužymėtas kas 5 cm. | Vnt. | 15 |  | 380 | 5 | 399 | 5700 | 5985 | 33141200-2
6 | Intraveninis Port tipo kateteris, 2-jų spindžių, su plastiko rezervuaru | Implantuojama vaistų įvedimo sistema (Port kateteris). Vienkartinė, sterili, be latekso ir DEHP, suderinama su BMR. Sistemą sudaro: 1. Plastikinis dvigubas rezervuaras ne daugiau 12 g svorio, 26,5-26,7 x 45,0-45,2 mm skersmens. Silikono membrana su 6 angutėmis, skirtomis saugiai fiksacijai. Rezervuaro aukštis - 13,4 – 13,6 mm, užpildymo tūris - 0,79 – 0,81 ml (kiekvieno). 2. 9,5 Fr dviejų kanalų 495 - 505 mm ilgio, RO-kontrastinis silikoninis kateteris dvigubu spindžiu. Kateterio galas užapvalintas, atraumatinis. Kateteris uždaras, turintis Groshong tipo vožtuvą. Vožtuvas trijų padėčių, kateterio šoninėje dalyje, 5 mm nutolęs nuo distalinės kateterio dalies. Sužymėtas kas 5 cm. | Vnt. | 25 |  | 520 | 5 | 546 | 13000 | 13650 | 33141200-2
7 | Ilgalaikis tuneliuojamas dviejų kanalų centrines venos kateteris | 9,5 Fr, dviejų kanalų, kateterio ilgis - 60-65 cm, vidinis kanalų diametras - 1,32 – 1,34 ir 1,05 – 1,15 mm, užpildymo tūris - 0,93 – 0,95 ir 0,56 – 0,58 ml. Kateterio galas užapvalintas, atraumatinis. Kateteris uždaras, turintis "Groshong" tipo vožtuvą. Vožtuvas trijų padėčių, kateterio šoninėje dalyje, 5 mm nutolęs nuo distalinės kateterio dalies. Kateterio vidurinėje dalyje yra įpresuota kempinėlė, skirta aplinkinių audinių peraugimui ir bakterijų migracijos mažinimui. Kateterio vidurinėje dalyje yra "Vitacuff" tipo antimikrobinė kempinėlė, padedanti imobilizuoti kateterį tunelio išėjimo vietoje. Kateteris pagamintas iš biosuderinamo silikono, graduotas. | Rink. | 20 |  | 200 | 5 | 210 | 4000 | 4200 | 33141200-2
8 | Ilgalaikis tuneliuojamas dviejų kanalų centrinės venos kateteris | 12 Fr, dviejų kanalų, kateterio ilgis - 90-95 cm, vidinis kanalų diametras - 1,55 – 1,65 ir 1,55 – 1,65 mm, užpildymo tūris - 1,75 – 1,85 ir 1,75 – 1,85 ml. Kateterio galas užapvalintas, atraumatinis. Kateteris uždaras, turintis "Groshong" tipo vožtuvą. Vožtuvas trijų padėčių, kateterio šoninėje dalyje, 5 mm nutolęs nuo distalinės kateterio dalies. Kateterio vidurinėje dalyje yra įpresuota kempinėlė, skirta aplinkinių audinių peraugimui ir bakterijų migracijos mažinimui. Kateterio vidurinėje dalyje yra "Vitacuff" tipo antimikrobinė kempinėlė, padedanti imobilizuoti kateterį tunelio išėjimo vietoje. Kateteris pagamintas iš biosuderinamo silikono. | Rink. | 20 |  | 220 | 5 | 231 | 4400 | 4620 | 33141200-2
9 | Ilgalaikis tuneliuojamas trijų kanalų centrinės venos kateteris | 12,5 Fr, trijų kanalų, kateterio ilgis 90 - 95 cm, vidinis kanalų diametras - 1,55 – 1,65; 0,65 – 0,75 ir 0,65 – 0,75 mm, užpildymo tūris - 1,45 – 1,55; 0,95 – 1,05 ir 0,95 - 1,05 ml. Kateterio galas užapvalintas, atraumatinis. Kateteris uždaras, turintis "Groshong" tipo vožtuvą. Vožtuvas trijų padėčių, kateterio šoninėje dalyje, 5 mm nutolęs nuo distalinės kateterio dalies. Kateterio vidurinėje dalyje yra įpresuota kempinėlė, skirta aplinkinių audinių peraugimui ir bakterijų migracijos mažinimui. Kateterio vidurinėje dalyje yra "Vitacuff" tipo antimikrobinė kempinėlė, padedanti imobilizuoti kateterį tunelio išėjimo vietoje. Kateteris pagamintas iš biosuderinamo silikono. | Rink. | 30 |  | 220 | 5 | 231 | 6600 | 6930 | 33141200-2
10 | Ilgalaikis dviejų kanalų tuneliuojamas centrinės venos kateteris, skirtas plazmaferezei | 13,5 Fr, dviejų kanalų, kateterio ilgis 40 -45 cm, vidinis kanalų diametras – 1,95 - 2,05 ir 1,95 - 2,05 mm, užpildymo tūris – 1,95 - 2,05 ir 1,85 – 1,95 ml. Kateterio galas užapvalintas, atraumatinis. Kateterio vidurinėje dalyje yra įpresuota kempinėlė, skirta aplinkinių audinių peraugimui ir bakterijų migracijos mažinimui. Kateterio vidurinėje dalyje yra "Vitacuff" tipo antimikrobinė kempinėlė, padedanti imobilizuoti kateterį tunelio išėjimo vietoje. Kateteris pagamintas iš biosuderinamo silikono. Distaliniai kateterio galai turi užspaudiklius . Proksimaliniai kateterio galai yra nutolę vienas nuo kito 3,8 – 4,2 cm. Bifurkacinė dalis pagaminta iš minkšto silikono. Introdiuseris 14 Fr. | Rink. | 10 |  | 200 | 5 | 210 | 2000 | 2100 | 33141200-2
11 | Adata kaulų čiulpų aspiracinei biopsijai 12 G | Vienkartinė, sterili 12G x 90-100mm, su rankenėle. | Vnt. | 10 |  | 33 | 5 | 34.65 | 330 | 346.5 | 33141320-9
12 | CVK kraujodaros kamieninių ląstelių rinkimui | Vienkartinis, sterilus. Kateteris iš perlinkimui atsparaus silikono (sulenkus ir ištiesinus kateterį nelieka žymės). Kateterio apvalus vidinis spindis apsaugo kateterį nuo perlinkimo.Ilgis nuo 22 cm iki 26 cm. Kateterio išorinis diametras nuo 13,5 F iki 15 F. Dviejų spindžių. Kateterio skerspjūvis apskritimas su stiletu įvedimui. Rinkinyje turi būti: kateteris, įvedimo adata, praplėtėjas, įvedimo stygą, kamšteliai injekcijos portams – ne mažiau 2 vnt. | Rink. | 200 |  | 70 | 5 | 73.5 | 14000 | 14700 | 33141620-2
13 | Kaulų čiulpų surinkimo ir filtravimo rinkinys | Surinkimo ir transportavimo maišelių rinkinys su filtru sistema, skirta riebalų ir kaulinių sijų atskyrimui nuo kaulų čiulpų. | Vnt. | 30 |  | 700 | 5 | 735 | 21000 | 22050 | 33141620-2
[7 empty] | Viso: |  | 77310 | 81175.5