ATSAKYMAS Į TIEKĖJŲ PASTABAS

1. Tiekėjas prašo iš tyrimų sąrašo išbraukti „18. Kreatinkinazės MB izofermentas (CK-MB). Imunocheminis metodas (Turi būti nustatoma masė, o ne aktyvumas)“. 
Atsakymas:
Punktas panaikintas.

2. Bendrųjų reikalavimų 2 punkte nurodyta „Nepatikimų tyrimų rezultatų pakartojimams paskaičiuoti 10% nuo viso tyrimo skaičiaus“. 
Tiekėjas prašo patikslinti, ar 10% tyrimų pakartojimų reikia skaičiuoti tik nuo pacientų tyrimų skaičiaus, ar ir nuo kalibravimo ir kontrolių tyrimų.
Atsakymas:
Techninės specifikacijos, PASTABOS / REIKALAVIMAI PREKĖMS, 2 punkte pateikta “Nepatikimų tyrimų rezultatų pakartojimams paskaičiuoti 10% nuo viso tyrimo skaičiaus.” Tai reiškia, kad paskaičiuoti 10% nepatikimų tyrimų rezultatų pakartojimams nuo pateiktų tyrimų skaičių. 

3. 1.2 Reikalavimai įrangai panaudai dalyje 1.3 punkte numatyta sąlyga „Autonominis pakaitinis biocheminių tyrimų analizatorius privalo turėti tokią pačią vartotojo sąsają, naudoti tuos pačius tyrimų metodų failus bei tuos pačius reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas ir kitas pagalbines priemones, kaip integruotos sistemos, Alinity c biocheminių tyrimų modulis.“ 

Tiekėjas prašo patikslinti priežastį, kodėl autonominis analizatorius privalo naudoti tuos pačius tyrimų metodų failus bei tuos pačius reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas ir kitas pagalbines priemones kaip Alinity c integruotas biocheminių tyrimų modulis? Tai riboja konkurenciją, nes rinkoje konkretų analizatorių gali tiekti tik vienas gamintojas.

Atsakymas:
Pakaitinis biocheminių tyrimų analizatorius reikalingas dėl šių privalumų:
· Galima labai greitai tyrimus perkelti iš integruotos sistemos, todėl nedaug prailgėja rezultatų pateikimo laikas.
· Nesiskiria skirtingomis sistemomis atliktų tyrimų rezultatų vertinimas, kas kelia keblumų laboratorijos personalui, kai su dviem skirtingomis sistemomis tas pats tyrimas pacientui gaunamas ir norma ir ant kito patologija.
· Nesiskiria skirtingų sistemomų pamatiniai biologinių verčių intervalai.
· Nereikalingas laboratorijos personalo mokymas naudoti dvi skirtingas sistemas.
· Tokios pačios periodinės priežiūros procedūros, kurias atlieka laboratorijos personalas.
· Nereikia laikyti reagentų ir pagalbinių priemonių atsargų dviem skirtingoms sistemoms, sekti jų galiojimo terminų ir likučių.

