Sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas (-ai):  Medicinos prietaisų ir įrangos rekvalifikavimas
Bendras pirkimo vienetų skaičius – 7 vnt. 

Atlikimo terminas – per 12 mėnesių numatytu laikotarpiu.

Paslaugos atlikimo vieta: VšĮ Nacionalinis kraujo centras, Nemuno g. 75, Panevėžys.

	Eil. Nr.
	Įrangos pavadinimas, inventorinis Nr., kiekis
	Rekvalifikavimo atlikimo terminas
	Bendrieji reikalavimai rekvalifikavimui
	Reikalavimai rekvalifikavimui (OPQ)

	1.
	Medicininis šaldytuvas

„ARCTIKO BBR 300“ (inv. Nr. 41322, ser. Nr. 1018/1085707)
	2025 m.

II ketvirtis
	Įrangos rekvalifikavimas (OPQ) turi būti atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo „Kvalifikavimas ir validacija“ reikalavimus. Įrangos rekvalifikavimas (OPQ) turi būti atliekamas atsižvelgiant į  pirkimo objekto techninės specifikacijos reikalavimus.

Vykdytojas turi turėti praktinės patirties kvalifikuojant tokio tipo įrangą (kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančio dokumento kopiją).

Atlikti įrangos rekvalifikavimą (OPQ) per sutartyje numatytus terminus. 

Rekvalifikavimo (OPQ)  atlikimo protokolus pateikti prieš 10 dienų iki kvalifikavimo pradžios. 

Rekvalifikavimo ataskaitą pateikti per 10 darbo dienų nuo rekvalifikavimo darbų pabaigos.

Rekvalifikavimo metu matavimų įranga turi turėti galiojančius kalibravimo liudijimus. Matavimų įranga turi būti kalibruota tuose taškuose, kuriuose veikia rekvalifikuojama įranga. Kalibruojami ne mažiau trys taškai (kalibravimo liudijimų kopijos turi būti pateiktos atliekant rekvalifikavimą).


	Rekvalifikavimo apimtis:

1) temperatūros pasiskirstymo šaldytuvo / šaldiklio tuščioje kameroje matavimo trukmė 24 val.. 15 temperatūros matavimo daviklių išdėstyti 3 lygiais, po 5 taškus kiekviename;

2) temperatūros pasiskirstymo pakrautoje šaldytuvo / šaldiklio kameroje matavimo trukmė 24 val.. 15 temperatūros matavimo daviklių išdėstyti 3 lygiais, po 5 taškus kiekviename;

3) atidarytų durų testą atlikti pakrautame šaldytuve/ šaldiklyje, palaikant atidarytas duris  iki bent vienas temperatūros matavimo daviklis išmatuos > + 6°C (jei šaldiklis > - 25°C). Po durų atidarymo užfiksuoti laiką per kurį stabilizuojasi šaldytuvo / šaldiklio visų daviklių išmatuojama temperatūra priimtinumo ribose;

4) atlikti elektros dingimo testą pakrautame, išjungiant šaldytuvą / šaldiklį ne mažiau 5 valandom;

5) nustatyti šilčiausią, šalčiausią ar didžiausio svyravimo taškus;

6) pakartoti matavimus naudojant produkto ekvivalentą nustatytuose šilčiausiame, šalčiausiame ar didžiausio svyravimo taškuose, matavimo trukmė 24 val., atlikti atidarytų durų ir elektros dingimo testus; 

7) pateikti tikslias temperatūros daviklių išdėstymo schemas, nurodant atstumus nuo šonų, viršaus ir apačios;

8) temperatūros registravimą atlikti 5 min. intervalais.

Papildomai registruoti aplinkos temperatūrą.

Jei rekvalifikavimo metu atliekant matavimus nustatomi nuokrypiai nuo priimtinumo kriterijų, atliekama jų analizė, pildomas aprašas ir, atlikus koregavimo veiksmus, pakartoti rekvalifikavimo testus arba priimti sprendimą (išvadą) dėl šaldytuvo / šaldiklio naudojimo.

	2.
	Medicininis šaldiklis „PLASMA-SUPERARTIC 700 TOUCH“ (inv. Nr. 41149, ser. Nr. 61104)
	2025 m.

I-IV ketvirtis
	
	

	3.
	Medicininis šaldiklis

„PDF 530 W PRO EVERMED“ (inv. Nr. P41079, ser. Nr. 98089)
	2025 m.

I-IV ketvirtis
	
	

	4.
	Medicininis šaldytuvas

„ARCTIKO BBR 500“ (inv. Nr. 41319, ser. Nr. 1018/1085709)
	2025 m.

I-IV ketvirtis
	
	

	5.
	Medicininis šaldytuvas „ARCTIKO BBR 625xPRO“ (inv. Nr. 41148, ser. Nr. 104635)
	2026 m.

I ketvirtis
	
	

	6.
	Esant poreikiui šaldytuvas  / šaldiklis, 2 vnt.
	Sutarties laikotarpiu
	
	


________________________________
