RK-VMKL-70987-CP-70364 MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMAS. ANESTEZIJOS APARATAI SU MONITORIUMI atsakymai į rinkos konsultacijos metu kilusius klausimus

| 2.11 | Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai) | 1. Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms, |  | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Procentinė O2 reikšmės pacientui tiekiamų dujų mišinyje indikacija, |  |  |
|  |  | 3. Matavimo ribos ne blogiau kaip 0,2 – 15 l/min. diapazone. | Itin mažo srauto anestezijos nustatymas ir matavimas leidžia sumažinti anestetikų sąnaudas bei užtikrinti didesnį ventiliavimo tikslumą Prašome p. 2.11.3. keisti sekančiai : „3. Matavimo ribos ne blogiau kaip 0,1 – 15 l/min. diapazone“ | Tiekėjo siūlomas TS 2.11.3 p. pakeitimas apribotų potencialių tiekėjų galimybę dalyvauti pirkime. PO nesutinka griežtinti TS sąlygų. |

| 3.1 | Ekrano maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas 220V ± 10 %, 50 Hz, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) užtikrinantis monitoriaus veikimą ne mažiau kaip 60 min, | Gamintojas X gali pasiūlyti modulinius monitorius su ekranais nuo 12“ iki 22“ įstrižainės. Tačiau didesni nei 15“ monitoriai nėra komplektuojami su akumuliatoriumi. Techninės specifikacijos sąlyga p.3.1.2. įpareigoja tiekėjus siūlyti mažesnio dydžio monitorius, kurie gali būti komplektuojami su vidinio maitinimo akumuliatoriais. Anestezijos ir monitoriaus sistema dirbs prijungta prie bendro tinklo, todėl monitoriaus akumuliatoriaus reikalavimas neleidžia P.O. įsigyti potencialiai didesnio ir geresnio monitoriaus už papildomą pasiūlymo vertinimo balą. Prašome p. 3.1.2. šalinti iš techninės specifikacijos projekto. ARBA keisti sekančiai: 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) arba išorinis maitinimo šaltinis (UPS) užtikrinantis monitoriaus veikimą ne mažiau kaip 60 min, | PO sutinka su tiekėjo pastaba ir siūlymu koreguoti TS 3.1.2 p. reikalavimą. Reikalavimas išdėstomas sekančiai: Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) arba išorinis maitinimo šaltinis (UPS) užtikrinantis monitoriaus veikimą ne mažiau kaip 60 min |
|  |  | 3. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai. |  |  |

| Eil. nr. | Kiekybės kriterijai | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės | Tiekėjo Nr. 1 pastabos/ pasiūlymai | Tiekėjo Nr. 2 pastabos/ pasiūlymai | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Anestezijos aparate integruotas vidinis avarinis maitinimo šaltinis, kurio veikimo laikas nuo jo aktyvavimo ≥ 120 min. užtikrinant visas anestezijos aparato funkcijas (TS 2.2.2 p.) | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį | Prašome šalinti kaip perteklinį reikalavimą, kadangi visos gydymo įstaigos elektros energiją gauna bent iš dviejų nepriklausomų elektros įvadų ir kai žinoma, Vilniaus miesto klinikinės ligoninės naujas korpusas yra aprūpintas nuosavu elektros generatoriumi, kuris palaiko elektros tiekimą nutrūkus išoriniam elektros tiekimui. 90 min vidinis akumuliatorius pilnai užtikrina visas anestezijos aparato funkcijas ir suteikia galimybę saugiai baigti pradėtas procedūras, nutrūkus elektros tiekimui. | Techninės specifikacijos reikalavimas p. 2.2.2. įpareigoja tiekėjus siūlyti anestezijos sistemas, kurios iš vidinio akumuliatoriaus gali dirbti ne mažiau kaip 90 minučių. Tokia laiko trukmė yra pakankama nenumatytais atvejais pratęsti darbą, kol bus atkurtas energijos tiekimas. Kriterijus T1 nesuteikia perkamai sistemai klinikinės, ar ekonominės vertės. Teoriniai scenarijai, kur ligoninėje dingtų elektra ir būtų poreikis ne mažiau kaip 2 valandas tęsti ventiliavimą be operacinės patalpos apšvietimo ir nustojus veikti kitiems prietaisams yra mažai tikėtinas. Prašome kriterijų T1 šalinti arba keisti funkcionalumu, kuris tiesiogiai įtakos suteikiamų paslaugų kokybę. | Skirtumas tarp ≥ 120 min ir ≥ 90 min avarinio maitinimo veikimo laiko atrodo nedidelis, bet kliniškai tai yra labai svarbu, ypač kritinėse situacijose. Visų pirma, elektros tiekimo sutrikimai ekstremalių situacijų metu gali trukti ilgiau nei planuota. PO įvertinusi dabartinę geopolitinę situaciją siekia įsigyti įrangą, kurią visų pirma būtų galima saugiai ir nepertraukiamai naudoti būtent ekstremalių situacijų atveju. Nors tiekėjai tokiais savo siūlymais siekia konkrečių ekonominių tikslų, tačiau PO nustatytas techninis pranašumas neturėtų kelti niekam abejonių dėl tiek ekonominės, tiek ir praktinės naudos. PO yra pasiruošusi išleisti daugiau valstybės biudžeto lėšų už technologinius sprendinius, kurie leis įrangą saugiai ir svarbiausia nepertraukiamai naudoti kuo ilgesnį laiką elektros sutrikimų atveju. Turint didesnį laiko rezervą PO gydytojų komanda turės papildomą „saugumo langą“, kuris gali būti lemiamas kritinėse situacijose, kol bus atstatytas maitinimas, arba kol pacientas bus perkeltas į saugią aplinką, arba kol prie prietaiso bus prijungtas išorinis energijos šaltinis ar atsarginė įranga. Ne mažesnė kaip 120 min. baterija suteikia daugiau laiko reaguoti į nenumatytas situacijas, padidina paciento saugumą ir leidžia tęsti gyvybiškai svarbias funkcijas net tada, kai infrastruktūra laikinai neveikia. Tai yra kokybinis saugumo šuolis, o ne tik skaičių skirtumas. |
| T2 | PEEP ribos - ne siauresnėse kaip 0 – 50 cmH2O ribose (TS 2.23.3 p.) | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį | Prašome šalinti kaip perteklinį reikalavimą, kadangi 0 cmH2O PEEP niekada nebus naudojamas. 0 cmH₂O PEEP (Positive End-Expiratory Pressure) ventiliuojant pacientą paprastai naudojamas labai retai, nes jis turi neigiamą poveikį plaučių mechanikai ir oksigenacijai. 0 cmH₂O PEEP yra žalingas? TAIP Dažniausiai tai nėra rekomenduojama dėl šių priežasčių: Alveolių kolapsas (atelektazė) – be PEEP, ypač pacientams su ūminiu kvėpavimo nepakankamumu ar ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome), gali greitai atsirasti alveolių užsidarymas, pablogėti dujų apykaita ir sumažėti deguonies saturacija. Didėjantis plaučių pažeidimas – didesnis alveolių atsidarymo ir užsidarymo ciklų skaičius (atelektotraumos mechanizmas) gali skatinti plaučių pažeidimą. Deguonies pasisavinimo pablogėjimas – be minimalaus PEEP, funkcinė likutinė talpa (FRC) sumažėja, dėl ko blogėja deguonies difuzija ir kraujo oksigenacija. Didėjantis kvėpavimo darbas – pacientams, kurie pradeda kvėpuoti spontaniškai, per mažas ar nulinis PEEP gali apsunkinti kvėpavimą. Daugeliu atvejų rekomenduojama naudoti bent 3–5 cmH₂O PEEP, nes tai padeda palaikyti alveolių stabilumą ir sumažina komplikacijų riziką. Ypač pacientams su plaučių ligomis (ARDS, pneumonija, plaučių edema) ar dirbtine ventiliacija, 0 cmH₂O PEEP gali būti kenksmingas. Apibendrinant, 0 cmH₂O PEEP dažniausiai nerekomenduojamas, išskyrus labai specifines situacijas (neurochirurgines operacijas – kurios nebus atliekamos Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje ir Centro poliklinikoje) Minimalus PEEP (3–5 cmH₂O) dažniausiai yra saugesnis ir naudingesnis kvėpavimo palaikymui. PEEP vertė 50 cmH2O yra pavojingas pacientui ir parametras, kuris kelia grėsmę paciento sveikatos būklei, neturėtu būti įvardinamas kaip privalumas. PEEP 50 cmH₂O yra labai aukštas ir ekstremaliai pavojingas, nes gali sukelti rimtą plaučių ir širdies-kraujagyslių sistemos pažeidimą. Pagrindinės žalos mechanizmai esant 50 cmH₂O PEEP: Barotrauma (perteklinis slėgis plaučiuose) Didelis slėgis gali sukelti alveolių plyšimą, dėl kurio atsiranda: Pneumotoraksas (oro patekimas į pleuros ertmę, sukeliantis plaučių kolapsą) Pneumomediastinum (oro kaupimasis tarpkrūtinės plote) Pneumoperitoneum (oro patekimas į pilvo ertmę) Dėl per didelio spaudimo gali atsirasti subkutaninė emfizema (oro kaupimasis po oda). Plaučių hiperinflacija ir volutrauma Didelis PEEP palaiko per daug išsiplėtusius alveoles, o tai gali sukelti mechaninį audinių pažeidimą. Hiperinflacija sumažina plaučių compliance (elastingumą), dėl to ventiliacija tampa mažiau efektyvi. Sumažėjusi veninė grįžtis ir širdies disfunkcija Didelis krūtinės ląstos slėgis sumažina kraujo grįžimą į širdį (venous return), todėl gali atsirasti: Hipotenzija (žemas kraujospūdis) Širdies išmetimo sumažėjimas (cardiac output) Šoko būklė dėl sumažėjusios perfuzijos Tai ypač pavojinga pacientams su jau esama hipovolemija ar širdies nepakankamumu. Deguonies transporto pablogėjimas Didelis PEEP gali suspausti plaučių kapiliarus, dėl ko: Didėja plaučių kraujagyslių pasipriešinimas → gali išsivystyti ūminė plautinė hipertenzija. Blogėja širdies ir plaučių perfuzijos santykis (V/Q mismatch), dėl to prastėja deguonies tiekimas į audinius. Inkstų ir kepenų kraujotakos sutrikimai Mažesnė širdies išmetimo frakcija sumažina kraujo tiekimą į inkstus ir kepenis, dėl to: Gali išsivystyti ūminis inkstų nepakankamumas dėl hipoperfuzijos. Sutrinka kepenų funkcija, nes sumažėja kraujo tekėjimas per portinę veną. Išvada: 50 cmH₂O PEEP yra pavojingas ir nerekomenduojamas Tokio aukšto PEEP naudojimas gali greitai sukelti barotraumą, širdies-kraujagyslių kolapsą, inkstų pažeidimus ir blogą audinių oksigenaciją. Jei reikia didelio PEEP, geriausia laikytis individualizuoto ir palaipsnio jo didinimo bei stebėti paciento hemodinamiką ir plaučių mechaniką. Ar gali būti kad toks parametras, kuris sukelia tiek komplikacijų ir nėra naudojamas vertinamas kaip privalumas. |  | Nustatytos PEEP ribos už kuriuos tiekėjai gaus papildomą ekonominį pranašumą yra kritiškai svarbus klinikinėje praktikoje. 0 cmH₂O leidžia dirbti su savaime kvėpuojančiais pacientais ar esant poreikiui pašalinti PEEP. Iki 50 cmH₂O suteikia galimybę naudoti PEEP esant šioms sąlygoms: 1. Sunkiam ARDS (ūminiam respiracinio distreso sindromui), 2. Nutukusiems pacientams (padidėjęs krūtinės pasipriešinimas), 3. Torakoskopijos / pilvo chirurgijos metu (padidėję intraabdominaliniai slėgiai), 4. Gulėjimo veidu žemyn padėtyje. Klinikinėje praktikoje pasitaiko situacijų, kai būtina turėti aukštesnį PEEP, kad būtų galima išlaikyti alveolių „atidarymą“ po recruitment maneuvers, arba kai reikia sumažinti alveolių „atvėrimo ir užsidarymo“ ciklus, kurie sukelia ventiliacinį plaučių pažeidimą. Prietaisai turintys nustatytą ribą yra universalesni ir labiau tinkantys vaikams ir suaugusiems, nes tinka tiek mažų tūrių, tiek didelio PEEP reikalaujančioms būklėms. Įvertinus išdėstytus argumentus vertinimo tvarkos T2 techninis pranašumas nėra koreguojamas ar šalinamas. |
| T3 | Monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 20“ (TS 3.2.2 p.) | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį | Parašome sumažinti Monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 19“ (TS 3.2.2 p.). Ar 20“ ar 19“ nematome didelio skirtumo | Gamintojas X gali pasiūlyti modulinius monitorius su ekranais nuo 12“ iki 22“ įstrižainės. Tačiau didesni nei 15“ monitoriai nėra komplektuojami su akumuliatoriumi. Techninės specifikacijos sąlyga p.3.1.2. įpareigoja tiekėjus siūlyti mažesnio dydžio monitorius, kurie gali būti komplektuojami su vidinio maitinimo akumuliatoriais. Anestezijos ir monitoriaus sistema dirbs prijungta prie bendro tinklo, todėl monitoriaus akumuliatoriaus reikalavimas neleidžia P.O. įsigyti potencialiai didesnio ir geresnio monitoriaus. Jei techninės specifikacijos p. 3.1.2. būtų pašalintas, pirkime galėtume pasiūlyti 19“ arba 22“ įstrižainės monitorius. Juose dar aiškiau ir geriau būtų galima stebėti pacientų gyvybinių funkcijų parametrus operacijų metu. Todėl siekiant užtikrinti maksimalią kriterijaus naudą, prašome p.3.1.2. šalinti iš techninės specifikacijos, o T3 keisti sekančiai: „Monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 22" (TS 3.2.2 p.)“ | Siekiant sudaryti palankesnes konkurencines sąlygas kuo daugiau tiekėjų konkuruoti didelės įstrižainės monitoriais nustatyta, kad būtent ≥ 20“ monitoriai leis pasiekti šio tikslo. Tiekėjo siūlymas papildomą balą skirti už ≥ 22“ monitorius sudarytų nepagrįstai palankias sąlygas išskirtinai ribotam tiekėjų ratui. Dėl to, vertinimo tvarkos T3 techninis pranašumas nėra koreguojamas. Tiekėjo siūlymas mažinti monitoriaus įstrižainę iki ≥ 19“ ir už atitiktį skirti papildomą ekonominio naudingumo balą nėra priimtinas, nes tokios įstrižainės monitorius dar nėra laikomas kuriantis esminę pridėtinę ekonominę ar klinikinę naudą. Dėl to, vertinimo tvarkos T3 techninis pranašumas nėra koreguojamas. |

Papildomai siūlomi pasiūlymo vertinimo kriterijai

| Eil. nr. | Kiekybės kriterijai | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| T6 | Aktyvi apsaugos nuo hipoksijos sistema, kuri silpno srauto ventiliacijos metu geba automatiškai aptikti nepakankamą deguonies koncentraciją įkvėpime ( < 21%), sugeneruoti pavojaus signalą ir automatiškai padidinti šviežių dujų srautą bei deguonies koncentraciją. | Aktyvi pacientų apsauga nuo hipoksijos yra unikali gamintojui X technologija, kuri maksimaliai sumažina deguonies trūkumo riziką. | Papildomi tiekėjo siūlomi EN vertinimo tvarkos techniniai pranašumai nebus pridėdami. PO jau nustatė jai svarbius techninius pranašumus. |
| T7 | Integruoti ultragarsiniai srauto davikliai | Gamintojo X patentuota technologija, kuri naudoja patikimus ultragarsinius daviklius ir leidžia atlikti itin tikslius srauto matavimus |  |
| T8 | Paciento monitoriuje pateikiama ST segmento analizė: ST segmento grafinis vaizdavimas žemėlapio pavidalu priekinėje ir horizontalioje plokštumose | Vienintelis praktinis metodas, skirtas nuolatiniam neinvaziniam išemijos epizodų stebėjimui. Nepertraukiamas ST segmento stebėjimas yra naudingas daugelyje sričių: nustatant miokardo infarkto tikimybę, vertinant pacientus, sergančius žinoma ar įtariama koronarine liga, vertinant reperfuziją po trombolitinio gydymo, vertinant išemiją po miokardo infarkto, vertinant pakartotinį reokliuziją po angioplastikos ar aterektomijos, vertinant miokardo išemiją kaip kvėpavimo nepakankamumo priežastį, vertinant išemiją širdies ir didelės rizikos chirurginių procedūrų metu ir po jų. |  |
| T9 | Paciento monitoriuje pateikiama piktograma su paciento būkle realiuoju laiku. Piktograma automatiškai keičiasi priklausomai nuo parametrų kitimo realiuoju laiku: etCO2, kvėpavimo dažnio, širdies susitraukimų dažnio, kraujospūdžio, temperatūros, invazinio slėgio, smegenų veiklos, deguonies prisotinimo, širdies veiklos, kvėpavimo takų slėgio, kvėpavimo tūrio, FiO2, pulso dažnio, ST segmento, nervų ir raumenų reakcijos. | Moderniausia ir gamintojui X unikali pacientų gyvybinių funkcijų monitoravimo technologija, kuri leidžia akimirksniu atkreipti dėmesį į konkretaus parametro pokyčius realiu laiku. Dinaminė ir spalvinė paciento būklės pokyčių vizualizacija yra lengvai pastebima net ir akies kraštu, tiesiogiai nežiūrint į monitorių. Tai leidžia personalui dar greičiau nustatyti pavojų, nei stebint skaitines reikšmes ir parametrų kreives. |  |
| T11 | Paciento monitorius registruoja 12 EKG derivacijų naudodamas 5 laidų kabelių komplektą | Techninė specifikacija numato komplektuoti 5 laidų EKG komplektus. Todėl galimybė registruoti visas 12 EKG derivacijų suteiks gydytojams papildomos klinikinės informacijos. |  |