Pirkimo sąlygų priedas Nr. 3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos Direktyvos 93/42/EEB ir/ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

* - Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

** - Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei preliminarus kiekis, tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarties dalies) vertė.

Pastabos: 1. Pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių). 2. nurodytos konkrečios pirkimo dalies bendros įkainių sumos, Eur su ir be PVM privalo atitinkamai sutapti su Pasiūlymo formoje nurodyta konkrečios pirkimo dalies bendromis įkainių sumomis, Eur su ir be PVM.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Specialieji techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Bendra įkainių suma Eur be PVM | Bendra įkainių suma Eur su PVM | Prekės pavadinimas ir/arba Prekės kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. ANTGALIAI ŠEIVERIO RANKENAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | AGRESIV PLUS tipo arba lygiavertis, skirtas menisko, kremzlių ir sinovijos agresyviai rezekcijai | - plačiu, atviru lašo formos langu - ilgis 130 mm - išoriniai ašmenys be dantukų - vidiniai judantys ašmenys su dantukais - turi būti galimybė pasirinkti diametrą: 3,5 mm, 4,2 mm ir 5,5 mm - vienkartiniai, sterilūs - tinkantys šeiverio rankenai Stryker Formula - CE žymėjimas. | vnt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | REZEKTOR tipo arba lygiavertis, skirtas bendrai sąnarinės kremzlės rezekcijai | - plačiu, atviru lašo formos langu - ilgis 130 mm - išoriniai ašmenys be dantukų - vidiniai judantys ašmenys be dantukų - turi būti galimybė pasirinkti diametrą: 3,5 mm, 4,2 mm ir 5,5 mm - vienkartiniai, sterilūs - tinkantys šeiverio rankenai Stryker Formula - CE žymėjimas. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Šešių griovelių šeiverio antgalis / boras, skirtas greitai ir agresyviai subakromialiniai dekompresijai ir distalinei raktikaulio rezekcijai be užstrigimo | - darbinė dalis apvali, bumbuliuko formos - ilgis 130 mm - turi būti galimybė pasirinkti diametrą 4,2 mm ir 5,5 mm - vienkartiniai, sterilūs - tinkantys šeiverio rankenai Stryker Formula - CE žymėjimas. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalies įkainių suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. GELEŽTĖS JĖGOS INSTRUMENTUI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Geležtės osciluojančiam pjūklui, tinkančios "De Soutter" sistemai | - plotis 30,0 mm ± 1 mm - storis 1,27mm - ilgis 85,0 mm ± 5 mm - vienkartinės, sterilios - CE žymėjimas. | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | - plotis 25,0 mm ± 1 mm - storis 1,27 mm - ilgis 100,0 mm ±5 mm - vienkartinės, sterilios - CE žymėjimas. | vnt. | 55 |  |  |  |  |  |
|  |  | - plotis19,0 mm ±1 mm - storis 1,27 mm - ilgis 90,0 mm ±5 mm - vienkartinės , sterilios - CE žymėjimas. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | - plotis 13,0 mm ±1 mm - storis 1,27 - ilgis 95,0 mm ±5 mm - vienkartinės, sterilios - CE žymėjimas. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | - plotis 10 mm ± 1 mm - storis 0,60 – 0,80 mm - ilgis 30,0 mm ±5 mm - vienkartinės, sterilios - CE žymėjimas. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | - plotis 13,0 mm - storis0,89 mm - ilgis 90,0 mm - vienkartinės, sterilios - CE žymėjimas. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Reciprokinės geležtės osciluojančiam pjūklui, tinkančios "De Soutter" sistemai | - reciprokinė gelęžtė - aukštis 8 mm ± 2 mm - storis 0,8 mm ± 0,2 mm - ilgis 80,0 mm ± 10 mm - vienkartinės, sterilios - CE žymėjimas. | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | - kylinė reciprokinė gelęžtė cementless tipo - ašmenų aukštis 14 mm - išpjaunamo tako plotis 2,93 mm - darbinės dalies ilgis 15,0 mm - vienkartinės, sterilios - CE žymėjimas. | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo dalies įkainių suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. PRIEMONĖS ELEKTROCHIRURGIJAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Kotelis monopoliarui su laidu | - 3 m ± 0,1 m ilgio - su pjovimo ir deginimo mygtukais - su trišakiu kištuku - 4 mm skersmens, šešiakampė antgalių jungtis - elektriškai izoliuotas - maksimali leistina darbinė įtampa ≥ 4,0 kVp - autoklavuojamas ≥ 100 kartų ≥ 134°C - CE žymėjimas. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3 m ± 0,1 m ilgio - su pjovimo ir deginimo mygtukais - su trišakiu kištuku - 2,4 mm skersmens, šešiakampė antgalių jungtis. - elektriškai izoliuotas - maksimali leistina darbinė įtampa ≥ 4,0 kVp - autoklavuojamas ≥ 100 kartų ≥ 134°C - CE žymėjimas. | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3 m ± 0,1 m ilgio - su pjovimo ir deginimo mygtukais - su viengubu, vidiniu kištuku - 4 mm skersmens, šešiakampė antgalių jungtis - elektriškai izoliuotas - maksimali leistina darbinė įtampa ≥ 4,0 kVp - autoklavuojamas ≥ 100 kartų ≥ 134° - CE žymėjimas. | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 5 m ± 0,1 m ilgio - su pjovimo ir deginimo mygtukais - su viengubu, išoriniu kištuku - 4 mm skersmens, šešiakampė antgalių jungtis - elektriškai izoliuotas - maksimali leistina darbinė įtampa ≥ 4,0 kVp - autoklavuojamas ≥100 kartų ≥ 134°C - CE žymėjimas. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Monopolinis laidas | - 3 m ± 0,1 m ilgio - su viengubu, siauru išoriniu kištuku - tinkantis laparoskopiniams instrumentams - gijos – sidabruotos arba lygiavertės - elektriškai izoliuotas - maksimali leistina darbinė įtampa ≥ 4,0 kVp - autoklavuojamas ≥ 100 kartų ≥ 134°C - CE žymėjimas. | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Bipolinis laidas: | - 3 m ± 0,1 m ilgio - su dvigubu, išoriniu kištuku - bipolinio instrumento jungtis – plokštelės su apsauga - gijos – sidabruotos arba lygiavertės - elektriškai izoliuotas - maksimali leistina darbinė įtampa ≥ 800 kVp - autoklavuojamas ≥ 134°C - CE žymėjimas. | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3 m ± 0,1 m ilgio - su viengubu, plačiu vidiniu kištuku - bipolinio instrumento jungtis – plokštelės su apsauga. - gijos – sidabruotos arba lygiavertės - elektriškai izoliuotas - maksimali leistina darbinė įtampa ≥ 800 kVp - autoklavuojamas ≥ 134°C - CE žymėjimas. | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Paciento elektrodo laidas | - 3 m ± 0,1 m ilgio - vienkartiniams padalintiems elektrodams - vieno kištuko, tiesi jungtis į generatorių - gijos – sidabruotos arba lygiavertės - elektriškai izoliuotas - maksimali leistina darbinė įtampa ≥ 800 Vp - CE žymėjimas. | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 5 m ± 0,1 m ilgio - vienkartiniams padalintiems elektrodams - dvigubo kištuko jungtis į generatorių - gijos – sidabruotos arba lygiavertės - elektriškai izoliuotas - maksimali leistina darbinė įtampa ≥ 4,3 kVp - CE žymėjimas. | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Elektrodas peilis | - 4 mm skersmens šešiakampė jungtis - ašmenų ilgis 22 mm ± 1 mm - ašmenų plotis 3 mm ± 0,2 mm - autoklavuojamas ≥ 134°C - CE žymėjimas. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 4 mm skersmens, šešiakampė jungtis - ašmenų ilgis 25 mm ± 1 mm - ašmenų plotis 3,2 mm ± 0,2 mm - ilgis 100 mm ± 5 mm - autoklavuojamas ≥ 134°C - CE žymėjimas. | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Monopolinis elektrodas: | - 4 mm skersmens, šešiakampė jungtis - rutuliukas 4 mm ± 0,1 mm - lenktas - darbinės dalies ilgis 100 mm ± 5 mm - elektriškai izoliuotas - maksimali leistina darbinė įtampa ≥ 4,3 kVp - autoklavuojamas ≥ 134°C - CE žymėjimas. | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 4 mm skersmens, šešiakampė jungtis - trikampis konizatorius - dydis: 25 mm x10 mm ± 1 mm - tiesus - darbinės dalies ilgis 120 mm ± 10 mm - elektriškai izoliuotas - maksimali leistina darbinė įtampa ≥1,3kVp - autoklavuojamas ≥134ºC - CE žymėjimas. | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 4 mm skersmens, šešiakampė jungtis - trikampis konizatorius - dydis 25 mm x 15 mm ± 1 mm - tiesus - darbinės dalies ilgis 120 mm ± 10 mm - elektriškai izoliuotas - maksimali leistina darbinė įtampa ≥1,3kVp - autoklavuojamas ≥134ºC - CE žymėjimas. | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Bipolinis pincetas | - jungtis plokštelės - distalinio galo plotis 0,5 mm ± 0,1 mm - bendras instrumento ilgis 11,0 cm ± 0,1 cm - tiesus - elektriškai izoliuotas - maksimali leistina darbinė įtampa ≥ 500 Vp - autoklavuojamas ≥ 134°C - CE žymėjimas. | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - jungtis plokštelės - distalinio galo plotis 1,0 mm ± 0,1 mm - bendras instrumento ilgis 16,5 cm ± 0,1cm - tiesus - su lopetėlių išskėtimo ribotuvu instrumento rankenėlėje - elektriškai izoliuotas - maksimali leistina darbinė įtampa ≥ 500 Vp - autoklavuojamas ≥ 134°C - CE žymėjimas. | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo dalies įkainių suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. ELEKTRODAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Elektrodai EKG suaugusiems | - Putų pagrindu, apvalūs, 55mm skersmens, su skystu kontaktiniu geliu. Ag/AgCl daviklis. - Nelaidus skysčiams. - CE žymėjimas. | vnt. | 20000 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Elektrodai EKG vaikams | - Putų pagrindu, apvalūs, ≤ 26 mm skersmens, su tirštu kontaktiniu geliu. Ag/AgCl daviklis. - CE žymėjimas. | vnt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Vienkartinis elektrodas, skirtas elektrochirurginėms procedūroms, padalintas pusiau. | - Tinkantys elektrochirurginiams įrenginiams ir jungiamiesiems laidams, klijuojami, padalinti, su ekvipotencialiniu žiedu, aktyvaus paviršiaus plotas ne mažesnis kaip 122cm², varža prie 200mA/800kHZ ≤5Ω, - tinkantys suaugusiems, - vienkartiniai. - CE žymėjimas. | vnt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Defibriliacijos elektrodai defibriliatoriui "CARDIOMAX" | - Elektrodai sutepti geliu, bendras plotas 148 cm2, aktyvus plotas95 cm2, kabelio ilgis120 cm, max 50 iškrovų prie 360j, - elektrodo galiojimo laikas ne mažiau 12mėnesių. - Supakuota po 2 vnt. - CE žymėjimas. | pok. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Defibriliacijos elektrodai defibriliatoriui LIFEPAK 1000 ir LIFEPAK 12 | - Elektrodai sutepti geliu, elektrinis impulsas paskirstomas tolygiai visu elektrodo paviršiumi, elektrodai aprobuoti defibriliatoriaus gamintojo, - elektrodo galiojimo laikas ne mažiau 12mėnesių - Supakuota po 2 vnt. - CE žymėjimas. | pok. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Elektrodai TENS/NMES/EMS | - 50 x 50 mm, su želiniu paduku. - CE žymėjimas. | vnt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Elektrodai TENS/NMES/EMS | - Ø32mm su želiniu paduku - CE žymėjimas | vnt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Elektrodas perstemplinei stimuliacijai | - Turi tikti perstemplinės stimuliacijos prietaisui Cordelektro Universal Heart Stimuliator.Keturių polių, kievieno elektrodo plotas 57mm²,darbinis ilgis 75 cm, elektrodo distalinis galiukas antitrauminio silikono, ilgis 7mm±0.5mm. - CE žymėjimas. | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Komplektas intrakardinei stimuliacijai: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Elektrodas laikinajai stimuliacijai ir širdies potencialų registracijai | - Sterilus, izoliuotas, 2-jų polių, ilgis 125cm, atstumas tarp elektrodų 10mm, kiekvieno poliaus varža ≤3 Ω, lanksti distalinė dalis. - CE žymėjimas. | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu | - Komplektą sudaro: introdiuseris su hemostatiniu vožtuvu ir 3 padėčių kraneliu, dilatatorius, nukreipėjas Ø50cm, adata, švirkštas. - CE žymėjimas. | Kompl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Elektros stimuliatorius su grįžtamuoju ryšiu IVES: | - Vienpolis elektrodas, gelio pagalvėle, odos kontakto paviršiaus plotas Ø26mm - CE žymėjimas. | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Elektros stimuliatorius su grįžtamuoju ryšiu IVES: | - Dviejų polių elektrodas gelio pagalvėle, odos kontakto paviršiaus plotas 21x41mm - CE žymėjimas. | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Elektros stimuliatorius su grįžtamuoju ryšiu IVES: | - Pirštinis elektrodas trigerinių taškų nustatymui - CE žymėjimas. | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Elektros stimuliatorius su grįžtamuoju ryšiu IVES: | - Pėdos sensorius - CE žymėjimas. | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Elektros stimuliatorius su grįžtamuoju ryšiu IVES: | - Elastinė juosta elektrodų palaikymui 6x80 cm. - CE žymėjimas. | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Bendra 4 pirkimo dalies įkainių suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 5 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. EKG GELIS IR PRIEDAI ELEKTROKARDIOGRAFIJAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | EKG gelis | - Įpakavimas ne didesnis 250ml.±50ml - CE žymėjimas. | vnt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Elektrodų tirpalas | - Didelio laidumo elektrolitų tirpalas vakuuminiams elektrodams veloergometrijai. - Indelio talpa 250 ml ±50ml su purškimo mechanizmu - CE žymėjimas. | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Bendra 5 pirkimo dalies įkainių suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 6 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. EEG ELEKTRODAI IR PRIEDAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | EEG abrazyvinė pasta | - Pasta odos paruošimui, - indelio talpa 115 ±10gr. - CE žymėjimas. | vnt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | EEG pasta kontaktinė | - Klijuojanti pasta 150g±20g - CE žymėjimas. | vnt. | 12 |  |  |  |  |  |
| Bendra 6 pirkimo dalies įkainių suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 7 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. USG GELIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | USG gelis | - Minkštas įpakavimas, lengva išspausti gelį į mažesnės talpos flakoną. - Įpakavimas 5000ml ±50ml - CE žymėjimas. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | USG gelis sterilus | - Įpakavimas 20ml±10ml - CE žymėjimas. | vnt. | 1152 |  |  |  |  |  |
| Bendra 7 pirkimo dalies įkainių suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |