Pirkimo sąlygų priedas Nr. 6

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos Direktyvos 93/42/EEB ir/ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

* - Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Pastabos: 1. Pasiūlyme nurodytos kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių). 2. 8 ir 9 pirkimo objekto dalių Bendra kaina, Eur su ir be PVM privalo atitinkamai sutapti su Pasiūlymo formoje nurodyta 8 ir 9 pirkimo objekto dalių Bendra kaina, Eur su ir be PVM.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Specialieji techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina, Eur be PVM | Vnt. kaina, Eur su PVM | Bendra kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, suma Eur su PVM | Gamintojas, Prekės pavadinimas ir/arba Prekės kodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 8 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. PRIEDAI ARTROSKOPINĖMS OPERACIJOMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Artroskopinė optika 4 K raiškos, suderinama su ligoninėje naudojamomis didelio pratekėjimo Smith&Nephew 6,0 mm diametro kaniulėmis | - raiška 4K, vaizdo kryptis 30°, diametras 4,0 mm - ilgis 160 mm ± 5 mm - su safyrinėmis distalinėmis linzėmis - suderinta su Smith&Nephew jungiamąja mova - autoklavuojama - CE žymėjimas. | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Kaniulė su obturatoriumi | - didelio pratekamumo - diametras 6 mm, su 2 kraneliais, rotuojanti - suderinta su artroskopine 4,0 mm diametro, 160 mm ± 5 mm ilgio optika - obturatorius bukas, kūgio formos - autoklavuojama - CE žymėjimas. | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Endoskopinis grąžtas šlaunikauliui | - diametras 10,0 mm ± 1 mm, sugraduotas kas 5 mm - ilgis 17,75 cm ± 0,05 cm - kaniulė 2,4 mm±0,05mm diametro - CE žymėjimas. | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | - diametras 11,0 mm ± 1 mm, sugraduotas kas 5mm - ilgis 17,75 cm ± 0,05 cm, kaniulė 2,4 mm ± 0,05 mm diametro - CE žymėjimas. | vnt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Viela su ąsele | - diametras 2,4 mm, ilgis 380 mm ± 0,1 mm - darbinė dalis grąžto tipo, sugraduota - CE žymėjimas. | vnt. | 4 |  |  |  |  |  |
| Bendra 8 pirkimo dalies kaina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 9 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. ADATKOTIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Adatkotis | - Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis - darbinė dalis buka - suimantis paviršius kryžmiškai dantytas, su kietmetaliu - rankenos su fiksavimo mechanizmu, spalviškai pažymėtos - instrumento ilgis 16,0 cm ± 0,3 cm - CE žymėjimas. | vnt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis - darbinė dalis buka - suimantis paviršius kryžmiškai dantytas, su kietmetaliu - rankenos su fiksavimo mechanizmu, spalviškai pažymėtos - instrumento ilgis 20,0 cm ± 0,3 cm - CE žymėjimas. | vnt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Bendra 9 pirkimo dalies kaina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. KOMPRESINĖS TERAPIJOS ĮRANGA (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalaujamos parametrų reikšmėms |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompresinės terapijos prietaisas (1 vnt.) (nurodomas gamintojas, modelis) |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Prietaisas skirtas atlikti kompresinę terapiją |  |
| 2. | Kompresinės movos | Sudarytos ne mažiau kaip iš 12 oro kamerų |  |
| 3. | Persidengiančių kamerų movos | Būtina |  |
| 4. | Movų medžiaga dezinfekuojama | Būtina |  |
| 5. | Prie aparato vienu metu galima prijungti | Ne mažiau 3 kompresines movas |  |
| 6. | Skaitmeninė parametrų indikacija | Būtina |  |
| 7. | Slėgio diapazonas | Slėgio keitimas 20-120 mmHg ribose |  |
| 8. | Nustatomi parametrai | 1. Kamerų pripūtimo greitis (ne mažiau 2 greičiai) 2. Pauzė (sek.) 3. Slėgis (mmHg) 4. Procedūros laikas (min) |  |
| 9. | Integruotas laikmatis, pasibaigus nustatytam terapijos laikui automatiškai sustabdantis terapiją | Būtina |  |
| 10. | Komplekte privalo būti: |  |  |
| 10.1. | Rankos mova: žasto apimtis 60 cm ±5 cm, ilgis 70 cm ± 5 cm | 1 vnt. |  |
| 10.2. | Kojos mova: apimtis 90 cm ±5 cm, ilgis 85 cm ± 5 cm | 2 vnt. |  |
| 11 | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 12. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |

11 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. LABORATORINĖ CENTRIFŪGA ( 1 VNT.)

| Eilės Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalaujamos parametrų reikšmėms |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratorinė centrifuga (1 vnt.) (nurodomas gamintojas, modelis) |  |  |  |
|  | Laisvo kritimo 900 kampo, ne daugiau kaip 6 vietų plieninis arba lygiavertis rotorius | Būtina |  |
|  | Greito rotoriaus keitimo sistema | Būtina |  |
|  | Galimybė centrifuguoti ne mažiau kaip šešis 15 ml tūrio, 16x100 mm dydžio mėgintuvėlius | Būtina |  |
|  | Maksimalus centrifugavimo greitis ne mažiau kaip 6000 aps/min; RCF ne mažiau kaip 5000 | Būtina |  |
|  | Skaitmeninis ekranas, ekrane matoma ne mažiau kaip ši informacija: apsukų skaičius (RPM) ir likęs centrifuguoti laikas (min.) centrifugavimo metu | Būtina |  |
|  | Centrifugavimas su trukmės parinktimi (programuojamas), norimo centrifuguoti laiko nustatymas – ne mažesnėse ribose kaip nuo 1 iki 99 min. | Būtina |  |
|  | Galimybė keisti centrifugavimo parametrus centrifugavimo metu | Būtina |  |
|  | Bešepetėlinis elektros variklis (arba lygiavertis), variklio apsauga nuo perkaitimo | Būtina |  |
|  | Automatinis atsijungimas disbalanso atveju, automatinis dangčio atidarymas sustojus rotoriui su garsine indikacija | Būtina |  |
|  | Centrifugos dangčio avarinis atidarymas ir garsinė indikacija atsiradus techniniams nesklandumams | Būtina |  |
|  | Centrifugos dangtis su permatoma danga | Būtina |  |
|  | Centrifugavimo ciklų skaitiklis | Būtina |  |
|  | Triukšmingumas ne didesnis kaip 50 dB (A) | Būtina |  |
|  | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |
|  | Kartu su įrenginiu pristatoma dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |