# GYNYBOS RESURSŲ AGENTŪRA PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

# LABORATORINĖS ĮRANGOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Konkurso dalyviams					    2025-04-01

DĖL TIEKĖJO PAKLAUSIMO

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) 2025 m. kovo 5 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS, https://viesiejipirkimai.lt) paskelbė Laboratorinės įrangos atvirą konkursą (pirkimo ID 1477242) (toliau – Konkursas).

Laboratorinės įrangos viešojo pirkimo komisija (toliau – Viešojo pirkimo komisija), informuoja, kad CVP IS priemonėmis 2025 m. kovo 15 d. gautas tiekėjo (toliau – Tiekėjas) pranešimas „Paklausimas, pastabos ir pasiūlymai bei paaiškinimai dėl medicininės įrangos pirkimo Nr. 147742“. Viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi pirkimo sąlygų 9.4 p., teikia atsakymus į Tiekėjo klausimus:

1 klausimas: „Prašome perkančiosios patikslinti dėl 2 priedo priedėlio. Techninė atitiktis reikalavimo 3.2 Reagentai (kiuvetės / mikrokiuvetės) ir papildomos priemonės, reikalingos atlikti ne mažiau nei 100 tyrimų (HGB). Kokybės kontrolė bus atliekama pagal gamintojo rekomendacijas: jeigu gamintojas siūlo kiuvečių tyrimams neskaidomą pakuotę N50, vadinasi perkančioji turės užsakyti N50*3 ~ 150 kiuvečių iš karto, kad galėtų atlikti darbą 3 vnt. analizatorių? Tokiu atveju, jeigu sutarties galiojimas 24 mėn. ir tenkinama sąlyga „ne mažiau nei 100 tyrimų (HGB)“ ar perkančioji papildomai tyrimų užsakyti neplanuotų?“.

Atsakymas į 1 klausimą:

„Techninės specifikacijos 3.2 punkte nustatytas reikalavimas „Reagentai (kiuvetės / mikrokiuvetės) ir papildomos priemonės, reikalingos atlikti ne mažiau nei 100 tyrimų (HGB). Kokybės kontrolė bus atliekama pagal gamintojo rekomendacijas“ reiškia, kad su kiekvienu analizatoriumi tiekėjas turėtų pasiūlyti tiek reagentų, kad būtų galima atlikti 100 tyrimų, t. y. šiuo atveju, jeigu tiekėjo siūlomos kiuvetės yra neskaidomoje pakuotėje N50, užsakant vieną analizatorių, turėtų būti pasiūlytos dvi pakuotės N50 kiuvečių (viso 100 vnt. kiuvečių – 100 tyrimų). Jeigu užsakomi du analizatoriai, tiekėjas turėtų pasiūlyti keturias pakuotes N50 kiuvečių (viso 200 vnt. kiuvečių – 200 tyrimų) ir t.t.

3 pirkimo dalies minimalus išperkamų prekių kiekis per 24 mėn. – 2 vnt.: 2 vnt. Analizatorius, hematologinis ir 2 kompl. Reagentų ir papildomų priemonių rinkinys.

Šiuo pirkimu jokių papildomų tyrimų, išskyrus, kas numatyta pagal pirkimo sąlygas, Perkančiojo organizacija įsigyti nenumačiusi. Esant poreikiui, reagentai ir/ar papildomos priemonės bus įsigyjami atskiru pirkimu.“

2 klausimas: „Prašome perkančiosios patikslinti dėl 2 priedo priedėlio. Techninė atitiktis reikalavimo 3.2 Reagentai (kiuvetės / mikrokiuvetės) ir papildomos priemonės, reikalingos atlikti ne mažiau nei 100 tyrimų (HGB). Kokybės kontrolė bus atliekama pagal gamintojo rekomendacijas: ar šis tyrimų skaičius numatomas kiekvienam iš analizatorių 3 pirkimo dalyje (3 vnt. kaip nurodyta 2 priede. Pasiūlymo forma)? Jeigu 1 komplektas reagentų ir priemonių priklauso vienam analizatoriui, ar šis komplektas turėtų užtikrinti ne mažiau 100 tyrimų tuo analizatoriumi?“.

Atsakymas į 2 klausimą:

„Techninės specifikacijos 3.2 punkte nustatytas reikalavimas „Reagentai (kiuvetės / mikrokiuvetės) ir papildomos priemonės, reikalingos atlikti ne mažiau nei 100 tyrimų (HGB). Kokybės kontrolė bus atliekama pagal gamintojo rekomendacijas“ reiškia, kad su kiekvienu analizatoriumi tiekėjas turėtų pasiūlyti tiek reagentų, kad būtų galima atlikti 100 tyrimų, t. y., užsakant vieną analizatorių turėtų būti pasiūlyta 100 vnt. reagentų, reikalingų atlikti 100 hemoglobino tyrimų tuo analizatoriumi.“

3 klausimas: „Prašome perkančiosios patikslinti dėl techninių reikalavimų atitikimo bendriesiems nuostatams pildymo: jeigu siūlomos įrangos gamintojai yra įsteigti tiek ES, tiek trečiosiose šalyse, koks turėtų būti atsakymas į laukelyje Reikšmė iš nurodytų atsakymų Taip/Ne (informacija turi būti pateikiama atitikties deklaracijoje/sertifikate ar tikrinama EUDAMED)“.

Atsakymas į 3 klausimą:

„Jeigu siūlomos įrangos gamintojai yra įsteigti Europos sąjungos (ES) valstybėje narėje, galima žymėti atsakymą „Taip“. Tik tokiu atveju, jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje.“

4 klausimas: „Prašome perkančiosios patikslinti dėl 2 priedo priedėlio. Techninė atitiktis reikalavimo 2.1.1. Paskirtis: Automatizuotai atlikti hematologinius kraujo tyrimus su ne mažiau kaip 3 dalių leukocitų diferenciacija. Taikymo sritis - Medicininės paramos vienetams, kurie teiks sveikatos priežiūros paslaugas lauko sąlygomis. Tinkantis nereguliariam darbui. Analizatorius automatizuotai atlieka kraujo tyrimus, tačiau tyrimų paleidimas rankiniu būdu- adata siurbia kraują naudodamas išorinę adatą iš atviro mėgintuvėlio. Prašome patikslinti ar būtinas automatizuotas mėginio paleidimas.“

Atsakymas į 4 klausimą:

„Techninės specifikacijos 2.1.1. punkte nustatytas reikalavimas „Paskirtis: Automatizuotai atlikti hematologinius kraujo tyrimus su ne mažiau kaip 3 dalių leukocitų diferenciacija.“ nurodo, kad analizatorius turi atlikti hematologinius kraujo tyrimus automatizuotai. Atkreiptinas dėmesys, kad techninėje specifikacijoje nėra nurodyta, kad privalomas automatinis mėginių padavimas. Taip pat nebuvo nurodyta, kad kraujo mėgintuvėlis yra įdedamas į analizatorių ar analizatoriaus automatizuotą sistemą, arba į specialų automatizuotą įkėlimo mechanizmą.

Techninėje specifikacijoje nurodytas automatizuotas tyrimo atlikimas reiškia, kad vartotojui nereikia papildomai ruošti reagentų, skiediklių ar kitų medžiagų reikalingų tyrimo atlikimui, o tik pridėti mėgintuvėlį prie analizatoriaus kraujo paėmimui ir analizatorius atliks tyrimą automatizuotai.“

Viešojo pirkimo komisija