Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. (10-082-T-0039) „(Aukšto našumo skysčių chromatografijos sistemų, skirtų industrinio atliekinio aliejaus fermentinės hidrolizės bei fermentinės konversijos į specifinius esterius tyrimams, įsigijimas)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Skysčių chromatografijos sistema su fluorescenciniu bei diodinės matricos detektoriumi (HPLC) (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al.10, LT-10223 Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis |  |
| 1. | Skysčių chromatografijos sistema su fluorescenciniu bei diodinės matricos detektoriumi | 1 | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 5 mėnesius |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.4.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo iki sutartyje numatytos datos įsipareigoja pristatyti prekes. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras* | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus (pildo tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas: Skysčių chromatografijos sistema su fluorescenciniu bei diodinės matricos detektoriumi (HPLC). Kiekis – 1 vnt. |  |  |  | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas |
| 1. | Siurblys | Kvarterinis siurblys galintis tiekti 4 tirpiklius atskirai. |  |  |
| 2. | Maišytuvas | Skirtas tinkamam 4 fazių sumaišymui (maišytuvo tūris ne mažesnis kaip 400 μl). pH diapazonas – ne mažesnis kaip 2–12. Eliuentų maišymo koncentracijos tikslumas – ne mažesnis nei ± 0,5% visoje skalėje |  |  |
| 2. | Tėkmės greitis | Palaikomas ne mažesniame nei 0,001–8ml/min intervale su 0,001 ml/min reguliavimo intervalais. Tėkmės greičio tikslumas – ne mažesnis nei ±0.1 %. Tėkmės greičio preciziškumas – ne didesnis nei ˂ 0,05% RSD (santykinis standartinis nuokrypis), arba 0.01 min SD (standartinis nuokrypis). |  |  |
| 3. | Bandinių injektorius | - Injekcijos tikslumas: ne blogesnis nei ±1 % (esant 10 μl injekcijos tūriui); - Turi būti galimybė reguliuoti injektuojamą tūrį 0,1–100 μl diapazone; - Mėginių aušinimas: reguliuojamas nuo 4 iki 40 ºC temperatūrų diapazone |  |  |
| 4. | Automatinis švirkšto ir vamzdelių praplovimo mechanizmas | Turi būti |  |  |
| 5. | Mėgintuvėlių laikikliai | Ne mažiau kaip 4 bandinių laikikliai, kiekvienas talpinantis bent 50 buteliukų (≤ 1,5 ml talpos) |  |  |
| 6. | Automatinis mėgintuvėlių tipo atpažinimas | Automatinis mėginių ėmiklis privalo palaikyti skirtingus mėgintuvėlių tūrius, jų laikiklius, bei 96 ir 384 pozicijų mikroplokšteles. Automatinis mėginių ėmiklis privalo turėti automatinį brūkšninio kodo mėginių stovo bei plokštelių tipo atpažinimą ir tuščių mėginių segmentų aptikimą. |  |  |
| 7. | Slėgio diapazonas | Ne mažesnis kaip 1000 bar ar daugiau, esant tėkmės greičiui mažesniam nei 5 ml/min. |  |  |
| 8. | Dujų pašalinimo įrenginys | Integruoti dujų pašalinimo įrenginiai visiems 4 kanalams |  |  |
| 9. | Detektoriai | a) PDA detektorius: Bangos ilgių intervalas ne mažesnis kaip 190–800 nm; Vienalaikis detektavimas bent keturiais skirtingais bangos ilgiais; PDA detektoriaus linijiškumas – ne mažesnis nei <5% ties 2.2 AU; PDA detektoriaus palaikomas duomenų surinkimo greitis – privalo palaikyti spartų ≤ 250 Hz duomenų surinkimą įskaitant 3D duomenis.b) Fluorescencijos detektorius: turi turėti du fotodaugiklius (PMT), skirtus dvigubo PMT veikimo režimui. Taip užtikrinant išplėstą bangos ilgių diapazoną iki 900 nm, neprarandant jautrumo standartiniame bangos ilgių diapazone. Sužadinimo/emisijos bangos ilgių perjungimo laikas – turi būti ne ilgesnis nei 250 ms. |  |  |
| 10. | Galimybė termostatuoti kolonėles temperatūros diapazone nuo 10 iki 120 °C. | Turi būti |  |  |
| 11. | Programinė įranga* | Licencijos bent vienam instrumentui ir vienam klientui (su nuotolinio valdymo galimybe), įskaitant spektrinę analizę, ataskaitų kūrimą ir frakcijų rinkimą. Programinė įranga turi būti suderinama su Chromeleon 6.5 failais (nuskaityti išvesties duomenų failus). |  |  |
| 12. | Valdymo kompiuteris* | Stacionarus arba nešiojamas kompiuteris komplektuojamas pagal aukščiau įvardintos įrangos gamintojo rekomendacijas su visais reikalingais kabeliais arba pateiktomis specifikacijomis, atitinkančiomis HPLC sistemos reikalavimus. |  |  |
| 13. | Garantija* | Ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija visai sistemai ir jos dalims |  |  |

*Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.