Atviro konkurso sąlygų

4 priedas

PIRKIMO „ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTIKOS SISTEMA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Numatoma įsigyti ultragarsinę diagnostikos sistemą(toliau – prekė) – 1 vnt.

2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo dalis.

3. Prekė turi būti pažymėta CE ženklu su identifikavimo numeriu.

4. Prekė privalo atitikti techninės specifikacijos reikalavimus(kartu su pasiūlymu pateikiami prekės atitiktįreikalavimams pagrindžiantys dokumentai):

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | - Pilvo organų tyrimai. - Kraujagyslių tyrimai. - Suaugusiųjų bei vaikų kardiologiniai tyrimai |
| 2. | Vaizdo monitorius | - WLED, OLED arba lygiavertės technologijos ekranas. - Ekrano įstrižainė ≥ 22 coliai. - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų. |
| 3. | Valdymo pultas su sistemos funkcijų valdymo jutikliniu ekranu | - ≥ 12 colio ekrano įstrižainės. - Valdymo pulto pasukimas į šonus ne mažesniu nei ±45° kampu - Valdymo pulto aukščio reguliavimas. |
| 4. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm |
| 6. | Aparato palaikomas daviklių dažnių diapazonas | Ne siauriau nei (1 – 20) MHz |
| 7. | Sistemos architektūra | - Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį per visą ilgį ir užtikrina aukštos raiškos ašinę ir šoninę skiriamąją gebą bei didelį kadrų dažnį. - Bendrasis dinaminis diapazonas ≥ 360 dB. - Sistemos apdorojimo kanalų skaičius ≥ 11 000 000 |
| 8. | Skenavimo režimai | - 2D režimas. - M, anatominis M režimai. - Pulsinis dopleris (PW). - Spalvinis dopleris. - Auto-Doplerio režimas, pritaikantis tiriamąją zoną ir kampą. - Lėtosios kraujo tėkmės režimas. - Pulsinės bangos dopleris su HPRF. - Nuolatinės bangos doplerio režimas (CW). - Elastografijos („point shear wave elastography“) ir kepenų riebalingumo tyrimų moduliai. - Tyrimų su kontrastine medžiaga modulis („contrast imaging“). - Vaizdų suliejimo („Fusion“) tyrimų modulis. |
| 9. | 2D režimas | - Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. - Audinių harmonikų vaizdavimas. - Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas. - Vaizdų palyginimo funkcija, kuomet vaizdas iš archyvo ir realaus laiko vaizdas rodomi greta vienas kito. - Išsaugotų vaizdų ikonos turi būti rodomos ekrane kartu su realaus laiko vaizdu. |
| 10. | Vienu mygtuko paspaudimu optimizuojami vaizdo parametrai | 1. Automatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai. 2. Nuolatiniai pilkosios skalės parametrų nustatymai realiu laiku; |
| 11. | Tyrimų optimizavimas | Automatiniai PW dopleriniai skaičiavimai realiame laike. |
| 12. | Programinė įranga vaizdų analizei echoskope | Morfometrinių ir hemodinaminių kardiologinių matavimų paketas (Cardiac measurements) |
| 13. | Sistemos atmintis ir saugojimas | - ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas. - Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Modality Worklist. |
| 14. | Maksimali Cine(loop) kadrų juostos atmintis | ≥ 300 sek arba ≥ 2200 kadrų arba > 1 GB |
| 15. | Jungtys | - Display Port arba lygiavertė. - Bevielio ryšio modulis. |
| 16.1. | Konveksinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 1,0 iki ≥ 5,0 MHz. - Apžvalgos laukas ≥ 70°. - Elementų skaičius ≥ 160. |
| 16.2. | Linijinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 3,5 iki ≥ 15,0 MHz. - Apžvalgos lauko plotis ≥ 50 mm. - Elementų skaičius ≥ 960 |
| 16.3. | Sektorinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 1,1 iki ≥ 4,9 MHz. - Apžvalgos laukas: ≥ 90º. - Elementų skaičius ≥ 80. |
| 16.4. | Aukšto dažnio sektorinis daviklis | - Dažnių diapazonas nuo ≤ 2,1 iki ≥ 8 MHz. - Apžvalgos laukas: ≥ 90º. - Elementų skaičius ≥ 96. |
| 17. | Aparato struktūra | - Nespalvoto (juodai balto) vaizdo spausdintuvas. - Ultragarsinio gelio buteliuko laikiklis |
| 18. | Sistemos įsijungimas iš miego režimo | ≤ 30 sek. |
| 19. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |