## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Prekė privalo turėti CE sertifikatą ir EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4.	Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

1 p.o.d. Ultragarsinės diagnostikos sistema Šilainių padaliniui, 1 vnt., Pristatymo adresas: Šilainių padalinys Baltų pr. 7, Kaunas

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta kardiologijos, smulkių dalių, kraujagyslių, krūtų ir abdominaliniams tyrimams | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Vaizdo monitorius | - LED (arba lygiavertės technologijos) - Ekrano įstrižainė ≥ 54.6 cm - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų - Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | - > 30 cm ekrano įstrižainės - TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane - Skaitmeninė klaviatūra | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas vFaldymo pulto pasukimo į šonus kampas; 2. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 14 cm 3. Panelės pozicijos fiksavimo mechanizmas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | Būtina. DisplayPort arba HDMI | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Maksimali kadrų juostos atmintis | > 2 000 kadrų arba > 1 GB arba > 10 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 20 MHz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Skenavimo režimai | - 2D, M; - Trapecinis vaizdavimas; - Spalvinis dopleris; - Galios dopleris; - Audinių dopleris; - Pulsinės bangos dopleris; - HPRF pulsinės bangos dopleris; - Nuolatinės bangos dopleris; - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija; - Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas su vaizdo artefaktų slopinimu; - Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas; - Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais; - Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis); - Galimybė ateityje įdiegti realaus laiko ultragarso vaizdų suliejimo ir navigacijos su KT, MR vaizdais režimą („fusion“ arba lygiavertis); | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių; 2. ≥ 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 4.5 M; 4. Dinaminis gaunamo signalo fokusavimo optimizavimas. 5. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.1. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; - Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; - Automatinis mėginio dydžio ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 500 GB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage, - Print, - Storage Commitment, - Worklist. - Query/Retrieve | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Komplektuojami ultragarso davikliai: |  | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.1. | Konveksinis daviklis | - Monokristalo arba lygiavertė technologija; - Apžvalgos laukas > 70°; - Elementų skaičius ≥ 160; - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1 iki ≥ 5 MHz. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.2. | Linijinis daviklis | - Monokristalo arba matricinė, arba lygiavertė technologija; - Akustinio lango ilgis > 50 mm; - Elementų skaičius ≥ 960; - Dažnio diapazonas nuo ≤ 4 iki ≥ 15 MHz. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.3. | Sektorinis daviklis | - Monokristalo arba lygiavertė technologija - Dažnio diapazonas ≥ (1,1 -4,9) MHz; - Apžiūros lauko kampas ≥ 90°; - Elementų kiekis ≥ 80; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu arba atskirais stabdžiais 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) 3. Sistemos tipinis triukšmas ne daugiau kaip 41 dB 4. Operacinė sistema: ne senesnė nei Windows 10 5. Integruotas stalčius priedams laikyti. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope | - Automatiniai biometriniai matavimai: HC, BPD, AC, FL; - Kepenų riebalingumo įvertinimas matuojant ultragarso slopinimą audiniuose realiu laiku su pasirenkamais signalo kokybės žemėlapiais tiriamai sričiai; - Automatizuotas kairiojo skilvelio deformacijos „strain“ įvertinimas naudojant 2D taškelių sekimo metodiką | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
|  | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500 Komplektuojamo linijinio daviklio diapazonas ≥ 2 – 22 (MHz) | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 16 |  |  |  |
| 2. | Galimybė stebėti tiesioginį ultragarso vaizdą 2D režime lietimui jautriame parametrų valdymo ekrane Komplektuojamo konveksinio daviklio apžvalgos laukas ≥ 110° | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 16 |  |  |  |
| 3. | Visi komplektuojami davikliai pagaminti remiantis monokristaline technologija Komplektuojamo linijinio daviklio elementų skaičius ≥ 1500 | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 16 |  |  |  |
| 4. | Komplektuojamo linijinio daviklio diapazonas ≥ 2 – 22 (MHz) Galimybė stebėti tiesioginį ultragarso vaizdą 2D režime lietimui jautriame parametrų valdymo ekrane | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 16 |  |  |  |
| 5. | Komplektuojamo konveksinio daviklio apžvalgos laukas ≥ 110° | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 16 |  |  |  |

2 p.o.d. Ultragarsinės diagnostikos sistema Šilainių padaliniui su 2 davikliais, 1 vnt., Pristatymo adresas: Šilainių padalinys, Baltų pr. 7, Kaunas

3 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Krūtų tyrimai; 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai; 4. Ginekologiniai tyrimai; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (1,5 - 6,0) MHz . 2. Elementų skaičius 160; 3. Apžiūros kampas 70o; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (5,0 - 14,0) MHz. 2. Pjezo elementų skaičius 900; 3. Paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 50 mm; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 320 dB | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 45 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Sistemos struktūra | 1. Sistema lengvai transportuojama, mobili. 2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 3. ≥ 54 cm įstrižainės vaizdo monitorius; 4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 5. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 14 colių arba didesnė; 6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. 7. Jungtys davikliams 4 aktyvios | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | B rėžimo konfigūruojami parametrai | Vieno mygtuko paspaudimu, automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai | 1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; 2. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); b) Modality Worklist (arba lygiavertės); c) Query/Retrieve (arba lygiavertės); | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ≥ 55 cm | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 14 |  |  |  |
| 2. | Maksimalus dinaminis diapazonas ≥ 420 | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 14 |  |  |  |
| 3. | Maksimalus palaikomų daviklių darbinis dažnis ≥ 24 MHz | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |
| 4. | Vaizdo monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 60 cm | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |
| 5. | Automatinis spalvinio ir pulsinio doplerio intereso zonos nustatymas | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |
| 6. | Belaidžių ultragarsinių daviklių palaikymas | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |

3 p.o.d. Ultragarsinės diagnostikos sistema Šančių padaliniui su 3 davikliais, 1 vnt., Pristatymo adresas Šančių padalinys, A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas

5 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Krūtų tyrimai; 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai; 4. Ginekologiniai tyrimai; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (1,5 - 6,0) MHz . 2. Elementų skaičius 160; 3. Apžiūros kampas 70o; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Vaginalinis daviklis | 1. Dažnių diapazonai: ≥ (3,0-10,0) MHz.; 2. Elementų skaičius: ≥ 192; 3. Apžvalgos laukas ≥ 150°; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (5,0 - 14,0) MHz. 2. Pjezo elementų skaičius 900; 3. Paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 50 mm; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 320 dB | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 45 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Sistemos struktūra | 1. Sistema lengvai transportuojama, mobili. 2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 3. ≥ 54 cm įstrižainės vaizdo monitorius; 4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 5. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 14 colių arba didesnė; 6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. 7. Jungtys davikliams 4 aktyvios | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | B rėžimo konfigūruojami parametrai | Vieno mygtuko paspaudimu, automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai | 1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; 2. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); b) Modality Worklist (arba lygiavertės); c) Query/Retrieve (arba lygiavertės); | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ≥ 55 cm | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 14 |  |  |  |
| 2. | Maksimalus dinaminis diapazonas ≥ 420 | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 14 |  |  |  |
| 3. | Maksimalus palaikomų daviklių darbinis dažnis ≥ 24 MHz | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |
| 4. | Vaizdo monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 60 cm | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |
| 5. | Automatinis spalvinio ir pulsinio doplerio intereso zonos nustatymas | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |
| 6. | Belaidžių ultragarsinių daviklių palaikymas | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |

4 p.o.d. Ultragarsinės diagnostikos sistema Kalniečių padaliniui su 3 davikliais, 1 vnt., Pristatymo adresas Kalniečių padalinys, Savanorių  pr. 369, Kaunas

7 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Krūtų tyrimai; 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai; 4. Ginekologiniai tyrimai; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (1,5 - 6,0) MHz . 2. Elementų skaičius 160; 3. Apžiūros kampas 70o; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Vaginalinis daviklis | 1. Dažnių diapazonai: ≥ (3,0-10,0) MHz.; 2. Elementų skaičius: ≥ 192; 3. Apžvalgos laukas ≥ 150°; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (5,0 - 14,0) MHz. 2. Pjezo elementų skaičius 900; 3. Paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 50 mm; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 320 dB | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 45 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Sistemos struktūra | 1. Sistema lengvai transportuojama, mobili. 2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 3. ≥ 54 cm įstrižainės vaizdo monitorius; 4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 5. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 14 colių arba didesnė; 6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. 7. Jungtys davikliams 4 aktyvios | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | B rėžimo konfigūruojami parametrai | Vieno mygtuko paspaudimu, automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai | 1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; 2. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); b) Modality Worklist (arba lygiavertės); c) Query/Retrieve (arba lygiavertės); | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

8 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ≥ 55 cm | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 14 |  |  |  |
| 2. | Maksimalus dinaminis diapazonas ≥ 420 | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 14 |  |  |  |
| 3. | Maksimalus palaikomų daviklių darbinis dažnis ≥ 24 MHz | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |
| 4. | Vaizdo monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 60 cm | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |
| 5. | Automatinis spalvinio ir pulsinio doplerio intereso zonos nustatymas | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |
| 6. | Belaidžių ultragarsinių daviklių palaikymas | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |

5 p.o.d. Ultragarsinės diagnostikos sistema Dainavos padaliniui, 1 vnt., Pristatymo adresas Dainavos padalinys, Pramonės  pr. 31, Kaunas

9 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | Ultragarsinė diagnostinė sistema skirta abdominaliniams, smulkių dalių, kraujagyslių, akušeriniams ir ginekologiniams tyrimams | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Vaizdo monitorius | - LCD, LED (arba lygiavertės technologijos) - Ekrano įstrižainė ≥ 58 cm - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų - Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | - > 30 cm ekrano įstrižainės - TGC („Time Gain Compensation“) kreivės reguliavimas valdymo panelėje - Skaitmeninė arba integruota klaviatūra | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Sistemos valdymo pultas | 1. Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas; 2. Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 23 cm 3. Panelės pozicijos fiksavimo mechanizmas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | Būtina. DisplayPort arba HDMI | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 1 - 40 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | Maksimali kadrų juostos atmintis | > 2 000 kadrų arba > 1 GB arba > 300 s. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 2800 kadrų/s | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Skenavimo režimai | - 2D, M - Spalvinis dopleris su automatiniu intereso zonos padėties ir kampo nustatymu - Galios dopleris 4.Audinių dopleris - Pulsinės bangos dopleris su automatiniu intereso zonos padėties nustatymu ir kampo reguliavimu - HPRF pulsinės bangos dopleris - Nuolatinės bangos dopleris - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija - Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas. - Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas - Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais - Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) - Realaus laiko ultragarso vaizdų suliejimo ir navigacijos su KT, MR vaizdais režimas („fusion“ arba lygiavertis) - 3D, 4D | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.1. | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių; 2. ≥ 320 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“); 3. Vaizdo didinimas realiame laike ir sustabdytame vaizde. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11.2. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose; - Automatiniai IMT skaičiavimai; 3. Automatinis tyrimų optimizavimas spalvinio doplerio režime; 4. „Automatinis tyrimų optimizavimas spektrinio doplerio režime. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Specialūs skenavimo režimai | - Tripleksinis režimas; - Panoraminis režimas - Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas; - Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; - Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti; - Mėginio vartelių diapazonas spektrinio doplerio režime ne mažiau kaip nuo 1 – 20 mm. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo funkcija | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas; 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - DICOM standarto palaikomos funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): a. Storage, b.Print, c.Storage Commitment, d.Worklist. e. Query/Retrieve | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. | Komplektuojami ultragarso davikliai: |  |  |  |  |
| 15.1. | Konveksinis tūrinis daviklis | - Apžvalgos laukas > 60°; - Elementų skaičius ≥ 192; - Dažnio diapazonas nuo ≤ 2 iki ≥ 6 MHz. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.2. | Linijinis daviklis | - Akustinio lango ilgis 50 (±5) mm; - Elementų skaičius ≥ 256; - Dažnio diapazonas nuo ≤ 4 iki ≥ 15,1 MHz. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15.3. | Endokavitalinis daviklis | - Elementų skaičius ≥ 128; - Dažnio diapazonas nuo ≤ 3 iki ≥ 9,9, MHz - Apžvalgos laukas ≥ 160°; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 16. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu stabdžiu 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 17. | Specializuota programinė įranga vaizdų analizei echoskope | Kepenų riebalingumo įvertinimo programinė įranga. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 18. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal pateiktus reikalavimus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 20. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

10 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Konveksinis tūrinis daviklis- Dažnio diapazonas nuo ≤ 2 iki ≥ 13 MHz. | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |
| 2. | Endokavitalinis daviklis- Dažnio diapazonas nuo ≤ 3 iki ≥ 15 MHz | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |
| 3. | Endakavitalinio daviklio apžvalgos laukas- Apžvalgos laukas ≥ 210°; | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 12 |  |  |  |
| 4. | Mėginio vartelių diapazonas spektrinio doplerio režime- Vartelių diapazonas ne mažiau kaip nuo 0,3 iki 30 mm. | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 12 |  |  |  |
| 5. | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius- ≥ 38 cm ekrano įstrižainės | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |
| 6. | Programinė įranga- Navikų ir kitų darinių tūrio vizualizavimas ir apskaičiavimas. | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |
| 7. | Vaizdų suliejimo programinė įranga- Speciali vaizdų suliejimo programinė įranga, ultragarso ir MR, vaisiaus smegenų tyrimams | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |
| 8. | Aktyvios jungtys davikliams- ≥ 5 | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |
| 9. | Pilkumo skalė (Gray map)- Reguliuojama, ne mažiau 15 lygių. | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 8 |  |  |  |

6 p.o.d. Ultragarsinės diagnostikos sistema Centro padaliniui su 2 davikliais, 1 vnt., Pristatymo adresas: Centro padalinys, Mickevičiaus g. 4, Kaunas

11 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Ultragarsinių tyrimų tipai | 1. Pilvo organų tyrimai; 2. Krūtų tyrimai; 3. Smulkiųjų struktūrų tyrimai; 4. Ginekologiniai tyrimai; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. | Konveksinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (1,5 - 6,0) MHz . 2. Elementų skaičius 160; 3. Apžiūros kampas 70o; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. | Linijinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas (5,0 - 14,0) MHz. 2. Pjezo elementų skaičius 900; 3. Paviršiaus ilgis ne mažesnis kaip 50 mm; | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. | Sistemos dinaminis diapazonas | ≥ 320 dB | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. | Skenavimo režimai | 1. B režimas; 2. Audinių harmonikų vaizdavimas; 3. Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas; 4. Galios doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas; 5. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas; 6. Praplėsto lauko (trapecinio vaizdavimo) režimas; 7. Tripleksinis režimas; 8. Specialus ypatingai smulkios kraujotakos vaizdavimo režimas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime | 45 cm | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. | Sistemos struktūra | 1. Sistema lengvai transportuojama, mobili. 2. Valdymo panelė kilnojama aukštyn ir žemyn, pasukama į šonus; 3. ≥ 54 cm įstrižainės vaizdo monitorius; 4. Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus; 5. Valdymo panelėje integruotas liečiamas ekranas, kurio įstrižainė 14 colių arba didesnė; 6. Integruotas ultragarsinio gelio šildytuvas. 7. Jungtys davikliams 4 aktyvios | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. | B rėžimo konfigūruojami parametrai | Vieno mygtuko paspaudimu, automatiniam pilkosios skalės parametrų optimizavimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. | Pulsinės bangos doplerio konfigūruojami parametrai | 1. Automatinis spektrinių kreivių matavimas realiame laike; 2. Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. | Pacientų duomenų archyvas | 1. Vidinis kietasis diskas pacientų duomenų įrašymui; 2. DICOM standarto palaikomos funkcijos: a) Storage arba store, arba send (arba lygiavertės); b) Modality Worklist (arba lygiavertės); c) Query/Retrieve (arba lygiavertės); | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. | Nespalvotas vaizdo spausdintuvas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | įrašyti |  |  |

Kokybės kriterijai:

12 lentelė

| Eil. Nr. | Kriterijaus (Qi) parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą papildomoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo numeris |
| 1. | Maksimalus vaizduojamas gylis B režime ≥ 55 cm | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 14 |  |  |  |
| 2. | Maksimalus dinaminis diapazonas ≥ 420 | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 14 |  |  |  |
| 3. | Maksimalus palaikomų daviklių darbinis dažnis ≥ 24 MHz | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |
| 4. | Vaizdo monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 60 cm | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |
| 5. | Automatinis spalvinio ir pulsinio doplerio intereso zonos nustatymas | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |
| 6. | Belaidžių ultragarsinių daviklių palaikymas | Ne | Taip | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  |  | 0 | 13 |  |  |  |