| VšĮ KAUNO MIESTO POLIKLINIKA Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas Telefonas +370 37 40 39 99 Faksas +370 37 45 15 75 info@kaunopoliklinika.lt www.kaunopoliklinika.lt | Įmonės kodas 135042394 PVM mokėtojo kodas LT 350423917 AB SEB bankas Banko kodas 70440 A.S. LT047044060002942424 Direktorius Paulius Kibiša |
| --- | --- |

Tiekėjams

CVP IS priemonėmis

,

# DĖL „ULTRAGARSINIŲ DIAGNOSTIKOS SISTEMŲ PIRKIMAS“ PIRKIMO (PIRKIMO NR. 742626)

„VšĮ Kauno miesto poliklinikos Viešojo pirkimo komisija (toliau - Komisija), vykdanti atvirą tarptautinį pirkimą Nr. 742626 „Ultragarsinių diagnostikos sistemų pirkimas“ (toliau – Pirkimas, Pirkimas paskelbtas 2024-10-15 (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/PublicPurchase/786311?B=PPO). Pasiūlymų pateikimo terminas: 2024-11-20 09:00),

- CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo 2024-10-25 pateiktą pretenziją (Pranešimo Nr. 12949425) (toliau – Pretenzija), kurioje nurodoma (tekstas neredaguotas): „<...>Susipažinus su Pirkimo technine specifikacija, nustatyta, kad 5 pirkimo dalies (Ultragarsinės diagnostikos sistema Dainavos padaliniui) techninėje specifikacijoje įrašyti kai kurie reikalavimai yra netikslūs ir neleidžia tinkamai parengti pasiūlymo.<...>

Pretenzijos argumentai:

1. 5 pirkimo dalies techninės specifikacijos (toliau – TS) 11.2 punkte nurodytas techninis reikalavimas „Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose“ ir 4 reikalaujamos šios parametro reikšmės, nurodant konkrečius reikalaujamus tyrimų optimizavimo veiksmus. Išanalizavus nurodytas reikšmes pastebėtina, kad TS 11.2.3 ir 11.2.4 punktų reikalavimai kartojasi su 11 punkto 2 ir 5 papunkčių reikalavimais, todėl juos nėra tikslinga nurodyti. Atsižvelgiant į tai, kad tyrimų optimizavimą galima atlikti įvairiais veiksmais, nėra tikslinga nurodyti konkrečias funkcijas. Taip būtų sudaryta galimybė siūlyti įvairius tyrimų optimizavimo sprendimus ir naujausias technologijas. Todėl prašome patikslinti TS 11.2.3 ir 11.2.4 punktų reikalavimus taip: 11.2.3 „Automatinis tyrimų optimizavimas spalvinio doplerio režime“, 11.2.4 „Automatinis tyrimų optimizavimas spektrinio doplerio režime“.

2. Techninės specifikacijos 13.1 punkte nurodyta reikšmė „Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas“ nėra tiksli ir aiški, nėra aišku, kodėl tyrimo protokolavimo funkcionalumui būtina išskirti konkrečius veiksmus. Pažymėtina, kad TS 13.3 punkte nurodytas reikalavimas dėl galimybės kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus, reiškia ne ką kita kaip kad sukūrus protokolą jis yra įrašomas, vadinasi, sustabdomas, o redagavimas esamo protokolo reiškia pasirinkimą jau esamo protokolo ir jo tęstinį redagavimą, t. y. pratęsimą. Tokiu būdu, tos pačios funkcijos yra vadinamos tik kitais vardais, o tyrimo protokolo pasirinkimas apima tiek ir jo sustabdymą (sukurto protokolo), tiek ir pratęsimą. Todėl prašome, aiškumo dėlei, patikslinti TS 13.1 punktą nurodant „Galimybė pasirinkti tyrimo protokolą“.

3. Pirkimo dokumentuose nurodytas pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas naudojant statinį vertinimą, t. y. atitinkamas balų skaičius suteikiamas, jeigu pasiūlymas turi nurodytą parametro reikšmę ir atsakymas į reikalavimą yra „Taip“, arba nesuteikiama balų (0 balų), jeigu atsakymas į reikalavimą yra „Ne“. Ši parametro reikšmė nėra vertinama palyginamuoju/interpoliaciniu metodu, todėl siūlomo parametro reikšmės dydis visiškai neįtakoja ekonominio naudingumo ir nesuteikia papildomų balų, todėl nustatant tokį kriterijų turi būti paisoma ir tiekėjų teisėtų interesų pusiausvyros, nesuteikiant prioriteto kuo didesnei reikšmei.

4. Dėl pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų 5 pirkimo dalyje nustatymo pastebime, kad Q1 kriterijaus – konveksinio tūrinio daviklio dažnio diapazonas viršutinė riba daugiau kaip 13 MHz yra ženkliai (daugiau kaip dvigubai) didesnė už TS leidžiamą (TS 15.1.3 punkte dažnio diapazonas nuo ≤ 2 iki ≥ 6 MHz). Tokio aukšto dažnio konveksinis daviklis yra labai  retas ir skirtas daugiau pediatrijai, kas nenumatyta taikymo srityse (TS 1 p.). Todėl pasirinktas parametras neproporcingas pirkimo objektui. Prašome patikslinti Q1 kriterijaus parametrą taip „Konveksinis tūrinis daviklis – dažnio diapazonas nuo  ≤ 2 iki ≥ 7 MHz“.

Pretenzija išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

Atsakydama į pateiktą Pretenziją, Komisija nurodo, kad siekdamos nepažeisti iš VPĮ išplaukiančių imperatyvų, perkančiosios organizacijos, laikydamosi VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatų, privalo nustatyti pirkimo sąlygas taip, kad šiomis būtų neperžengtos joms įstatymo suteiktos diskrecijos ribos, nepagrįstai nebūtų suvaržytos tiekėjų, iš tiesų galinčių tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, teisės, ūkio subjektų konkurencija.

Dėl Techninės specifikacijos 5 pirkimo objekto dalies 9 lentelės 11.2. bei 13.1. punktų patikslinimo

Komisija, įvertinusi tiekėjo Pretenzijoje nurodytus argumentus, susijusius su Techninėje specifikacijoje nurodytais 5 pirkimo objekto daliai „Ultragarsinės diagnostikos sistema Dainavos padaliniui, 1 vnt., Pristatymo adresas Dainavos padalinys, Pramonės pr. 31, Kaunas“ keliamais reikalavimais, sprendžia, jog tiekėjo prašomi pakeitimai nėra esminiai, todėl Komisija šioje dalyje tenkina tiekėjo Pretenziją ir koreguoja Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 5 pirkimo objekto dalies 9 lentelės 11.2. bei 13.1 punktus:

Buvo:

| 11.2. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose; 2. Automatiniai IMT skaičiavimai; 3. Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; 4. Automatinis mėginio dydžio ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime; |
| --- | --- | --- |

Keičiama į:

| 11.2. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio doplerio režimuose; 2. Automatiniai IMT skaičiavimai; 3. Automatinis tyrimų optimizavimas spalvinio doplerio režime; 4. Automatinis tyrimų optimizavimas spektrinio doplerio režime |
| --- | --- | --- |

Buvo:

| 13. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus |
| --- | --- | --- |

Keičiama į:

| 13. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo funkcija | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas; 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus |
| --- | --- | --- |

Dėl Perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nustatytų Pasiūlymų vertinimo kriterijų ir sąlygų tikslinimo / keitimo

Tiekėjas nurodo, kad Pirkimo dokumentuose nurodytas pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimas naudojant statinį vertinimą, t. y. atitinkamas balų skaičius suteikiamas, jeigu pasiūlymas turi nurodytą parametro reikšmę ir atsakymas į reikalavimą yra „Taip“, arba nesuteikiama balų (0 balų), jeigu atsakymas į reikalavimą yra „Ne“. Tiekėjo nuomone, ši parametro reikšmė nėra vertinama palyginamuoju/interpoliaciniu metodu, todėl siūlomo parametro reikšmės dydis visiškai neįtakoja ekonominio naudingumo ir nesuteikia papildomų balų, todėl nustatant tokį kriterijų turi būti paisoma ir tiekėjų teisėtų interesų pusiausvyros, nesuteikiant prioriteto kuo didesnei reikšmei.

Komisija pažymi, jog nagrinėjamu atveju Pirkime pasirinktas kiekybinis vertinimas, kuris atliekamas įvertinant pirkimo objekto parametrus, kurie gali būti objektyviai išmatuoti, įvertinti, nurodyti skaičiais. Prie šių būtų galima priskirti ir kriterijus „taip/ne“ ar „yra/nėra“ (1 arba 0), kai šiuos galima objektyviai nustatyti.

VPĮ 55 straipsnyje yra įtvirtintos ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo taisyklės. Nors ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo sąvoka įstatyme aiškiai nėra apibrėžta, ji turėtų būti suprantama kaip geriausias, labiausiai perkančiosios organizacijos poreikius atitinkantis pasiūlymas, išrinktas pagal perkančiosios organizacijos iš anksto pasirinktus vertinimo kriterijus.

Įstatyme nėra įtvirtintų taisyklių, kuriomis perkančiosios organizacijos būtų įpareigojamos vienu ar kitu atveju pirkime pasirinkti konkretų pasiūlymų vertinimo kriterijų. Taigi, perkančiosios organizacijos turi teisę pačios pasirinkti joms labiausiai tinkantį pasiūlymų vertinimo kriterijų atitinkamame pirkime. Perkančiajai organizacijai leidžiama pasirinkti kriterijus, kuriais remdamasi ji ketina sudaryti viešojo pirkimo sutartį, tačiau rinktis galima tik iš kriterijų, kuriais siekiama nustatyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

Pasirenkant tinkamiausią pasiūlymų vertinimo kriterijų, turi būti atsižvelgiama į konkretaus pirkimo pobūdį, sudėtingumą, perkančiosios organizacijos ir rinkos tyrimų, įskaitant rinkos konsultacijų (jei tokios buvo vykdytos konkrečiu atveju) rezultatus ir pan. Pasirinkti pasiūlymų vertinimo kriterijai taip pat turi atitikti VPĮ 55 straipsnio 4 ir 5 dalyse įtvirtintus reikalavimus: pirma, kriterijai turi būti susiję su pirkimo objektu (perkamomis paslaugomis, darbais ar prekėmis); antra, kriterijai turi būti objektyvūs, aiškūs, neturi perkančiajai organizacijai suteikti neribotos pasirinkimo laisvės ir turi užtikrinti veiksmingą tiekėjų konkurenciją. Bet kuriuo atveju tokie kriterijai turi neprieštarauti nė vienam iš pagrindinių VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintų principų. Be to, pasiūlymų vertinimo kriterijai bet kuriuo atveju privalo būti įtvirtinti konkretaus pirkimo sąlygose.

Perkančiosios organizacijos turi teisę pačios nuspręsti, kokią santykinę svarbą suteikti kiekvienam iš nustatytų kriterijų. Vis dėlto, kiekvienu atveju perkančiosios organizacijos privalo vadovautis įstatyme įtvirtinta pareiga siekti pirkimui skirtas lėšas naudoti racionaliai ir įsigyti tinkamas, reikalingas prekes, paslaugas ar darbus geriausiomis sąlygomis.

Nagrinėjamu atveju Pirkime pasirinkus nurodytą vertinimo būdą, Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos nustatyti suteikiant balus atitinkamai už konkrečių nurodytų parametrų atitikimą, t. y. balai skiriami, jeigu siūlomos konkrečios prekės parametrai atitinka Pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas. Tokį vertinimo mechanizmą Komisija pasirinko įvertinusi perkančiosios organizacijos poreikius, pirkimo objektą bei kitas sąlygas -prioritetus, pirkimo objekto sudėtingumą (jo funkcionalumus, sudėtines dalis, skirtumus ir panašumus tarp to paties tipo objekto, estetines charakteristikas ir pan.). Komisija pažymi, kad visi vertinimo kriterijai yra aiškiai nurodyti Pirkimo dokumentuose, o tai, kad tiekėjui jie nėra priimtini savaime nereiškia, jog jie yra neteisėti, pažeidžiantys tiekėjų teisėtus interesus ar kitokiu būdu ribojantys tiekėjų konkurenciją.

Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, Komisija šioje dalyje tiekėjo Pretenziją atmeta kaip nepagrįstą ir Pirkimo dokumentuose nurodytų Pasiūlymų vertinimo kriterijų ir sąlygų nekeičia.

- CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo pranešimą (CVP IS pranešimo Nr. 12950139). Komisija išnagrinėjo tiekėjo Pranešimą ir teikia atsakymus:

| Pranešimas (tiekėjo tekstas neredaguotas) | Atsakymas |
| --- | --- |
| CVP IS pranešimas 12950139, išsiųstas 2024-10-25 14:53 |  |
| Norėdami dalyvauti Pirkime prašytume pakeisti/papildyti kai kuriuos 5 pirkimo dalies techninės specifikacijos reikalavimus: | Komisija, įvertinusi tiekėjo pateiktus pastebėjimus / prašymus, atsako, jog: |
| 1. 8 punkto reikalavimas susijęs su maksimalia kadrų juostos atmintimi, kurią leidžiama matuoti trimis alternatyviais būdais, vienas jų – atmintis sekundėmis (s). Techninės specifikacijos 14 punkte pateikti parametrai dėl duomenų archyvavimo, o tai suponuoja išvadą, kad duomenys per aparato jungtis nedelsiant perduodami archyvavimui, todėl kadrų juostos atmintis (maksimali)turėtų būti nustatyta tokia, kad užtikrintų tinkamą tyrimų atlikimą ir netrikdytų darbo. 2. Šiuo metu trečia alternatyva leidžiama 480 s ir daugiau. 480 s tai yra 8 minutės. Gali būti ir 300 s (6 min), 2 min skirtumas labai nedidelis ir neįtakoja ekonominio naudingumo. Perdavus į archyvą, duomenys gali būti gaunami daug greičiau. Prašome pakeisti vieną iš 8 punkte reikalaujamų reikšmių vietoj „≥480s“ nurodyti „≥300s“. | Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjo prašomas pakeitimas nėra esminis Komisija tenkina tiekėjo prašymą ir koreguoja Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 5 pirkimo objekto dalies 9 lentelės 8 punktą: Buvo: 8.; Maksimali kadrų juostos atmintis; > 2 000 kadrų arba > 1 GB arba > 480 s.. Keičiama į: 8.; Maksimali kadrų juostos atmintis; >2 000 kadrų arba > 1 GB arba > 300 s.. |
| 3. 13 punkte aprašyta funkcija dirbtinai riboja konkurenciją, aprašymas labai konkretus ir išsamus, nors turi būti objektyviai pasirinktas. Reikalaujame keisti 13 punktą į „Automatinio tyrimo eigos protokolavimo funkcija“, viena reikšmė – Būtina. | Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjo prašomas pakeitimas nėra esminis Komisija dalinai tenkina tiekėjo prašymą ir koreguoja Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 5 pirkimo objekto dalies 9 lentelės 13 punktą: Buvo: 13.; Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis:; 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. Keičiama į: 13.; Automatinio tyrimo eigos protokolavimo funkcija; 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas; 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. |
| 4. Rinkoje siūlomi įvairūs davikliai, tačiau jų dažniai minimaliai netenkina reikalavimų. Todėl prašome pakeisti 15.2 punkte linijinio daviklio dažnio diapazoną į nuo ≤ 4 iki ≥ 15,1 MHz, o 15.3 punkte – endokavitalinio daviklio dažnio diapazoną nuo ≤ 3 iki ≥ 9,9 MHz. | Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjo prašomas pakeitimas nėra esminis Komisija tenkina tiekėjo prašymą ir koreguoja Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 5 pirkimo objekto dalies 9 lentelės 15.2. ir 15.3. punktus: Buvo: 15.2.; Linijinis daviklis; 1. Akustinio lango ilgis 50 (±5) mm; 2. Elementų skaičius ≥ 256; 3. Dažnio diapazonas nuo ≤ 4 iki ≥ 17 MHz.. Keičiama į: 15.2.; Linijinis daviklis; 1. Akustinio lango ilgis 50 (±5) mm; 2. Elementų skaičius ≥ 256; 3. Dažnio diapazonas nuo ≤ 4 iki ≥ 15,1 MHz.. Buvo: 15.3.; Endokavitalinis daviklis; 1. Elementų skaičius ≥ 128; 2. Dažnio diapazonas nuo ≤ 3 iki ≥ 10 MHz 3. Apžvalgos laukas ≥ 160°. Keičiama į: 15.3.; Endokavitalinis daviklis; 1. Elementų skaičius ≥ 128; 2. Dažnio diapazonas nuo ≤ 3 iki ≥ 9,9 MHz 3. Apžvalgos laukas ≥ 160°;. |

Atnaujinta Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ versija Nr. 2 bus skelbiama CVP IS „Pirkimo dokumentai“ skiltyje.

Atsižvelgiant į pateiktus paaiškinimus ir patikslinimus pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2024 m. gruodžio 13  d. 9:00 val.

Komisijos pirmininkė							Rima Kabelinskienė

Aušra Miliūnaitė, el. paštas: ausra.miliunaite@kaunopoliklinika.lt