| Oftalmologinio mikroskopo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjų siūlomi parametrai | Atsakymai tiekėjams |
|  | Paskirtis | Skirtas akių operacijoms |  |  |
|  | Reikalavimai stovui | 1. Mobilus, grindinis; 2. Su stabdžiais, fiksuojančiais mikroskopą darbinėje padėtyje. |  |  |
|  | Valdymo ir kontrolės sąsaja | Prisilietimu valdomas grafinis ekranas | Reikalavimas neaiškus, dviprasmis, ribojantis konkurenciją – prašome panaikinti. | Reikalavimas yra visiškai aiškus, nustatytas atlikus rinkos tyrimą ir atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Reikalavimas nekeičiamas. |
|  | Mikroskopo režimų išsaugojimas | Galimybė išsaugoti prietaiso atmintyje ne mažiau 5 chirurgų ar procedūrų nustatymų: pradinį didinimą, varikliukų greičius, koja valdomos kontrolinės panelės bei rankenų valdymo konfigūraciją. |  |  |
|  | Valdymo perjungimas | Galimybė perjungti mikroskopą į rankinį (mechaninį) valdymą, funkcinių sutrikimų atveju | Reikalavimas neaiškus, dviprasmis, ribojantis konkurenciją – prašome panaikinti. | Reikalavimas yra visiškai aiškus, nustatytas atlikus rinkos tyrimą ir atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Reikalavimas nekeičiamas. |
|  | Valdymas | Mikroskopo funkcijos turi būti valdomos belaidžio kojinio jungiklio (su kartu komplektuojamu laidu gedimo atvejui) bei rankenų pagalba |  |  |
|  | Maksimalus pasiekiamas atstumas | Ne mažiau kaip 125 cm (nuo stovo iki objektyvo) | Prašytume patikslinti reikalavimą dėl „maksimalaus pasiekiamo atstumo“. Siekiant išvengti interpretacijų ir užtikrinti vienodą vertinimą, rekomenduojame šį atstumą skaičiuoti nuo mikroskopo stovo centrinės ašies iki objektyvo centrinės ašies, kaip įprasta pagal techninių matavimų praktiką. Rekomenduojame: „Mikroskopo konstrukcija turi užtikrinti ne mažesnį kaip 125 cm atstumą nuo stovo centrinės ašies iki objektyvo centrinės ašies.“ | Patikslinamas reikalavimas: Ne mažiau kaip 125 cm (nuo mikroskopo stovo centrinės ašies iki objektyvo centrinės ašies) |
|  | Pakabinimo alkūnės sukimosi kampas | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |  |
|  | Nešančiosios alkūnės sukimosi kampas | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |  |
|  | Mikroskopo sukimosi kampas apie vertikalią ašį | Ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |  |
|  | Mikroskopo pakėlimo kampas | Į priekį ne mažiau nei +90 laipsnių; Atgal ne mažiau nei -15 laipsnių |  |  |
|  | Mikroskopas | Apochromatiškai koreguota optikos sistema |  |  |
|  | Motorizuota didinimo sistema su apochromatine optika | 1. Didinimo sritis ne mažiau kaip 1:4 | Reikalavimas neaiškus, dviprasmis, ribojantis konkurenciją – prašome panaikinti. | Reikalavimas yra visiškai aiškus, nustatytas atlikus rinkos tyrimą ir atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Reikalavimas nekeičiamas. |
|  | Motorizuota fokusavimo sritis | Ne mažiau kaip 50 mm |  |  |
|  | Mikroskopo bendras didinimas | Keičiamas ne mažesniame intervale kaip nuo 3,6x iki 13,6x | Reikalavimas riboja konkurenciją – prašome pakeisti į: Keičiamas ne mažesniame intervale kaip nuo 3,9x iki 13,6x | Reikalavimas yra nustatytas atlikus rinkos tyrimą ir atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Reikalavimas nekeičiamas. |
|  | Keičiamo kampo, lankstomas aukštyn, žemyn, binokuliarinis vamzdis | Ne mažiau kaip intervale 0 ÷ 180° | Atkreipiame dėmesį, kad skirtingi gamintojai taiko skirtingus mikroskopų konstrukcinius ir ergonominius sprendimus, todėl nurodytas platus 0–180° pasukimo kampas gali apriboti dalies rinkoje esančių aukštos kokybės binokuliarinių sistemų pasiūlymą. Prašytume šį reikalavimą suformuluoti taip, kad būtų galima pateikti ir tokius ergonominius sprendimus kaip, pavyzdžiui, binokuliarinis vamzdis su reguliavimo intervalu nuo 10° iki 50°, kuris yra dažnai naudojamas oftalmologijoje ir užtikrina ergonomišką darbą sėdint. Siūlomas suformulavimas: „Ergonomiškas, keičiamo kampo binokuliarinis vamzdis, leidžiantis reguliuoti pasvirimo kampą ne mažesniame kaip 10° ÷ 50° intervale arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendimu, užtikrinančiu patogų darbą operacijos metu.“ | Keičiamo kampo, lankstomas aukštyn, žemyn, binokuliarinis vamzdis ne mažiau kaip nuo 0 ÷ 180° leidžia chirurgui pritaikyti mikroskopą savo patogumui ir stebėjimo kampui, siekiant geriausio matymo. Reikalavimas yra visiškai aiškus, nustatytas atlikus rinkos tyrimą ir atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Reikalavimas nekeičiamas. |
|  |  |  | Reikalavimas neaiškus, dviprasmis, ribojantis konkurenciją – prašome pakeist į: Lankstomas ne mažiau kaip 180° ribose. | Reikalavimas yra visiškai aiškus, nustatytas atlikus rinkos tyrimą ir atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Reikalavimas nekeičiamas. |
|  | Okuliarai chirurgui | 10x ± 0,5x |  |  |
|  | Objektyvo lęšis (f) | 200 ± 5mm |  |  |
|  | XY koordinačių valdymo blokas | Judėjimo ribos ne mažiau kaip 60mm x 60mm |  |  |
|  | „Anuliavimo“ mygtukas | X-Y ir fokuso automatiniam grąžinimui į pradinę padėtį |  |  |
|  | Akių dugno reflekso sustiprinimo sistema | Integruota raudono akių dugno reflekso sustiprinimo sistema. | Reikalavimas neaiškus, dviprasmis, ribojantis konkurenciją – prašome pakeist į: Šviesos šaltinio technologija LED arba lygiavertė; | Reikalavimas yra visiškai aiškus, nustatytas atlikus rinkos tyrimą ir atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Reikalavimas nekeičiamas. |
|  | Reikalavimai šviesos šaltiniui | 1. Pritaikytas oftalmologinėms operacijoms; 2. Šviesos šaltinio technologija LED arba lygiavertė; |  |  |
|  | Filtrai | 1. Filtras įgalinantis pereiti į apšvietimo spektrą, analogišką halogeniniam apšvietimui; 2. Integruotas UV filtras. | Šiuo metu reikalavimas numato naudoti filtrą, kad būtų pasiektas halogeniniam šviesos šaltiniui analogiškas spektras. Tačiau dauguma šiuolaikinių mikroskopų, naudoja integruotą LED apšvietimo sistemą, kurios spalvinė temperatūra jau yra artima halogeninei, ir papildomas filtras tokiu atveju nereikalingas. Rekomenduojame performuluoti reikalavimą taip, kad jis būtų orientuotas į funkcinį rezultatą, o ne į technologinę priemonę: Siūlomas naujas reikalavimas: Filtras įgalinantis pereiti į apšvietimo spektrą, analogišką halogeniniam apšvietimui arba reguliuojamas šviesos ryškumas su halogeninei lempai būdinga spalvų temperatūra. Toks suformulavimas: Leidžia tiekėjams siūlyti pažangesnius sprendimus be dirbtinių ribojimų; Neatmeta sistemų, kurios jau iš principo generuoja tinkamą spektrą be papildomo filtro; Išlaiko pirminį tikslą – užtikrinti natūralią spalvų perteikimo kokybę. | Siūlomas mikroskopas turi turėti galimybę keisti apšvietimo spektrą, t.y. chirurgas pagal savo norą gali naudoti LED dienos šviesos spektrą, arba perjungti ažpšvietimą į halogenionio apšvietimo spektrą. Tam gali būti naudojamas tiek filtras, tiek kitos priemonės. Patikslinamas reikalavimas: 1. Filtras arba kitos priemonės įgalinančios perjungti apšvietimo spektrą į analogišką halogeniniam apšvietimui; 2. Integruotas UV filtras. |
|  | Apšvietimo intensyvumo reguliavimas | Kojiniu pedalu ir rankenose integruotų valdymo elementų pagalba | Reikalavimas riboja konkurenciją – prašome pakeisti į: Kojiniu pedalu. | Galimybė reguliuoti apšvietimą kojiniu pedalu ir rankenose integruotų valdymo elementų pagalba leidžia chirurgui prisitaikyti prie skirtingų operacijų ir valdyti mikroskopą pagal savo poreikį tiek kojinio pedalo, tiek rankenose integruotų valdymo elementų pagalba. Reikalavimas nėra pritaikytas tik vienam gamintojui, tinka ir kitiems gamintojams, pvz.: Leica, Alcon. |
|  | Video kamera | 1. Integruota; 2. Ne blogesnė nei HD skiriamosios gebos | Prašytume apsvarstyti galimybę skirti papildomų naudingumo balų tiekėjams, kurie siūlo vaizdo kamerą su aukštesne nei HD (1280 × 720) skiriamąja geba, pavyzdžiui Full HD (1920 × 1080) ar 4K. Didesnė raiška užtikrina: - geresnę vaizdo kokybę operacijos metu, - didesnį detalumą dokumentuojant procedūras, - geresnes galimybes darbui su ekranais ar įrašų peržiūra. Toks vertinimo kriterijus skatintų pažangesnių technologijų pasiūlymą ir leistų objektyviai įvertinti pasiūlymų kokybinius skirtumus, išlaikant esamą minimalią techninę ribą. | Reikalavimas siūlyti ne blogesnę nei HD skiriamosios gebos kamerą visiškai neapriboja galimybės siūlyti ir aukštesnės nei HD skiriamosios gebos kamerą. Reikalavimas yra visiškai aiškus, ir pakankamas gydymos įstaigai, nustatytas atlikus rinkos tyrimą. Reikalavimas nekeičiamas. |
|  |  |  | Reikalavimas neaiškus, dviprasmis, riboja konkurenciją – prašome pakeisti į: 1. Integruota arba prijungta per optinį šakotuvą; 2. Ne blogesnė nei HD skiriamosios gebos | Reikalavimas yra visiškai aiškus, nustatytas atlikus rinkos tyrimą ir atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Reikalavimas nekeičiamas. |
| 26. | Ekranas | 1. Prisilietimui jautrus; 2. Spalvotas; 3. Įstrižainė ne mažiau kaip 45 cm; 4. Tinkamas naudoti steriliomis sąlygomis | Prašytume apsvarstyti galimybę skirti papildomų naudingumo balų tiekėjams, kurie siūlo ekraną su didesne nei 45 cm įstrižaine. Didesnė įstrižainė: - pagerina vaizdo matomumą ir detalumų vertinimą procedūrų metu; - ypač naudinga operacinėje aplinkoje, kur stebėjimas gali vykti iš skirtingų atstumų; - prisideda prie ergonomiškesnio darbo. Toks vertinimo kriterijus skatintų siūlyti pažangesnius sprendimus, išlaikant esamą minimalų reikalavimą. | Reikalavimas siūlyti ekraną su įstrižaine ne mažiau kaip 45 cm visiškai neapriboja galimybės siūlyti ir ekraną su didesne įstrižaine. Reikalavimas yra visiškai aiškus, ir pakankamas gydymos įstaigai, nustatytas atlikus rinkos tyrimą. Reikalavimas nekeičiamas. |
|  | Informacijos laikmenos | Integruotas ne mažiau kaip 1 TB kietasis diskas |  |  |
|  | Montavimas | Ant reguliuojamos padėties alkūnės ant mikroskopo stovo |  |  |
|  | Kojinio valdymo įrenginys | Belaidis kojinio valdymo įrenginys |  |  |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių |  |  |

  - Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=60 |  |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40 |  |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas |  |  |  |
| T1 | Papildomi reikalavimai stovui: 1. Galimybė nesteriliam personalui, atpalaiduoti visus magnetinius stabdžius vienu metu ir patraukti mikroskopą iš chirurginio lauko. 2. Galimybė chirurgui atskirai atpalaiduoti XY ir Z stabdžius. | Statinis: (taip/ne) | L1 = 2 |  |  |
| T2 | Motorizuota didinimo sistema su apochromatine optika: Didinimo sritis ne mažiau kaip 1:6 | Statinis: (taip/ne) | L2 = 2 |  |  |
| T3 | Motorizuota fokusavimo sritis: Ne mažiau kaip 70 mm | Statinis: (taip/ne) | L3 = 3 |  |  |
| T4 | Mikroskopo bendras didinimas: Keičiamas ne mažiau kaip nuo 3,5x iki 21x | Statinis: (taip/ne) | L4 = 4 | Prašytume apsvarstyti galimybę nežymiai koreguoti reikalavimą, nurodant, kad bendras didinimas turi būti ne mažesnis kaip nuo 3,6× iki 21×. Tokie minimalūs skirtumai (pvz., 3,6× vietoje 3,5×) neturi praktinės įtakos chirurginiam darbui. Toks pakeitimas: - neapribotų konkurencijos rinkoje, - išlaikytų tą pačią funkcinę naudą galutiniam naudotojui. | Mikroskopo bendras didinimas: Keičiamas ne mažiau kaip nuo 3,5x iki 21x yra nustatytas pagal gydymo įstaigos chirurgų poreikį, suteikiantį papildomų privalumų: Lankstumas - leidžia pritaikyti didinimą pagal procedūros poreikius – nuo plačios apžvalgos iki smulkių detalių, pavyzdžiui, tinklainės ar kraujagyslių struktūrų analizės. Tikslumas – platus didinimo diapazonas užtikrina optimalų matomumą visoms oftalmologinėms operacijoms, įskaitant tinklainės ir kataraktos procedūras. Tiekėjų pasiūlymai su kitu siūlomu bendru didinimu, nebus atmetami, tik negaus papildomų balų. Reikalavimas nekeičiamas. |
| T5 | Gilaus matymo funkcija: 1. Įjungiama arba išjungiama vieno mygtuko pagalba; 2. Įgalinanti dirbti maksimaliai gilaus vaizdo režime arba maksimaliai šviesiame režime. | Statinis: (taip/ne) | L5 = 4 | Reikalavimas: „Gilaus matymo funkcija: 1. Įjungiama arba išjungiama vieno mygtuko pagalba; 2. Įgalinanti dirbti maksimaliai gilaus vaizdo režime arba maksimaliai šviesiame režime“ gali būti laikomas konkurenciją ribojančiu, kadangi apibrėžia labai specifinį technologinį veikimo principą, kuris būdingas tik tam tikriems mikroskopų modeliams. Šiuo atveju technologinis apribojimas – būtinybė rinktis tarp dviejų režimų – yra pateikiamas kaip privalumas, nors rinkoje yra gamintojų, kurių siūlomos optinės sistemos leidžia vienu metu užtikrinti tiek gilų vaizdą, tiek aukštą raišką, be jokio perjungimo ar kompromisų. Todėl siūlome: Šį reikalavimą pašalinti kaip ribojantį konkurenciją, arba Suteikti papildomų naudingumo balų tiems tiekėjams, kurie siūlo sprendimus, leidžiančius dirbti tiek maksimaliai gilaus vaizdo, tiek maksimaliai raiškiame režime vienu metu – be būtinybės perjunginėti ar rinktis tarp režimų. Toks vertinimo modelis skatintų siūlyti technologiškai pažangesnius, o ne dirbtinai apribotus sprendimus. | Gilaus matymo funkcija: 1. Įjungiama arba išjungiama vieno mygtuko pagalba; 2. Įgalinanti dirbti maksimaliai gilaus vaizdo režime arba maksimaliai šviesiame režime yra nustatytas pagal gydymo įstaigos chirurgų poreikį, suteikiantį papildomų privalumų: Vieno mygtuko valdymas - taupo laiką ir sumažina dėmesio blaškymą operacijos metu. Perjungiamas režimas - leidžia chirurgui rinktis tarp gilaus matymo (detalių struktūrų analizė) ir šviesaus matymo (bendros apžvalgos). Tiekėjų pasiūlymai be šios funkcijos nebus atmetami, tik negaus papildomų balų. Nesutinkame keisti šio parametro. |
| T6 | Okuliarai chirurgui: 1. Galimybė pasirinkti okuliaras 12,5x ± 0,5x arba 10x ± 0,5x; 2. Su magnetiniu arba lygiaverčiu pritvirtinimu. | Statinis: (taip/ne) | L6 = 3 | Prašome patikslinti, kokie tvirtinimo sprendimai būtų laikomi lygiaverčiais magnetiniam pritvirtinimui? Taip pat norėtume pasitikslinti, ar būtų laikoma tinkama, jeigu siūlomi okuliarai turi sraigtinį tvirtinimą, kuris užtikrina: - greitą ir saugų okuliaro nuėmimą/beįrankį fiksavimą, - tvirtą laikymąsi darbo metu, - galimybę lengvai keisti skirtingus okuliarus. | Okuliarai chirurgui su magnetiniu arba lygiaverčiu pritvirtinimu turi užtikrinti greitą ir saugų okuliarų keitimą, bei patikimą okuliarų pritvirtinimą prie binokuliarinio tubuso. Okuliarus su sraigtiniu tvirtinimu yra gana sudėtinga prisukti ir atsukti ir tai užima daugiau laiko, yra rizika keičiant okuliarus sugadinti sriegį, dėl ko gydymo įstaiga patirtų papildomus finansinių kaštų atliekant remontą. Tiekėjų pasiūlymai su sraigtiniu tvirtinimu nebus atmetami, tik negaus papildomų balų. Reikalavimas nekeičiamas. |
| T7 | Akių dugno reflekso sustiprinimo sistema: Stereo koaksialinė apšvietimo sistema | Statinis: (taip/ne) | L7= 3 |  |  |
| T8 | Filtrai: Mėlynos spalvos barjerinis filtras, skirtas tinklainės apsaugai | Statinis: (taip/ne) | L8 = 3 |  |  |
| T9 | T8. Tinklainės apsauga: Tinklainės apsaugos įrenginys, apsaugantis nuo šviesos patekimo į akies vyzdį | Statinis: (taip/ne) | L9 = 3 |  |  |
| T10 | Kompiuterinis asistentas kataraktos operacijoms: 1. Tikslaus dydžio ir formos kapsuloreksio atlikimas; 2. Atvaizduojami planuojami pjūviai ir LRI, liumbaliniai atpalaiduojantys pjūviai; 3. Tikslus torinių IOL padėties centravimas ir pasukimo derinimas; 4. Akies padėtis ir judesiai turi būti sekami realiu laiku; 5. Optinio biometro duomenų priėmimas. | Statinis: (taip/ne) | L10 = 6 |  |  |
| T11 | Ekranas: 1. Veikiantis kaip centrinė mikroskopo valdymo sąsaja, bei skirtas stebėti operacinius vaizdus. 2. HD video įrašymas ir išsaugojimas integruotame kietame diske ir USB (arba lygiavertėje) laikmenoje vienu metu. | Statinis: (taip/ne) | L11 = 3 |  |  |
| T12 | Vaizdo įvedimo į okuliarus sistema: Integruota, bet ne papildomai primontuojama prie mikroskopo vizualinė kompiuterinio asistento pateikiama informacija tiesiogiai matoma mikroskopo okuliaruose. | Statinis: (taip/ne) | L12 = 4 |  |  |