## Lapas1
Pastaba. Melsvai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas | [8 empty] | Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2025 - -
Pirkimo pavadinimas: Pagalbinės medicininės priemonės (Sterilizacinėje) (Nr.3327)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
A/s numeris:
Bankas, banko kodas:
Asmens, atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens, atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens, atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Nurodyti gaminiai turi būti pažymėti CE ženklu ir atitinkti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams. Su pasiūlymu pateikiamas tai įrodantis sertifikatas.
1.2. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti techninė dokumentacija (katalogai ir pan. su pažymėta reikiamų parametų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį). Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžiančios techninės dokumentacijos ir neužpildžius pasiūlymo grafos, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
1.4. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.
1.5. Prekės turi būti naujos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje.
1.6. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo dienos.
1.7. Perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius klinikiniams bandymams. Pavyzdžių kiekiai numatyti prie atskirų pirkimo dalių. Laiku nepateikus pavyzdžių pasiūlymas bus atmetamas.
1.8. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.
PD. Nr. | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM | Maksimalaus kiekio kaina be PVM | PVM tarifas (%) | Siūlomos prekės parametrai | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.Nr). Dokumentuose būtina pažymėti pazicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos prekės pakuotė
1 | Sterilizacijos kontrolės priemonės ir spausdintuvai panaudai
1.1 | 1 klasės cheminiai proceso poveikio indikatoriai garų sterilizacijai | 1. Cheminio išorinio indikatoriaus pavidalas-3-jų eilučių lipni etiketė. 2. Skirtas klijuoti ant sterilizuojamų paketų paviršių. 3. Etiketės lipdukai susukti į ritinius tinkančius spausdintuvui. 4. Dvigubas lipdukas, pritaikytas klijuoti ant sterilizuojamo paketo ir antrą kartą į registracijos žurnalą, nenaudojant klijų. 5. Turi gerai lipti prie plastiko, popieriaus, neatsiklijuoti sterilizacijos metu ir po jo; 6. Indikatoriaus dydis 30mmx20mm (+/-2mm),turi tilpti tokia informacija: proceso data, sterilios pakuotės galiojimo laikas, autoklavo ir ciklo numeris, operatoriaus numeris. Turi būti nurodytas indikatoriaus spalvų pasikeitimas žodžiais. 7. Turi atitikti LST EN ISO 11140-1 I klasės arba lygiaverčius reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus). | vnt. | 2000000
1.2 | 2 klasės cheminiai krovinio partijos kontrolės indikatoriai garų sterilizacijai | 1. Lipnus cheminis indikatorius – juostelė, skirtas kiekvieno sterilizacijos ciklo kontrolei atlikti, tinkamas naudoti visų tipų garų sterilizatoriuose; 2. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos parametrus, pritaikytas specifiniams įstaigos kroviniams – mišrioms kompleksinių, mikroinvazinių, ypač sudėtingų tuščiavidurių ilgesnių kaip 8 m ilgio medicinos prietaisų įkrovoms kontroliuoti; 3. Turi atitikti LST EN ISO 11140-1 2 klasės arba lygiaverčius reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus); 4. Indikatorius turi būti apsaugotas nuo išblukimo ir išlaikyti spalvą ne trumpiau kaip 5 metus. Pateikti spalvos pasikeitimo etaloną su teigiamų ir neigiamų rezultatų paaiškinimais lietuvių kalba; 5. Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami – turi būti gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, LOT Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris); 6. Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į įstaigoje naudojamus registrus nenaudojant klijų. | vnt. | 88000
1.3 | Bowie and Dick testo indikatorius | 1. Cheminis indikatorius skirtas oro pašalinimo ir garų prasiskverbimo kontrolės pagal Bowie and Dick testą; 2. Turi atitikti LST EN ISO 11140-1 2 klasės arba lygiaverčius reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus). 3. Užtikrinama oro nuotėkio ir garų prasiskverbimo funkcijos kontrolė; 4. Rezultatai įvertinami, iš karto pasibaigus procesui; 5. Indikatorius turi būti apsaugotas nuo išblukimo ir išlaikyti spalvą ne trumpiau kaip 5 metus. Pateikti spalvos pasikeitimo etaloną su teigiamų ir neigiamų rezultatų paaiškinimais lietuvių kalba; 6. Indikatoriai turi būti aiškiai identifikuojami – turi būti gamintojo ženklinimas (gaminio pavadinimas, LOT Nr., nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 tipas, spalvos pasikeitimas, gamybinės partijos numeris;) 7. Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į įstaigoje naudojamus registrus nenaudojant klijų; 8. Kartu su indikatoriumi sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti neatlygintinai perkančiajai organizacijai pateikti naudotis Bowie and Dick arba alternatyvus imitacinis įtaisas pagal panaudą (panaudos sutarties projektas pateiktas 3 priede). Indikatorius ir Bowie and Dick imitacinis įtaisas turi būti vieno gamintojo ir sudaryti sistemą atitinkančią, LST EN ISO 11140 – 4 arba lygiaverčio standarto reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus). | vnt. | 1250
1.4 | Krovinio registracijos žurnalas | 1. Skirtas naudoti kartu su indikatoriais, nurodytais 1.1 ir 1.3 pozicijose; 2. Taikomas krovinio kontrolės metodui; 3. Puslapių skaičius viename žurnale ne mažiau kaip 20 psl.; 4. Žurnalo kontekste turi būti pateiktas jo pildymo pavyzdys. | vnt. | 80
1.5 | Užlydymo kontrolės indikatorius | 1. Skirtas įvertinti pakavimo juostų siūlėjimo funkcijai, užtikrinant siūlės užlydymo kokybę; 2. Veikimo kvalifikacija (VK) pagal DIN EN ISI11607-2 (arba lygiavertė). | vnt. | 1500
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
2. | Šepetėliai grąžtams valyti
2.1. | 1. Skirti plauti rankiniu būdu; 2. Metaliniais šereliais; 3. Matmenys 6cm x 2cm (+/-1cm). |  | vnt. | 50
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
3. | Krepinis popierius
3.1. | 1. Skirtas sterilizacijai garais vakuuminiuose sterilizatoriuose; 2. Popieriaus svoris ne mažiau 60g / kv. m; 3. Sukarpytas lakštais; 4. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų), pirminė pakuotė – plastikinė, antrinė – kartoninė dėžė; 5. Dydis 90cm x 90cm ± 10cm.; 6. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Padidinto atsparumo; 7. Tinka naudoti ypač sunkiems paketams; 8. Pateikti pavyzdžius - 1 vnt. |  | vnt. | 13500
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
4. | Valymo kontrolės indikatoriai
4.1. | 1. Tinka nustatyti šviežio ir denatūruoto baltymo likučiams ant medicininių instrumentų po rankinės ir (ar) automatinės medicininių priemonių valymo, dezinfekcijos; 2. Testą sudaro reagento buteliukas ir mėginio paėmimo tamponas (baltas); 3. Testo jautrumas: reagentai turi būti jautrūs, kad galima būtų nustatyti ≥ 1µg baltymo likučių ant tiriamųjų paviršių; 4. Pateikti naudojimo instrukciją, spalvos pasikeitimo vertinimo etaloną ir jautrumo ribos validavimo protokolą; 5. Turi atitikti ISO 15883-5:2021 reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus). |  | vnt. | 15
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
5. | Šepetėliai medicinos instrumentams plauti
5.1. | 1. Skirti plauti rankiniu būdu; 2. Tvirtu korpusu; 3. Metaliniais šereliais; 4. Su rankena. |  | vnt. | 50
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo nurodyti pagrindą dėl PVM netaikymo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma, įrašomi duomenys, jei nenumatoma, įrašoma "nenumatoma"):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
Numatomi pasitekti kvazisubtiekėjai (jei numatoma, įrašomi duomenys, jei nenumatoma, įrašoma "nenumatoma"):
Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjo pavadinimas | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo | Perduodama veikla
1.
2.
3.
|  | (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Vardas ir pavardė)