Pirkimo sąlygų
2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Prietaisai turi būti pristatyti, instaliuoti/įdiegti, paleisti, apmokytas personalas.
	Dalies Nr.
	Pavadinimas 
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Perkamas kiekis 
	Mato vienetas
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė (pagal 2 ir 3 stulpelius) ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	Gamintojas, firminis prekės pavadinimas, prekės kodas (jeigu turi)
	Mato vieneto kaina Eur, be PVM
	Bendra kaina Eur, be PVM (viso kiekio)
	PVM dydis, proc.
	Bendra kaina Eur, su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	1 pirkimo dalis. Fonendoskopas
	1
	vnt
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Paskirtis
	Aukštos kokybės dvipusis fonendoskopas
	
	
	 
	
	
	
	
	

	1.2.
	Spalva
	Juoda
	
	
	 
	
	
	
	
	

	1.3.
	Membranų diametrai
	25 ir 40 mm (± 2 mm)
	
	
	 
	
	
	
	
	

	1.4.
	Vamzdelių ilgis
	75 cm  (± 5 cm)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Vamzdelių medžiaga
	Vamzdeliai pagaminti iš PVC (arba lygiavertės medžiagos)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	2 pirkimo dalis. Mechaninis AKS aparatas
	3
	vnt
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Paskirtis
	Mechaninis žastinis kraujospūdžio matavimo aparatas
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Kraujospūdžio matavimo diapazonas
	Ne siauresnis nei 0 - 300 mmHg
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Manžetės apimtis
	Ne mažesnė kaip 22-42 cm
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Metrologinė patikra
	Su galiojančia metrologine patikra
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Stetoskopas
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Garantinis laikotarpis

	Ne trumpiau 24 mėn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	3 pirkimo dalis. Akispūdžio tonometras
	2
	vnt
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Paskirtis 
	Mechaniniam akispūdžio matavimui
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Korpusas
	Nerūdijančio plieno korpusas
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Komplekte su dėklu tonometro ir svarelių laikymui
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Su galiojančia metrologine patikra
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Garantinis laikotarpis

	Ne trumpiau 24 mėn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	4 pirkimo dalis. Termometras
	1
	vnt
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Paskirtis
	Bekontaktis infraraudonųjų spindulių termometras, skirtas temperatūros matavimo kaktos srityje.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Matavimo vienetai
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Matavimo laikas
	Ne daugiau kaip 1 sek.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Matavimų paklaida
	Ne daugiau kaip ± 0.2 °C
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Matuojamų temperatūrų diapazonas
	Ne siauresnis kaip 30.0 - 45.0 °C
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6.
	Ekranas
	LCD (arba lygiavertis)
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7.
	Atmintis
	Ne mažiau kaip 30 įrašų
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.8.
	Maitinimas
	Keičiamos baterijos
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.9.
	Svoris
	Ne daugiau 150 g
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.10.
	Automatinio išsijungimo funkcija
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.11.
	Baterijos indikatorius ir įspėjimas apie išsikraunančią bateriją
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.12.
	Su galiojančia metrologine patikra
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.13.
	Garantinis laikotarpis

	Ne trumpiau 24 mėn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	5 pirkimo dalis. Pulsoksimetras
	3
	vnt
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Paskirtis
	Pirštinis pulsoksimetras suaugusiųjų ir vaikų arterinio kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) ir širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) matavimams
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Ekranas 
	Didelės raiškos TFT arba lygiavertis
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.
	Ekrano dydis
	2,8 colių ± 1 cm.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4.
	Atmintis
	Ne mažiau kaip 120 pacientų
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.
	Duomenys saugomi 
	Ne trumpiau kaip 72 val.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6.
	Maitinimas
	Keičiamos baterijos
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.7.
	Pulso dažnio matavimo diapazonas
	30–235 k./min .: ± 2 bpm
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.8.
	SpO2 matavimo diapazonas
	70% – 100%: ± 2%
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.9.
	Su galiojančia metrologine patikra
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.10.
	Garantinis laikotarpis
	Ne trumpiau 24 mėn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	6 pirkimo dalis. Gliukozės kiekio matuoklis
	3
	vnt
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Paskirtis
	Gliukozės kraujyje kiekiui nustatyti
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	Principas
	Matuojama iš kraujo lašo juostelės pagalba
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.
	Matavimo ribos
	0,6 – 33,3 mmol/l
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4.
	Funkcijos
	· Laiko ir datos nustatymo funkcija

· Bluetooth funkcija

· Klaidos pranešimo funkcija
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.
	Garantinis laikotarpis

	Ne trumpiau 24 mėn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	7 pirkimo dalis. Kraujo krešumų matuoklis
	1 
	vnt
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Matuojami kraujo rodikliai
	Tarptautinio normalizuoto santykio (INR)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.
	Matuojami kraujo rodikliai
	Protrombino laiko (PT)
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.
	Tyrimui naudojamas
	Kapiliarinis kraujas
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.
	Matavimo ribos
	PT ne plačiau kaip 5–90 s
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5.
	Matavimo ribos
	INR ne plačiau kaip 0,5– 8,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.6.
	Lietimui jautrus ekranas
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.7.
	Automatinė kalibracija
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.8.
	Maitinimo šaltinis
	Keičiamos baterijos
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.9.
	Garantinis laikotarpis
	Ne trumpiau 24 mėn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	8 pirkimo dalis. Mobilus elektrokardiografas
	2
	vnt
	
	
	
	
	
	

	8.1.
	Paskirtis
	Nešiojamas ne mažiau kaip 6 kanalų elektrokardiografas
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.
	Ramybės EKG registravimas
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3.
	Apsauga nuo defibriliacijos impulso
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.4.
	EKG įrašymas
	Sinchroninis visų kanalų
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.5.
	Dažnių diapazonas
	Ribose ne siauresnėse kaip 0,05 Hz – 150 Hz
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.6.
	Širdies stimuliatoriaus aptikimas
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.7.
	Integruotas spausdintuvas
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.8.
	Reikalavimai spausdintuvo popieriui
	1. A4 formatas;

2. Terminis;

3. Rulonėliai arba knygutės, priklausomai nuo siūlomos įrangos.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.9.
	EKG spausdinimo spausdintuve formatai


	1. Automatiškai pagal iš anksto nustatytus formatus;

2. Rankiniu būdu: 1, 2, 3, 6, 12 kanalų;

3. Ritmo EKG: 1 ar 3 kanalai pasirinktinai;

4. Programiškai ne blogiau kaip intervale nuo 1 min. iki 60 min.

5. EKG trukmė ne blogiau kaip intervale nuo 1 min. iki 60 min.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.10.
	Prietaiso svoris


	Ne daugiau kaip 5 kg su baterija
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.11.
	Integruota vidinė baterija
	Būtina. Pilnai įkrautos baterijos turi pakakti atlikti ir atspausdinti ne mažiau kaip 300 automatinių tyrimų
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.12.
	Baterijos įkrovos lygio indikatorius
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.13.
	Ekranas
	1. Įstrižainė ne mažiau 20 cm;

2. Spalvotas LCD arba lygiavertis;

3. Ne mažiau (800 x 480) taškų.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.14.
	Prietaise įmontuotos jungtys
	Ne mažiau kaip LAN, USB, atminties kortelės
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.15.
	Komplektavimas


	1. EKG aparatas 1 vnt;

2. Paciento kabelis ne mažiau 1 vnt;

3. Krūtininiai elektrodai ne mažiau 6 vnt;

4. Galūnių elektrodai ne mažiau 4 vnt.;

5. EKG gelis ne mažiau 1 vnt.;

6. Maitinimo laidas ne mažiau 1 vnt;

7. EKG užrašymo popierius ne mažiau 2 vnt.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.16.
	Garantinis laikotarpis
	Ne trumpiau 24 mėn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	9 pirkimo dalis. Gleivių atsiurbėjas
	3
	vnt
	
	
	
	
	
	

	9.1.
	Paskirtis
	Nešiojamas gleivių atsiurbėjas profesionaliam naudojimui
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.
	Maksimalus atsiurbimo srautas
	Ne mažiau 38 l/min.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3.
	Rankenėlė atsiurbimo reguliavimui
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.4.
	Maksimalus vakumas
	Ne blogiau kaip -0,8 bar
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.5.
	Išmatavimai
	Ne didesni kaip 45 x 16 x 30 cm
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.6.
	Svoris
	Ne sunkesis, kaip 5,5 kg
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.7.
	Rankena pernešimui
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.8.
	Maitinimas
	230V, 50 Hz.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.9.
	Komplektuojami priedai
	1. Atsiurbimo žarnelių komplektas;

2. Antibakterinis filtras.

3. Atsiurbimo indas 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.10.
	Garantinis laikotarpis
	Ne trumpiau 24 mėn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	10 pirkimo dalis. Otoskopas
	3
	vnt
	
	
	
	
	
	

	10.1.
	Paskirtis
	Kompaktiškas otoskopas su pašvietimu
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2.
	Šviesos šaltinis
	2.5 V ksenono šviesos šaltinis, arba lygiavertis
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.3.
	Keičiami ausies landos antgaliai
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.4.
	Vaizdo didinimas
	3x didinimas su nusukamu lęšiu
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.5.
	Įjungimo/išjungimo mygtukas
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.6.
	Maitinimas
	Keičiamos baterijos
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.7.
	Garantinis laikotarpis
	Ne trumpiau 24 mėn.
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	11 pirkimo dalis. Infuzomatas
	3
	vnt
	
	
	
	
	
	

	11.1.
	Infuzijos greičio nustatymo ribos
	nuo 0,1 ml/val. iki 2000 ml/val.
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.
	Infuzijos laiko nustatymo ribos
	nuo 1min iki 99val. 59min59s
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.3.
	Boliuso greičio reguliavimo ribos
	nuo 0,1 ml/val. iki 2000 ml/val.
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.4.
	Galimi 3 boliuso tipai
	automatinis, rankinis ir greitas kiekybinis boliusas
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.5.
	Infuzijos parametrai  keičiami nestabdant pačios infuzijos
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.6.
	Akumuliuojamas tūris
	nuo 0 ml iki 9999,99 ml;
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.7.
	Okliuzijos lygis
	Ne mažiau 5 pasirenkamų lygių 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.8.
	Oro burbuliukų detekcija
	Ne mažiau 5 pasirenkami lygiai
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.9.
	Spalvotas lietimui jautrus  ekranas
	Būtina
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.10.
	Maitinimas
	1. Baterija 2 vnt.

2. Kintamosios srovės maitinimo šaltinis

3. Ličio baterija
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.11.
	Veikimo trukmė iš akumuliatoriaus
	ne mažiau 5 valandos
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.12.
	Garantinis laikotarpis

	Ne trumpiau 24 mėn.
	
	
	
	
	
	
	
	


*Pilkai pažymėtų laukelių pildyti nereikia.
