ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIŲ PASTABAS

VšĮ Vilniaus rajono poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) įvykdė Ultragarsinės diagnostinės sistemos pirkimo rinkos konsultaciją ir pateikia atsakymus:

3.7 Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis:≥ 50 cm

Tiekėjas siūlo: Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis ≥ 42 cm

Atsakymas:

50 cm skenavimo gylis ultragarsinės diagnostikos aparate yra reikalingas, nes leidžia tirti giliau esančias anatomines struktūras, pvz., nutukusių pacientų vidaus organai. Taip pat, tokia įranga suteikia galimybę diagnozuoti giliai esančias patologijas, pavyzdžiui, pilvo ar dubens srities navikus, ir padeda tiksliau įvertinti didesnių kūno dalių kraujotaką.

Reikalavimas nekeičiamas.

5.3 Reikalavimai konvekciniam davikliui: Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° (būtina nurodyti tikrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended))

Keisti į:

Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 60° (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended)),

Atsakymas:

70° laipsnių  ar didesnis apžvalgos kampas ultragarsinės diagnostikos aparate yra reikalingas, nes leidžia gauti platesnį audinių ir organų vaizdą vienu nuskenavimu, taip sumažinant poreikį dažnai keisti daviklio padėtį. Tai ypač svarbu vertinant didesnius organus, tokius kaip kepenys ar širdis, bei atliekant kraujagyslių tyrimus, kur būtina matyti platesnį kraujotakos kontekstą. Taip pat didesnis kampas pagerina erdvinį suvokimą ir padidina diagnostinį tikslumą.

Reikalavimas nekeičiamas.

3.7 Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis:≥ 50 cm

Tiekėjas siūlo: Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis ≥ 40 cm

Atsakymas:

50 cm skenavimo gylis ultragarsinės diagnostikos aparate yra reikalingas, nes leidžia tirti giliau esančias anatomines struktūras, pvz., nutukusių pacientų vidaus organai. Taip pat, tokia įranga suteikia galimybę diagnozuoti giliai esančias patologijas, pavyzdžiui, pilvo ar dubens srities navikus, ir padeda tiksliau įvertinti didesnių kūno dalių kraujotaką.

Reikalavimas nekeičiamas.

5.1 Reikalavimai konvekciniam davikliui 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo  1 iki 5 MHz“

Tiekėjas siūlo: 5.1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) – nuo  1.2 iki 5 MHz“

Atsakymas:

Dažnių diapazonas nuo 1 MHz iki 5 MHz ultragarsiniame tyrime su konveksiniu davikliu yra svarbus, nes leidžia pasiekti optimalią skvarbą ir vaizdo raišką giliems audiniams tirti. Žemesni dažniai suteikia didesnį skenavimo gylį, todėl tinka pilvo organų, dubens srities ir nėščiųjų vaisiaus tyrimams.

Reikalavimas nekeičiamas.

5.3 Reikalavimai konvekciniam davikliui: Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended))

Keisti į:

Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 60° (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended)),

Atsakymas:

70° laipsnių  ar didesnis apžvalgos kampas ultragarsinės diagnostikos aparate yra reikalingas, nes leidžia gauti platesnį audinių ir organų vaizdą vienu nuskenavimu, taip sumažinant poreikį dažnai keisti daviklio padėtį. Tai ypač svarbu vertinant didesnius organus, tokius kaip kepenys ar širdis, bei atliekant kraujagyslių tyrimus, kur būtina matyti platesnį kraujotakos kontekstą. Taip pat didesnis kampas pagerina erdvinį suvokimą ir padidina diagnostinį tikslumą.

T1 Tiesioginės pagalbos funkcija: monitoriuje vienu metu stebimas skenuojamas vaizdas bei anatominė informacija ir skenavimo nuorodos iš bibliotekos

Tiekėjas siūlo: ,,Programinė įranga automatiškai atpažįstanti pakitimus skydliaukės ir krūties ultragarsinės diagnostikos metu. Dariniai automatiškai atpažįstami ir išmatuojami sustabdytame vaizde nenurodant konkrečios intereso vietos.“

Atsakymas:

Reikalavimas naikinamas.

T3 Palaikomo daviklių dažnio viršutinė riba ≥ 25 MHz

Tiekėjas siūlo: Palaikomo daviklių dažnio viršutinė riba ≥ 23 MHz

Atsakymas:

Siekiant ekonomiškai naudingo sprendimo, perkančioji įstaiga siekia įsigyti kuo aukštesnių techninių galimybių įrangą. Aukštesnieji dažniai yra reikalingi tiriant paviršines struktūras (pvz., sąnarius ir kt.). Perkančioji organizacija pasilieka galimybę ateityje įsigyti aukštadažnius daviklius, todėl reikalavimas nekeičiamas.

Diana Germanovič, el.p. diana.germanovic@vrcp.lt