Atviro konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją.

4. Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų prekes.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultragarsinė diagnostikos įranga | Tiekėjas turi įrašyti modelį ir gamintoją | (įrašyti modelį ir gamintoją) |  |
| 2. | Reikalavimai portatyviniam echoskopui su daviklių komplektu |  |  |  |
| 2.1 | Sistemą sudaro | 1. Mobilus echoskopas, |  |  |
|  |  | 2. Linijinis daviklis, |  |  |
|  |  | 3. Konvekcinis daviklis. |  |  |
| 3. | Reikalavimai portatyviniam echoskopui |  |  |  |
| 3.1 | Prietaiso paskirtis (kartu siūloma programinė įranga jei reikia) Dėl programinės įrangos pakanka tiekėjo patvirtinimo, kad laimėjimo atveju ji bus įdiegta | 1. Skydliaukės tyrimai |  |  |
|  |  | 2. Vidaus organų diagnostikai |  |  |
|  |  | 3. Smulkių kūno dalių diagnostikai |  |  |
|  |  | 4. Kraujagyslių tyrimams atlikti |  |  |
| 3.2 | Vaizdo monitorius | 1. LCD arba lygiavertis |  |  |
|  |  | 2. Ekrano įstrižainė ≥ 50 cm, |  |  |
|  |  | 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų, |  |  |
|  |  | 4. Galimybė nulenkti į horizontalią padėtį transportavimo metu. |  |  |
| 3.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 25 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu, |  |  |
|  |  | 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane. |  |  |
|  |  | 3. Skaitmeninė klaviatūra arba klaviatūra valdymo panelėje. |  |  |
| 3.4 | Sistemos valdymo pultas | Reguliuojamo aukščio valdymo pultas |  |  |
| 3.5 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 3 |  |  |
| 3.6 | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės |  |  |
| 3.7 | Maksimalus vaizduojamas (skenuojamas) gylis | ≥ 50 cm |  |  |
| 3.8 | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 1 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 5 min. |  |  |
| 3.9 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 18 MHz |  |  |
| 3.9 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 18 MHz |  |  |
| 3.10 | Skenavimo režimai | 1. 2D |  |  |
|  |  | 2. Trapecinis vaizdavimas |  |  |
|  |  | 3. Spalvinis dopleris |  |  |
|  |  | 4. Galios dopleris |  |  |
|  |  | 5. Audinių dopleris |  |  |
|  |  | 6. Pulsinės bangos dopleris |  |  |
|  |  | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris |  |  |
|  |  | 8. Nuolatinės bangos dopleris |  |  |
|  |  | 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija |  |  |
|  |  | 10. Specializuotas silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas |  |  |
| 3.11 | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių, |  |  |
|  |  | 2. ≥ 290 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), |  |  |
|  |  | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 5 M |  |  |
| 3.12 | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, |  |  |
|  |  | 2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike. |  |  |
| 3.13 | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, (1) iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities arba (2) iš kurių realaus laiko lyginamas su sustabdytu vaizdu iš tos pačios studijos (tiekėjas gali psiūlyti vieną iš nurodytų funkcionalumų: 1 arba 2), |  |  |
|  |  | 2. Tripleksinis režimas, |  |  |
|  |  | 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas |  |  |
|  |  | 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, |  |  |
|  |  | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. |  |  |
| 3.14 | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas, |  |  |
|  |  | 2. Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas, |  |  |
|  |  | 3. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. |  |  |
| 3.15 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 500 GB talpos vidinis diskas, |  |  |
|  |  | 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais, |  |  |
|  |  | 3. DICOM standarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): |  |  |
|  |  | 3.1 Send (arba Store), |  |  |
|  |  | 3.2 Print, |  |  |
|  |  | 3.3 Worklist. |  |  |
| 3.16 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu arba atskirais stabdžiais, |  |  |
|  |  | 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis). |  |  |
| 4. | Reikalavimai linijiniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 5 iki 15 MHz, |  |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius ≥ 190, |  |  |
|  |  | 3. Akustinio lango ilgis ≥ 45 mm. |  |  |
| 5. | Reikalavimai konvekciniam davikliui | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1 iki 5 MHz, |  |  |
|  |  | 2. Elementų skaičius 180, |  |  |
|  |  | 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 70° (būtina nurodyti tinkrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended)), |  |  |
| 6. | Komplektacija | 1. Portatyvus echoskopas - 1 vnt, |  |  |
|  |  | 2. Linijinis daviklis - 1 vnt, |  |  |
|  |  | 3. Konvekcinis daviklis - 1 vnt. |  |  |
| 7. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |  |
| 8. | Naudotojo instrukcija | Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą. | Pakanka tiekėjo patvirtinimo, kad bus pateikta su prekėmis |  |
| 9. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai

| Eil. nr. | Kiekybės kriterijai | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konveksinio daviklio apžiūros kampas (angliškai: Field of view) (būtina nurodyti tikrąjį kampą, o ne programiniu būdu išplėstą (angl. extended)) Pagal techninės specifikacijos 5.3 punkto reikalavimus, minimali galima reikšmė ≥ 70°. Jei bus pasiūlyta mažesnė parametro reikšmė, pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. | Tiekėjas nurodo siūlomos įrangos parametrą Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį |
| 2. | Palaikomo daviklių dažnio viršutinė riba ≥ 25 MHz | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį |
| 3. | Kadrų kaitos dažnis B (2D) režime | Taip / Ne (pasirinkti atsakymą) Pateikiama nuoroda į nurodytą parametrą patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį |

Pastaba. Dalyviui nenurodžius prašomos rodiklio reikšmės ir nepateikus, parametrą pagrindžiančių dokumentų, už kriterijų, kuriame nenurodytas siūlomas rodiklis, bus skiriama 0 ekonominio naudingumo balų.