- Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Birštono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

ODONTOLOGINĖS KĖDĖS (SU ĮRANGA) BEI ĮRENGIMU PIRKIMUI

_______________

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai: |  |
| 1) įsipareigojimų pavadinimas |  |
| 2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/

| Ūkio subjekto pavadinimas (-ai) (sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| --- | --- |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), pavadinimas (-ai) (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) |  |
| Ūkio subjekto adresas (-ai) |  |
| Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo (-ų), adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) |  |
| Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbtomis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Kaina EUR be PVM | PVM | Kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odontologinės kėdės (su įranga) bei įrengimu komplektas |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina: |  |  |  |  |

PASTABOS:

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:______________________________________________.

Tokiu atveju pasiūlymo kaina yra pasiūlymo kaina be PVM.

- Į pasiūlymo kainą įskaičiuotas įrangos pristatymas, montavimas, personalo apmokymas.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai (kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose privalo būti pažymėtos aktualios pirkimui siūlomų parametrų reikšmės, nurodant atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimų punktą) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odontologo darbo vietos įranga (1 kompl.) |  |
| 1.1 | Paciento kėdė | Nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį |
| 1.1.1 | Kėdės valdymas: elektrinis – mechaninis kėdės valdymas |  |
| 1.1.2 | Elektros maitinimas iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo |  |
| 1.1.3 | Kėdės keliamoji galia ≥ 135 kg. |  |
| 1.1.4 | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos: 1. Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 42 cm 2. Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 82 cm |  |
| 1.1.5 | Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde: būtinas |  |
| 1.1.6 | Paciento kėdės apmušalo danga: besiūlė, būtina galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą. |  |
| 1.1.7 | Paciento kėdės apmušalai: prisitaikantys prie paciento kūno formos Soft Foam technologija |  |
| 1.1.8 | Kėdės padėčių programavimas: ne mažiau 2 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys, papildomai paciento išlaipinimo programa ir paciento pasodinimo – grąžinimo į prieš tai buvusią padėtį programa |  |
| 1.1.9 | Kėdės valdymas: nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento pultelio ir kojine svirtele prie kėdės pado arba pedalu |  |
| 1.1.10 | Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis: ne mažesnis kaip 1900 mm. |  |
| 1.1.11 | Galvos atlošo padėties reguliavimas: ne mažiau kaip 2 ašimis. |  |
| 1.1.12 | Porankiai: būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu ir nuimamas arba nulenkiamas |  |
| 1.1.13 | Kojūgalio apsauginė danga: kojūgalis turi turėti lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę. |  |
| 1.1.14 | Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos: oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę. |  |
| 1.2 | Gydytojo instrumentų dalis | Nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį |
| 1.2.1 | Būtini gydytojo instrumentai: 1 rankovė - Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2 rankovė - Įmontuojamas skaleris su šviesa 3 rankovė - Įmontuojamas elektrinis mikrovariklis su šviesa 4 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa 5 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa |  |
| 1.2.2 | Instrumentų bloko tvirtinimas: instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko ir juda aukštyn/žemyn kartu su kėde. |  |
| 1.2.3 | Turi būti instrumentų stalelio aukščio reguliavimo stabdis. |  |
| 1.2.4 | Turi būti vienas bendras jungiklis kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. |  |
| 1.2.5 | Pneumatinis disko formos instrumentų valdymo pedalas. Pedale turi būti aušinančio vandens įjungimo / išjungimo reguliavimas. |  |
| 1.2.6 | Instrumentų rankovių išvedimas: instrumentai paguldomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos. |  |
| 1.2.7 | Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai: turi būti galimybė įjungti/išjungti aušinantį vandenį kiekvienam antgaliui atskirai bei reguliuojama ne mažiau kaip 5 žingsniais. |  |
| 1.2.8 | Į instrumentus tiekiamo aušinančio oro kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui individualiai: turi būti galimybė reguliuoti aušinantį orą kiekvienam antgaliui atskirai, tolygus reguliavimas (ne žingsniais). |  |
| 1.2.9 | Turi būti instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija. |  |
| 1.2.10 | Padėklas odontologo naudojamiems instrumentams bei kitoms darbo priemonėms: nerūdijančio plieno, ne mažesnis nei 210 x 360 mm su sterilizuojamu kilimėliu. |  |
| 1.2.11 | Instrumentų dalyje įmontuoti įrangos valdymo elementai: 1. Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. 2. Programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo pozicijos ir skalavimo pozicijos, bei grąžinimo į ankstesnę padėtį įjungimo mygtukai; 3. Šviestuvo įjungimas / išjungimas. 4. Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo įjungimo mygtukai. 5. Turbininio antgalio pašvietimo įjungimo mygtukas 6. Informacija apie mikrovariklio sūkius rodomi indikacinėje šviečiančioje eilutėje 7. Daugiafunkcinio švirkšto oro/vandens srauto stiprumo reguliavimas po antgalių valdymo sistema esančia rankenėle |  |
| 1.2.12 | Ultragarsinis skaleris su pašvietimu: 1. Vibracijos dažnis ne mažesniame diapazone kaip nuo 28 iki 32 kHz. 2. Automatinė jėgos - vibracijos palaikymo sistema. 3. Jungiklis, perjungiantis darbinius režimus (perio, endo, higiena). 4. Komplekte ne mažiau 3 instrumentai apnašų valymui. 5. Komplekte turi būti ne mažiau 3 priveržimo raktai su užveržimo kontrole (antgaliai priveržiami dinamometriniu raktu). |  |
| 1.2.13 | Autonominė vandens sistema odontologiniams antgaliams su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 2 litrų talpos indu. |  |
| 1.3 | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis | Nurodyti gamintoją ir modelį |
| 1.3.1 | Būtini asistento instrumentai: seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurbliukų antgaliai) ir 3-jų funkcijų švirkštu (oras, vanduo, oras + vanduo) |  |
| 1.3.2 | Būtinas spjaudyklės bloko tvirtinimas prie kėdės |  |
| 1.3.3 | Asistento instrumentų laikiklis: ne mažiau kaip 3-jų lizdų, laikiklio padėtis keičiama nuo spjaudyklės bloko iki paciento galvos atlošo, keičiant horizontalią laikiklio padėtį. |  |
| 1.3.4 | Spjaudyklė: keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama |  |
| 1.3.5 | Būtini vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai |  |
| 1.3.6 | Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas |  |
| 1.4 | Apšvietimo sistema (1 vnt.): | Nurodyti gamintoją ir modelį |
| 1.4.1 | Apšvietimo lempa: LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, be šešėlinė sistema, ne mažiau 8 LED elementų |  |
| 1.4.2 | Apšvietimo lempos montavimas prie spjaudyklės bloko |  |
| 1.4.3 | Apšvietimo lempos pozicionavimas valdomas trimis ašimis |  |
| 1.4.4 | Šviesos spalvinė temperatūra: diapazonas ne mažesnis nei 4200 – 5800 ± 100 K |  |
| 1.4.5 | Būtinas tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas |  |
| 1.4.6 | Rankenos: dvi rankenos su nuimamais sterilizuojamais dangteliais |  |
| 1.4.7 | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau kaip 50000 liuksų. |  |
| 1.4.8 | Būtinas specialus režimas kompozitams |  |
| 1.5 | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu. | Nurodyti gamintoją ir modelį |
| 1.5.1 | Variklio sūkiai: reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius nuo 60 iki 40000 aps./min. su reversu. |  |
| 1.5.2 | Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu. |  |
| 1.5.3 | Su LED pašvietimu |  |
| 1.6 | Gydytojo kėdutė: | Nurodyti gamintoją ir modelį |
| 1.6.1 | 1. Laisva stumdoma su 5 ratukais. 2. Su paminkštinta sėdimąja dalimi bei atlošu nugarai. 3. Reguliuojamas kėdutės aukštis ir nugaros atlošo aukštis. 4. Reguliuojamas sėdimos dalies pasvirimo kampas (ne mažiau kaip -4/+10 laipsnių) ir atlošo pasvirimo kampas (ne mažiau kaip -17/+8 laipsnių) 5. Būtina galimybė pasirinkti kėdutės sėdimos dalies bei atlošo apmušalų dangos spalvą. |  |
| 1.7. | Kampinis antgalis (1 vnt.): | Nurodyti gamintoją ir modelį |
| 1.7.1. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu |  |
| 1.7.2. | Su šviesos perdavimu |  |
| 1.7.3 | Grąžto keitimas mygtuku |  |
| 1.7.4 | Korpusas vientisas nerūdijančio plieno |  |
| 1.7.5 | Švarios galvutės sistema |  |
| 1.8. | Turbininis antgalis (2 vnt.): | Nurodyti gamintoją ir modelį |
| 1.8.1. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų |  |
| 1.8.2. | Apsisukimų diapazonas ne mažesnis kaip 325,000-430,000 min-1 |  |
| 1.8.3. | Keraminiai guoliai |  |
| 1.8.4. | Su šviesolaidžiu |  |
| 1.8.5. | Turbininis antgalis turi jungtis per siūlomą greitą jungtį, LED šviesa jungtyje, komplekte 1 jungtis |  |
| 1.8.6. | Korpusas vientisas nerūdijančio plieno |  |
| 1.8.7. | Švarios galvutės sistema |  |
| 1.8.8 | Galingumas ne mažiau kaip 26W |  |
| 2. | Garantinis odontologinės kėdės (su įranga) komplekto laikotarpis ne trumpesnis nei 60 mėn. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.1 p.):

5 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 6 lentelė Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |