SPS 1 priedas

SAK “NEIGIAMO SLĖGIO ŽAIZDŲ GYDYMO APARATAI (10046)”

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

1 pirkimo dalis - Neigiamo slėgio žaizdų gydymo aparatai, 2 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, funkcijos, reikalavimai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparato svoris | Ne daugiau nei 220 gramų |  |
| 2. | Slėgio diapazonas | Nuo - 40 iki -125mmHg |  |
| 3. | Baterijos įkrovimo laikas | 5 valandos +/- 30min. |  |
| 4. | Įkrautos baterijos veikimo laikas | Ne mažiau nei 40 valandų |  |
| 5. | Talpa | Talpa turi būti sandari, aiškiai sugraduota, viduje turi būti eksudatą neutralizuojanti ir paverčianti į žele konsistensiją speciali priemonė, su silikoniniu vamzdeliu. Talpos dydis - 200ml arba 300ml. |  |
| 6. | Įrenginio suderinimas | Įrenginys turi būti suderinimas su talpa |  |
| 7. | Aparato valdymas | Mygtukais |  |
| 8. | Galimi slėgio ciklai | Nuolatinis ar kintamas |  |
| 9. | Nuolatinio veikimo funkcija | Neigiamo slėgio terapija turi vykti nepertraukiamai |  |
| 10. | Įspėjamieji signalai: | Išsekusios baterijos įspėjamasis vaizdinis ir garsinis signalas |  |
|  |  | Slėgio nutekėjimo vaizdinis ir garsinis signalas |  |
|  |  | Pilnos talpos vaizdinis ir garsinis signalas |  |
|  |  | Dreno blokavimo vaizdinis ir garsinis signalas |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |
| 12. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE setifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 13. | Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |

___________________