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	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujama reikšmė
	Pastabos dėl parametro

	1.
	Paciento monitorius
	10 vnt.
	

	1.1
	Ekranas
	1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen)
2. Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių
3. Raiška ≥ (1280 x 800) taškų
4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama  ≥ 10 kreivių
5. Palaikomos gestų funkcijos
	

	1.2
	Paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo
	Aušinimas be ventiliatoriaus
	

	1.3
	Paciento monitoriaus registruojami parametrai
	1. EKG
2. Kvėpavimas
3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)
4. SpO2
5. Temperatūra
6. Neinvazinis kraujospūdis
7. Invazinis kraujospūdis
8. CO2 
9. C.O. (Širdies minutinį tūrį privalo matuoti ne mažiau du pacientų monitoriai)
	

	1.4
	Reikalavimai EKG
	1. Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos ne siauresnės nei 15 – 300 susitr./min. 
2. Matavimo paklaida < ± 1 susitr./min.
	

	1.5
	Aritmijų analizė
	≥ 27 aritmijų
	

	1.6
	Reikalavimai SpO2 
	1. Matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 % - 100 %
2. Matavimo paklaida < ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%)
3. Pulso matavimo ribos ne siauresnės nei 20 – 300 susitr./min.
	

	1.7
	Reikalavimai temperatūros matavimui
	1. Temperatūros matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 – 50 oC 
2. Temperatūros matavimo paklaida < ± 0,1 oC 
	

	1.8
	Reikalavimai neinvazinio kraujo spaudimo kanalui
	Matavimo ribos:
1. Vaikams - ne siauriau 10 – 240 mmHg 
2. Suaugusiems - ne siauresnis kaip 10 – 290 mmHg
	

	1.9.
	Reikalavimai invazinio kraujo spaudimo kanalui
	1. Matavimo ribos, ne siaurenės kaip nuo -40 iki 350 mmHg
2. Matavimo paklaida, neįskaitant daviklio paklaidos ne didesnė nei ± 2 mmHg arba ne didesnė nei ± 3%
	

	1.10.
	Reikalavimai CO2 kanalui
	1. Matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 10 iki 100 mmHg 
	2. 

	1.11.
	Reikalavimai C.O. kanalui (dviem monitoriams)
	1. Širdies minutinio tūrio matavimo diapazonas ne siauresnis nei 0,5 – 20 l/min
2. Matavimo paklaida ne didesnė nei ± 0,2 l/min arba ne didesnė nei ±5 %
	

	1.12.
	Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai
	1. Maitinimo indikatorius
2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius
3. Baterijos krovimo indikatorius
	

	1.13.
	Budėjimo režimas
	Būtina
	

	1.14.
	Naktinis režimas
	Būtina
	

	1.15.
	Privatumo režimas
	Klinikinio monitoravimo režimas, kurio metu ekrane nerodomos paciento gyvybinės funkcijos, tačiau pacientas yra monitoruojamas – gaunami duomenys gali būti siunčiami į centrinę monitoravimo stotį ar kitą sistemą
	

	1.16.
	Duomenų atmintis
	1. ≥ 1200 val. tendencijų atvaizdavimas
2. ≥ 120 val. trukmės pilnas grafinis parametrų vaizdavimas
3. ≥ 1600 neinvazinio kraujospūdžio matavimų
4. ≥ 1000 įvykių 
	

	1.17.
	Paciento monitoriaus korpusas 
	Tvirtas, atsparus pageltimui ir korozijai
	

	1.18.
	Monitoriaus svoris
	Ne didesnis nei 4,7 kg
	

	1.19.
	Monitorius turi turėti vidinį maitinimo šaltinį (akumuliatorių)
	Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau kaip 240 min.
	

	1.20.
	Paciento monitoriai turi jungtis prie siūlomos centrinės monitoravimo stoties
	Būtina
	

	1.21
	Ankstyvojo įspėjimo balai (angl.-EWS) 

	Atsižvelgiant į gyvybinius parametrus ir klinikinius duomenis pateikiamas atitinkamas balas, padedantis stebėti paciento būklės pokyčius
	

	2.
	Centrinė monitoravimo sistema
	1 vnt.
	

	2.1.
	Galimybė iš centrinės monitoravimo sistemos valdyti infuzines, tūrines, švirkštines pompas ir dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisus
	Būtina
	

	2.2.
	Sistemos paskirtis
	Centrinė monitoravimo stotis sujungia pacientų monitorius į informacinį tinklą
	

	2.3.
	Centralizuotas paciento būklės stebėjimas
	Taip
	

	2.4.
	Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės
	Taip
	

	2.5.
	Centrinės monitoravimo stoties funkcijos
	1. Paciento monitorių registruojamų duomenų išsaugojimas
2. Stebimų parametrų ir aliarmų centrinis konfigūravimas ir stebėjimas
3. Monitorių valdymas nuotoliniu būdu
4. Naujų pacientų prijungimas, administravimas
1. 5. Paciento monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku
6. Monitoruojamų paciento monitorių nustatymų koregavimas
	

	2.6.
	Centrinės monitoravimo stoties kompiuteris
	1. 1. „All in one“ tipo kompiuteris, kurio įstrižainė  24 coliai – 1vnt.
2. 2. Spausdintuvas ataskaitoms - 1 vnt.
3. Klaviatūra ir pelė – 1kompl.
	3. 

	2.7.
	Centrinės stoties funkcionalumą galima praplėsti, norint prijungti kitus ligoninėje naudojamus prietaisus. Visa prie paciento lovos priskirta medicininė įranga atvaizduojama viename sektoriuje centrinės monitoravimo sistemos ar stebėjimo stoties ekrane.
	1. Infuzines tūrines, švirkštines pompas
2. DPV aparatus 
3. Defibriliatorius
4. Anestezijos aparatus 
5. IP kameras
	

	2.8.
	Iš centrinės monitoravimo stoties paciento monitorių galima perjungti į:
	1. Budėjimo režimą  
2. Privatumo režimą 
4. 3. Nakties režimą
	

	2.9. 
	Aliarmų sistema
	Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai
	

	2.10.
	Pilnas registruojamų duomenų išdėstymas (atmintis)
	240 valandų
	

	2.11.
	Surinktų paciento duomenų archyvavimo sistema
	Būtina
	

	2.12.
	Vienu metu rodomi duomenys iš 1-36 monitorių
pasirinktinai
	Būtina
	

	2.13.
	Galimas ekonominis ir ergonominis darbo efektas atsisakant ataskaitų spausdinimo
	Būtina
	

	3.
	Priedai visam monitorių kiekiui
	
	

	3.1
	3 elektrodų EKG kabelis
	10 vnt.
	

	3.2
	Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu
	10 vnt.
	

	3.3
	Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele
	10 kompl
	

	3.4
	Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui
	10 vnt.
	

	3.5.
	Invazinio kraujo spaudimo matavimo priedų rinkinys
	10 vnt.
	

	3.6.
	CO2 matavimo priedų rinkinys
	10 vnt.
	

	3.7.
	C.O. matavimo priedų rinkinys
	2 vnt.
	

	4.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėn.
	

	5.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtina
	

	6.
	Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu 
	Būtina
	






