Centrinė monitoravimo sistema 1 kompl.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Pastabos dėl parametro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paciento monitorius | 10 vnt. |  |
| 1.1 | Ekranas | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių 3. Raiška ≥ (1280 x 800) taškų 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 10 kreivių 5. Palaikomos gestų funkcijos |  |
| 1.2 | Paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo | Aušinimas be ventiliatoriaus |  |
| 1.3 | Paciento monitoriaus registruojami parametrai | 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis 7. Invazinis kraujospūdis 8. CO2 9. C.O. (Širdies minutinį tūrį privalo matuoti ne mažiau du pacientų monitoriai) |  |
| 1.4 | Reikalavimai EKG | 1. Širdies susitraukimų dažnio matavimo ribos ne siauresnės nei 15 – 300 susitr./min. 2. Matavimo paklaida < ± 1 susitr./min. |  |
| 1.5 | Aritmijų analizė | ≥ 27 aritmijų |  |
| 1.6 | Reikalavimai SpO2 | 1. Matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 % - 100 % 2. Matavimo paklaida < ± 2% SpO2 (diapazone 70% - 100%) 3. Pulso matavimo ribos ne siauresnės nei 20 – 300 susitr./min. |  |
| 1.7 | Reikalavimai temperatūros matavimui | 1. Temperatūros matavimo diapazonas ne siauresnis nei 1 – 50 oC 2. Temperatūros matavimo paklaida < ± 0,1 oC |  |
| 1.8 | Reikalavimai neinvazinio kraujo spaudimo kanalui | Matavimo ribos: 1. Vaikams - ne siauriau 10 – 240 mmHg 2. Suaugusiems - ne siauresnis kaip 10 – 290 mmHg |  |
| 1.9. | Reikalavimai invazinio kraujo spaudimo kanalui | 1. Matavimo ribos, ne siaurenės kaip nuo -40 iki 350 mmHg 2. Matavimo paklaida, neįskaitant daviklio paklaidos ne didesnė nei ± 2 mmHg arba ne didesnė nei ± 3% |  |
| 1.10. | Reikalavimai CO2 kanalui | - Matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 10 iki 100 mmHg |  |
| 1.11. | Reikalavimai C.O. kanalui (dviem monitoriams) | 1. Širdies minutinio tūrio matavimo diapazonas ne siauresnis nei 0,5 – 20 l/min 2. Matavimo paklaida ne didesnė nei ± 0,2 l/min arba ne didesnė nei ±5 % |  |
| 1.12. | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius |  |
| 1.13. | Budėjimo režimas | Būtina |  |
| 1.14. | Naktinis režimas | Būtina |  |
| 1.15. | Privatumo režimas | Klinikinio monitoravimo režimas, kurio metu ekrane nerodomos paciento gyvybinės funkcijos, tačiau pacientas yra monitoruojamas – gaunami duomenys gali būti siunčiami į centrinę monitoravimo stotį ar kitą sistemą |  |
| 1.16. | Duomenų atmintis | 1. ≥ 1200 val. tendencijų atvaizdavimas 2. ≥ 120 val. trukmės pilnas grafinis parametrų vaizdavimas 3. ≥ 1600 neinvazinio kraujospūdžio matavimų 4. ≥ 1000 įvykių |  |
| 1.17. | Paciento monitoriaus korpusas | Tvirtas, atsparus pageltimui ir korozijai |  |
| 1.18. | Monitoriaus svoris | Ne didesnis nei 4,7 kg |  |
| 1.19. | Monitorius turi turėti vidinį maitinimo šaltinį (akumuliatorių) | Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau kaip 240 min. |  |
| 1.20. | Paciento monitoriai turi jungtis prie siūlomos centrinės monitoravimo stoties | Būtina |  |
| 1.21 | Ankstyvojo įspėjimo balai (angl.-EWS) | Atsižvelgiant į gyvybinius parametrus ir klinikinius duomenis pateikiamas atitinkamas balas, padedantis stebėti paciento būklės pokyčius |  |
| 2. | Centrinė monitoravimo sistema | 1 vnt. |  |
| 2.1. | Galimybė iš centrinės monitoravimo sistemos valdyti infuzines, tūrines, švirkštines pompas ir dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisus | Būtina |  |
| 2.2. | Sistemos paskirtis | Centrinė monitoravimo stotis sujungia pacientų monitorius į informacinį tinklą |  |
| 2.3. | Centralizuotas paciento būklės stebėjimas | Taip |  |
| 2.4. | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės | Taip |  |
| 2.5. | Centrinės monitoravimo stoties funkcijos | 1. Paciento monitorių registruojamų duomenų išsaugojimas 2. Stebimų parametrų ir aliarmų centrinis konfigūravimas ir stebėjimas 3. Monitorių valdymas nuotoliniu būdu 4. Naujų pacientų prijungimas, administravimas - 5. Paciento monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku 6. Monitoruojamų paciento monitorių nustatymų koregavimas |  |
| 2.6. | Centrinės monitoravimo stoties kompiuteris | - 1. „All in one“ tipo kompiuteris, kurio įstrižainė 24 coliai – 1vnt. - 2. Spausdintuvas ataskaitoms - 1 vnt. 3. Klaviatūra ir pelė – 1kompl. |  |
| 2.7. | Centrinės stoties funkcionalumą galima praplėsti, norint prijungti kitus ligoninėje naudojamus prietaisus. Visa prie paciento lovos priskirta medicininė įranga atvaizduojama viename sektoriuje centrinės monitoravimo sistemos ar stebėjimo stoties ekrane. | 1. Infuzines tūrines, švirkštines pompas 2. DPV aparatus 3. Defibriliatorius 4. Anestezijos aparatus 5. IP kameras |  |
| 2.8. | Iš centrinės monitoravimo stoties paciento monitorių galima perjungti į: | 1. Budėjimo režimą 2. Privatumo režimą - 3. Nakties režimą |  |
| 2.9. | Aliarmų sistema | Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai |  |
| 2.10. | Pilnas registruojamų duomenų išdėstymas (atmintis) | 240 valandų |  |
| 2.11. | Surinktų paciento duomenų archyvavimo sistema | Būtina |  |
| 2.12. | Vienu metu rodomi duomenys iš 1-36 monitorių pasirinktinai | Būtina |  |
| 2.13. | Galimas ekonominis ir ergonominis darbo efektas atsisakant ataskaitų spausdinimo | Būtina |  |
| 3. | Priedai visam monitorių kiekiui |  |  |
| 3.1 | 3 elektrodų EKG kabelis | 10 vnt. |  |
| 3.2 | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu | 10 vnt. |  |
| 3.3 | Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele | 10 kompl |  |
| 3.4 | Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui | 10 vnt. |  |
| 3.5. | Invazinio kraujo spaudimo matavimo priedų rinkinys | 10 vnt. |  |
| 3.6. | CO2 matavimo priedų rinkinys | 10 vnt. |  |
| 3.7. | C.O. matavimo priedų rinkinys | 2 vnt. |  |
| 4. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |
| 5. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |
| 6. | Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu | Būtina |  |