Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

        1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. Matavimo priemonių metrologinės patikros ir (arba) kalibravimo paslaugos.
1.2. BVPŽ kodas – 50433000-9 Kalibravimo paslaugos.
1.3. Detalus matavimo priemonių sąrašas, įskaitant jų vienetų skaičių, kalibravimo ir (ar) patikros skaičių, kalibravimo taškus ir paslaugos suteikimo vietą, pateiktas šios techninės specifikacijos 1 priedelyje Matavimo priemonių sąrašas.

        2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS
        Matavimo priemonių, kurių metrologinę sietį privaloma užtikrinti, tinkamumo ir (arba) matavimo neapibrėžties nustatymas, atliekant jų patikrą ir (arba) kalibravimą.

        3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS
3.1. Teikiamos paslaugos teikėjas yra akredituota kalibravimo laboratorija, kurią akreditavusi nacionalinė akreditacijos įstaiga yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiašalio susitarimo (MLA) ir (arba) ILAC Abipusio pripažinimo susitarimo (MRA) signatarė kalibravimo srityje, o perkama paslauga yra kalibravimo laboratorijos akreditavimo srityje (dėl išimties žr. 4.1 p.).
3.2. Matavimo priemonių patikra (kalibravimas) atliekamas ir jų rezultatai pateikiami pagal patvirtintas patikros (kalibravimo) metodikas, parengtas laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir nacionalinės akreditavimo įstaigos reikalavimų.
3.3. Atlikus matavimo priemonės metrologinę patikrą, turi būti išduoti popieriniai ir (arba) skaitmeniniai matavimo priemonės patikros sertifikatai. Metrologinės patikros metu pripažinus matavimo priemonę netinkama naudoti, turi būti išduodamas atitinkamas dokumentas.
3.4. Atlikus kalibravimą, matavimo priemonės turi būti pažymėtos kalibravimo žymenimis (lipdukais) ir turi būti išduoti popieriniai ir (arba) skaitmeniniai matavimo priemonių kalibravimo liudijimai (dokumentai), o suteikus neakredituotą matavimo priemonės kalibravimo paslaugą (žr. išimtį šios specifikacijos 4.1 p.) turi būti pateiktos naudotų pamatinių etalonų kalibravimo liudijimų kopijos kaip vienas iš svarbiausių metrologinės sieties įrodymų. Naudotų pamatinių etalonų kalibravimo liudijimus turi būti išdavę nacionaliniai metrologijos institutai, pasirašę Metro konvencijos pagrindu parengtą Daugiašalį nacionalinių etalonų ir kalibravimo bei matavimo liudijimų, išduotų nacionalinių metrologijos institutų, pripažinimo susitarimą (CIPM MRA) su Tarptautiniu svarsčių ir matų biuru (BIMP) ir (arba) akredituotos kalibravimo laboratorijos, kurias akreditavusi nacionalinė akreditacijos įstaiga yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiašalio susitarimo (MLA) ir (arba) ILAC Abipusio pripažinimo susitarimo (MRA) signatarė kalibravimo srityje.

        4. NURODOMOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Metrologinė patikra ir (arba) kalibravimas turi būti atlikti matavimo priemonių, nurodytų techninės specifikacijos 1 priedėlyje ,,Prietaisų sąrašas“, laikantis reikalavimų, išdėstytų ankstesniuose šios techninės specifikacijos skyriuose. Išimtys yra dėl matavimo priemonės, nurodytos 1 priedėlio 6.6; 6.7. eilutėse (Spiritometras), gali būti teikiama neakredituota paslauga, tačiau akredituotos kalibravimo laboratorijos, galinčios įrodyti savo kompetenciją prašomoje kalibravimo srityje bei laikantis reikalavimų, nurodytų šios specifikacijos 3.4 p. ir matavimo priemonės, nurodytos 1 priedėlio 5.1; 5.2. eilutėse (Automatinis tankio matuoklis (densimetras) KEM ALM-155), 6.4. (Dujų analizatorius EC28 DAR (dujų nuotėkio jutiklis) jeigu tiekėjas šios paslaugos nėra akreditavęs, pakankama metrologinė kontrolė ar metrologinis bandymas“ ir išduota kontrolės ataskaita ar bandymų protokolas.
4.2. Paslaugų teikėjas Paslaugas suteikia per ne ilgesnį kaip 7 (septynių) darbo dienų terminą, nepriklausomai, ar paslauga suteikiama pas paslaugos teikėją, ar pas užsakovą, esantį Vilniuje, Liepyno g. 11A, išskyrus matavimo priemones, nurodytas techninės specifikacijos ,,Prietaisų sąraše“ (1 priedėlis) 6.1 eilutėje (Dozimetras RadEye PRD4 ir analogiški) pas paslaugos teikėjus, esančius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, skaičiuojant terminą nuo užsakovo matavimo priemonės ir kitos reikalingos informacijos pateikimo dienos.
Paslaugos teikėjas turi užsakovui suteikti galimybę pristatyti matavimo priemones, kurių kalibravimo (patikros) paslauga suteikiama ne užsakovo patalpose, į patalpas Vilniaus mieste, išskyrus matavimo priemones, nurodytas techninės specifikacijos ,,Prietaisų sąraše“ (1 priedėlis) 6.1 eilutėje (Dozimetras RadEye PRD4 ir analogiški) pas paslaugos teikėją Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose.
4.3. Paslaugų teikėjų prašoma teikti siūlymus pagal pridedamą pasiūlymo formą. Įkainius pildyti lentelės 13, 14, 15, 16 stulpeliuose.