- PACIENTO KŪNO TEMPERATŪROS KONTROLĖS PRIETAISAS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Paskirtis | Paciento temperatūros kontrolė bei hipotermijos, normotermijos ir hipertermijos užtikrinimas |  |
|  | Konstrukcija | Mobilus, su ratukais |  |
|  | Vandens srautas | Ne mažesnis nei 2 l/min |  |
|  | Ekranas | Lietimui jautrus arba skaitmeninis atvaizduojantis temperatūras |  |
|  | Vandens rezervuaras | Talpa - ne mažiau kaip 7.5 l |  |
|  | Temperatūros kontrolės režimai | Ne mažiau kaip rankinis, automatinis, gradientas |  |
|  | Paciento temperatūros nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip 30,0 °C – 40,0 °C |  |
|  | Vandens temperatūros nustatymo ribos kaip | Ne siauresnės kaip 4,0 °C – 42,0 °C |  |
|  | Paciento temperatūros matavimo paklaida | Ne daugiau kaip ± 0,3 °C |  |
|  | Aliarmų sistema | Garsiniai ir vizualiniai aliarmai |  |
|  | Maksimalus prijungtų apklotų skaičius vienu metu | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |
|  | Pacientui skirti apklotai | Šildymo-šaldymo apklotai įvairių dydžių suaugusiems, vaikams ir naujagimiams. |  |
|  | Komplektacija | 1. Vienkartinis Rektalinis/stemplinis temperatūros daviklis – 20 vnt. (arba daugkartinis - 1vnt.) 2. Apkloto prijungimo žarnos – 3 kompl. 3. Vienkartinis apklotas suaugusiems – 10 vnt. (arba daugkartinis - 1vnt.) 4. Vienkartinis apklotų rinkinys: galvos dangalas, kojų dalies apklotas ir liemens dalies apklotas - 5 rinkiniai |  |
|  | Maitinimas iš elektros tinklo | 230 V, 50 Hz ±10% |  |
|  | Garantija | ≥ 12 mėnesių |  |

- KRAUJO KOMPONENTŲ ŠILDYTUVAS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gamintojas, modelis, kilmės šalis |  | Nurodoma |  |
| 1. | Aparatas skirtas kraujo ir jo produktų, laikomų kraujo maišuose, pašildymui. | Būtina |  |
| 2. | Šilumos perdavimui naudojamas uždaroje sistemoje, 2-se pagalvėlėse cirkuliuojantis skystis. | Būtina |  |
| 3. | Mikroprocesorinė įrenginio darbo kontrolė | Būtina |  |
| 4. | Programos: |  |  |
| 4.1. | kraujo šildymas | Būtina |  |
| 4.2. | plazmos šildymas | Būtina |  |
| 4.3. | kamieninių ląstelių šildymas | Būtina |  |
| 4.4. | laisvai vartotojo sudaroma programa | Būtina |  |
| 4.5. | pastovios temperatūros palaikymo programa | Būtina |  |
| 4.6. | šildymo programa iš kelių donorų pagamintam žmogaus plazmos baltymų mišiniui | Būtina |  |
| 5. | Šviesinė įjungimo/išjungimo būsenos indikacija | Būtina |  |
| 6. | Skaitmeninė šildomų kraujo produktų temperatūros lygio indikacija | Būtina |  |
| 7. | Skystų kristalų arba lygiavertis ekranas, kuriame pateikiama darbo režimo, temperatūros, darbo laiko, sistemos gedimų ir kita informacija. | Būtina |  |
| 7.1. | Galimybė pasirinkti ekrane pateikiamą informaciją keliomis kabomis, tame tarpe ir lietuvių kalba | Būtina |  |
| 8. | Šildytuvo talpa | Ne mažiau kaip 4 kraujo maišai po 500 ml ar proporcingai kitokios talpos maišai, specialiai skirta kraujo maišams dėti |  |
| 9. | Temperatūros reguliavimas | Plazmos programoje ne siauresnėse ribose kaip nuo +37ºC iki +45ºC, kas 0,5º C |  |
| 10. | Apsauga nuo perkaitimo: | Būtina |  |
| 10.1. | Programiškai ne daugiau kaip +1°C virš nustatytos temperatūros | Būtina |  |
| 10.2. | Elektroninė apsauga ties +48º +/- 0,5°C temperatūra | Būtina |  |
| 11. | Įrenginio savikontrolės sistema, nuolat testuojanti įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant | Būtina |  |
| 12. | Aparato išorinės jungtys: |  |  |
| 12.1. | Įjungti į ligoninės informacinę sistemą | Būtina |  |
| 12.2. | Prijungti bar kodų skaitytuvą | Būtina |  |
| 12.3. | Prijungti spausdintuvą | Būtina |  |
| 13. | Talpyklė su permatomu dangčiu ar durelėmis vizualiai kontrolei | Būtina |  |
| 14. | Talpyklėje integruoti drėgmės sensoriai, signalizuojantys apie kraujo produktų nutekėjimą bei stabdantys šildymo programą | Būtina |  |
| 15. | Saugumo klasė | I klasė |  |
| 16. | Garantija | ≥ 12 mėnesių |  |

- INFUZINIŲ TIRPALŲ TERMOSTATAS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Medicininės paskirties aparatas, skirtas preparatų šildymui ir pastovios temperatūros palaikymui |  |  |
| 1.1. | Atitinka EEC 93/42 Medicinos direktyvos reikalavimus. | Būtina |  |
| 1.2. | tinkamas valyti vidutinio lygio valymo dezinfekavimo priemonėmis. | Būtina |  |
| 2. | Konstrukcija, apsauganti nuo žmogaus kūno nudegimų prisietus ranka prie bet kurio vidinio paviršiaus | Būtina |  |
| 3. | Šviesinė įjungimo/išjungimo būsenos indikacija | Būtina |  |
| 4. | Veikimo trukmės reguliavimas. |  |  |
| 4.1. | Programuojama šildymo trukmė ne mažesniame intervale kaip 0-600 minučių. | Būtina |  |
| 4.2 | Nepertraukiamam (24 val. per parą) ilgalaikiam darbui | Būtina |  |
| 5. | Temperatūros reguliavimas: |  |  |
| 5.1. | Temperatūros reguliavimas | Galimybė vartotojui keisti palaikomą temperatūrą ne mažesnėse nei 30-70 °C ribose |  |
| 5.2. | Temperatūros reguliavimo žingsnis 0,1°C | Būtina |  |
| 6. | Nustatytos temperatūros palaikymas | Automatinis |  |
| 7. | Skaitmeninė temperatūros indikacija | Būtina |  |
| 8. | Skystų kristalų arba lygiavertis ekranas, kuriame pateikiama darbo režimo, temperatūros, sistemos gedimų informacija | Būtina |  |
| 9. | Garsinis signalas, jei durelės atidarytos ilgiau nei 120 ± 90 sekundžių | Būtina |  |
| 10. | Įrenginio savikontrolės sistema, periodiškai testuojanti įrenginį dėl galimų gedimų jam nepertraukiamai veikiant | Būtina |  |
| 11. | Durelės permatomos vizualiai talpyklos kontrolei | Būtina |  |
| 12. | Atidaroma šoninė (ne viršutinė) prietaiso sienelė (durys šoninės, ne viršutinės) | Būtina |  |
| 13. | Lentynos buteliams/indams sudėti | Ne mažiau dviejų (įskaitant apatinį statymo paviršių) |  |
| 14. | Šildymo kameros talpa | Ne mažiau nei 55 l |  |
| 15. | Prietaiso išoriniai išmatavimai. | Ne didesni nei: Plotis 700mm Gylis 500mm Aukštis 500mm |  |
| 16. | Elektros maitinimas | Iš 220V±10%, 50Hz elektros tinklo |  |
| 17. | Garantija | ≥ 12 mėnesių |  |

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS DĖL PACIENTŲ ŠILDYMO PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Paciento šildytuvas su daugkartiniais šildymo kilimėliais, tinkamas naudoti visose medicinos srityse, kai reikalingas paciento šildymas. |  |
|  | Reikalavimai šildymo prietaisui | - Gali būti tvirtinamas prie infuzinio stovo ir operacinio stalo bėgelio; - Su galimybe vienu metu prijungti 2 šildymo kilimėlius, kurių temperatūra reguliuojama atskirai; - Ekrane rodoma esama ir tikslinė temperatūra atskirai kiekvienam prijungtam kilimėliui; - Temperatūros nustatymo diapazonas ne siauresnis nei nuo 32°C iki 39°C, reguliavimo žingsnis ne didesnis nei 0,5°C; - Su integruotu akumuliatoriumi, užtikrinančiu ne mažiau kaip 90 minučių veikimą atjungus prietaisą nuo elektros tinklo; - Garsiniai ir vizualiniai aliarmai, apsauga nuo perkaitimo; - Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms; |  |
|  | Reikalavimai šildymo kilimėliui | - Daugkartinio naudojimo; - Mikštas, lankstus; - Išmatavimai: Ilgis 180 - 200 cm; Plotis 80 - 90 cm; Aukštis 3 - 5 cm; - Universalus - gali būti tiesiamas po pacientu ir ant jo; - Prijungimo kabelis ne trumpesnis kaip 250 cm; - Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms; - Kilimėlyje integruoti ne mažiau kaip 4 temperatūros davikliai, skirti temperatūros kontrolei ir saugumo užtikrinimui. |  |
|  | Reikalavimai papildomam šildymo kilimėlio užvalkalui | - Daugkartinio naudojimo; - Skirtas apsaugoti šildymo kilimėlį nuo pažeidimų; - Gali būti skalbiamas ne žemesnėje nei 95°C temperatūroje ir dezinfekuojamas; - Atitinkantis kilimėlio formą ir išmatavimus. |  |
|  | Komplektacija | - Šildymo prietaisas – 1 vnt. - Šildymo kilimėlis – 1 vnt. - Užvalkalas šildymo kilimėliui – 1vnt. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopiją). |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |
|  | Žalieji reikalavimai | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės instaliavimo, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). |  |

- Infuzuojamų tirpalų šildytuvo techninės specifikacijos projektas

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Infuzuojamų tirpalų šildytuvas, skirtas infuzijos metu pašildyti kraują ir skysčius. |  |
|  | Šildymo principas | Skystis šildomas jam tekant iš talpos link paciento per aktyviu šildymo profiliu apgaubtą infuzijų liniją. |  |
|  | Maksimalus tėkmės greitis | ≥ 2000 ml/val. |  |
|  | Veikimas ir valdymas | - Mikroprocesorinis valdymas; - Veikimo režimas – nuolatinis; - Ekrane atvaizduojama esama ir nustatoma temperatūra. |  |
|  | Temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 33C - 43C, žingsnis ≤ 1C |  |
|  | Saugumas | - Temperatūros paklaida ≤ ±1 C; - Garsiniai ir vizualiniai aliarmai; - ≥ 2 nepriklausomos apsaugos nuo perkaitimo sistemos. |  |
|  | Reikalavimai aktyviam šildymo profiliui | - Tinkamas naudoti su standartinėmis 4-5 mm diametro infuzinėmis linijomis. - Nereikalingos specialios infuzinės linijos; - Profilio ilgis ≥ 180 cm; - Su ≥ 2 davikliais temperatūros kontrolei. |  |
|  | Tvirtinimas | Tinkamas tvirtinti prie infuzinio stovo ir medicininių bėgelių. |  |
|  | Maitinimas | 230 V, 50 Hz |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopiją). |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |
|  | Žalieji reikalavimai | - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės instaliavimo, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). |  |