Reanimacinių funkcinių – elektrinių lovų su svarstyklėmis techninė specifikacija - 6 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis parametras ir kiekis | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas, modelis, šalis gamintoja | Būtina |  |
|  | Reikalavimai lovos matmenims | - Išoriniai matmenys: (plotis x ilgis) su pakeltomis šoninėmis apsaugomis ≤ 100 x 225 cm. - Čiužinio platformos paviršiaus matmenys: Pritaikyta prie lovos matmenų. |  |
|  | Reikalavimai čiužinio platformai | - Ne mažiau 4 dalių: nugaros, sėdimoji, šlaunų, blauzdos. - Čiužinio pagrindas ties nugaros, šlaunų ir blauzdų dalimi pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Ne mažiau kaip 3 čiužinio platformos dalys lengvai išimamos valymui ir dezinfekcijai. Dalys yra su fiksavimo mechanizmu nuo atsitiktinio išėmimo. - Ne mažiau kaip 6 vnt. (kilpų) diržų (pacientų fiksavimui) tvirtinimo vietos. - Prailginimas ne mažiau 20 cm su čiužinio laikikliais. - Infuzinio stovo arba pasikėlimo rankenos adapteriai ne mažiau dviejuose kampuose. - Kėlimo mechanizmas sudarytas iš kolonų. |  |
|  | CPR rankenos | - Yra CPR rankenos - Mechaniškai nuleidžia nugaros dalį į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu |  |
|  | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | - Ne siauresnėse kaip 46-73 cm ribose - Valdomas elektrine pavara. |  |
|  | Lovos gulimojo paviršiaus automatinio regreso funkcija | Ne mažiau 10 cm. |  |
|  | Lovos funkcijų valdymas- Pultas Nr.1 | Skirtas personalui; 2. Integruoti valdymo skydeliai nugarinės dalies šoninių ranktūrių išorėje, abiejose lovos pusėse ir/arba pakabinamas kojūgalyje; 3. Galima reguliuoti: a) Čiužinio platformos aukštį; b) Nugaros sekcijos kampą; c) Šlaunų sekcijos kampą; d) Čiužinio platformos pasvirimą į galvūgalį; e) Čiužinio platformos pasvirimą į kojūgalį; f) Autokontūras 4. Su ne mažiau kaip 4 užprogramuotomis pozicijomis. Pozicijos valdomos vieno mygtuko paspaudimu. a) Kardiologinės kėdės pozicija; b) Gaivinimo poziciją CPR; c) Apžiūros pozicija; d) Skubus Trendelenburgas; 5. Funkcijų užrakinimas, galima užrakinti: nugaros, šlaunų, aukščio ir kojinio pedalo veikimą. Užrakina visus valdymo pultus. 6. Integruotas aktyvavimo mygtukas- aktyvuoja visus valdymo pultus. 7. Integruotas STOP mygtukas. |  |
|  | Lovos funkcijų valdymas- Pultas Nr.2 | - Integruoti valdymo skydeliai nugarinės dalies šoninių ranktūrių vidinėje pusėje ir/arba laidu prijungiamas prie lovos rankinis pultas (atjungiamas/pajungiamas be instrumentų) - Galimybė valdyti pacientui - Su pulto aktyvavimo mygtuku - Galima reguliuoti lovos aukštį, nugaros, kojų pakėlimo kampą. |  |
|  | Lovos funkcijų valdymas- Pultas Nr.3 | - Kojiniai pedalai skirti slaugytojui, abiejuose lovos šonuose, leidžiantis nustatyti lovos pozicijas nenaudojant rankų. - Galima reguliuoti paciento apžiūros poziciją ( ištiesina čiužinio platformą ir iškelia į aukščiausią padėtį). - Elektroninė apsauga nuo atsitiktinio valdymo 4. Ne daugiau trys valdymo mygtukai. |  |
|  | Nugaros dalies reguliavimas | - Pasikėlimo kampas ne mažiau 650 - Valdoma elektrine pavara. |  |
|  | Šlaunų dalies reguliavimas | - Pasikėlimo kampas ne mažiau 250 - Valdoma elektrine pavara. |  |
|  | Trendelenburgas/ Antitrendelenburgas | Ne mažiau +14°/-14°. |  |
|  | Blauzdų dalies reguliavimas | - Pasikėlimo kampas ne mažiau 150 - Valdoma mechaniškai arba elektriniu būdu. |  |
|  | Šoniniai apsauginiai rėmai | - Dvigubi. - Pagaminti iš HDPE arba ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos), atsparaus smūgiams, plovimui ir dezinfekcinėms medžiagoms. - Dviejų dalių. - Galima nulenkti atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito. - Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 45 cm; - Apsauginiai rėmai nuleidžiami ir pakeliami rankenos arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo). - Apsauginiuose šoniniuose ranktūriuose integruoti paciento nugaros dalies pakėlimo bei trendelenburgo pozicijos pasvirimo kampo indikatoriai. |  |
|  | Paciento išlipimą palengvinanti sistema | 1. Pagalbinė rankena pacientui, palengvinanti paciento išlipimą iš lovos, atlenkiama nuo lovos rėmo su integruotu (-ais) mygtuku (-ais) reguliuojančiu (-iais) čiužinio platformos aukštį arba rankena šoninėje apsaugos sienelėje ir sienelės viršuje integruotas mygtukas (-ai), kurie vienu metu padeda pacientui prisilaikyti ir kelia lovos rėmą, kad palengvintų paciento atsistojimą, arba lygiavertė 2. Sumontuota abiejose lovos pusėse |  |
|  | Lovos transportavimas | 1. ≥ 4 ratukai. 2. Ratuko diametras ne mažesnis kaip 150 mm. 3. Yra penktasis ratukas didesniam lovos mobilumui. 4. ≥ 1 antistatinis ratukas. |  |
|  | Stabdymo sistema | - Centrinė stabdymo sistema - Ne mažiau trys padėtys: - Visi ratukai užblokuoti; - Visi ratukai laisvai sukiojasi; - Vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį. |  |
|  | Saugi darbinė apkrova | Ne mažiau 250 kg |  |
|  | Lovos svoris | Ne daugiau 200kg |  |
|  | Nuimami lovos galai | - Plastikiniai arba lygiavertės medžiagos. - Su užraktu. 3. Užraktas dvi padėtys: užrakinta; atrakinta. |  |
|  | Apsauginiai bamperiai | Yra apsauginiai bamperiai visuose 4 lovos kampuose. |  |
|  | Svarstyklės | . Integruotos į lovą. 2. Svarstyklių valdymas integruotas į apsauginių lovos šonų galvūgalio dalį (iš abiejų lovos pusių). Su programine įranga. 3. Svoris rodomas integruotame ekrane. 4. Svarstyklių rodmenų ekranas rodo: a) Paciento svorį vieno skaičiaus po kablelio tikslumu. b) Svarstyklių stabilumo indikaciją. c) Nugaros sekcijos pakilimo kampą (vieno laipsnio tikslumu). d) Paciento išlipimo iš lovos aliarmo būseną. e) Lovos serviso atlikimo indikatorių. 5. Svarstyklių tikslumas 0,5 kg ±0,2kg. 6. Ekrane rodoma perkrovos indikacija. 7. Svarstyklių valdymo mygtukai: a) Svarstyklių nunulinimo mygtukas. b) Svorio fiksavimo mygtukas. |  |
|  | Lovos priedai | Yra bėgelis su kabliukais skysčių maišams abiejose lovos pusėse. |  |
|  | Elektriniai varikliai | 1. Visi varikliai turi apsaugą nuo perkrovimo. 2. Veikia nuo el. tinklo 230 V 50 Hz 3. Veikia su akumuliatoriumi. |  |
|  | Reikalavimai čiužiniui |  |  |
|  | Čiužinio tinkamumas | Siūlomas čiužinys atitinka siūlomos lovos matmenis |  |
|  | Čiužinio paskirtis | - Antipragulinis čiužinys skirtas paciento pragulų prevencijai ir gydymui. - Čiužinys minimizuoja muskulioskeletinį spaudimą, sumažina šlytį ir kūno odos dregmės perteklių - Šešiakampio formos gelio struktūros padeda perskirstyti ir sugerti paciento svorį - Gelio struktūros ne mažiau kaip trejose čiužinio dalyse |  |
|  | Čiužinio ypatybės | - Antipragulinis čiužinys skirtas paciento pragulų prevencijai ir gydymui. - Odos mikroklimato funkcionalumas (kvepuojanti ir orui laidi membrana) užtikrinamas su oro pompa. - Oro pompa naudoja aplinkos orą. - Čiužinio pompoje naudojamas HEPA filtras |  |
|  | Maksimalus leistinas paciento svoris | Ne mažiau kaip 225kg |  |
|  | Čiužinio užvalkalas | - Čiužinio užvalkalas padeda pašalinti drėgmės perteklių - Čiužinio užvalkalas kvėpuojantis - Čiužinio užvalkalo siūlės sandarios |  |
|  | Pompa čiužiniui pripūsti | - Pompa turi HEPA filtrą - Pompa su transportavimo rankena, apsauginiais bamperiais ir antivibracinėmis kojelėmis - Su LCD ekranu arba lygiaverčiu - Tvirtinama lovos gale su atlenkiamais kabliais - Oro srauto pagalba valdomas paciento odos mikroklimatas per orui laidžią membraną - Galimybė užrakinti funkcijų valdymą - Pučiant orą į čiužinyje esančias oro kameras, pacientas gali būti paverčiamas ne mažesniu kaip 30° kampu. Galimybė sustabdyti oro pūtimą. - Ne mažiau kaip trys iš anksto nustatyti paciento laikymo pavertus laikai. Laikas pradedamas skaičiuoti tik po pilno oro pripūtimo. - Šoninių apsaugų pakėlimo priminimas prieš pradedant paciento pavertimą matomas pompos ekrane - Vizualinis pranešimas pompos ekrane, jei paciento pavertimas pavyko Vizualinis pranešimas jei oro pūtimo žarna neprijungta ar užlenkta |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Lovai ir čiužiniui ne mažiau 24 mėn. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją) |  |
|  | Kartu pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir anglų kalba. |  |
|  | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |