Priedas

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių tvirtinimo ir montavimo medžiagas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir  atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

2.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.4. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, pajungimo, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

2.5. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.6. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba.

2.7. Prekių garantijos terminas  ≥ 36 mėnesiai.

Techninė specifikacija

- Pirkimo dalis. LUBINĖ KONSOLĖ (3 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai, taikomi sieninei vertikaliai konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija) | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lubinės konsolės bloko aprašymas | Konsolė turi susidėti iš tvirtinimo atramų prie lubų, horizontalaus balkio, kuriame sumontuotos medicininių dujų jungtys, elektros rozetės, informacinių signalų pajungimo lizdai, šviestuvai. Balkyje turi būti įrengti tvirtinimo elementai įvairiai pakabinamai įrangai tvirtinti, su galimybe bet kurį prietaisą tvirtinti norimoje vietoje per visą horizontalaus balkio ilgį. Daugiafunkcinis lubinis konsolės tilto tipo blokas montuojamas į perdangą, su integruotu apšvietimu, elektros ir ryšių rozetėmis, su palatiniu iškvietimu ir integruotomis medicininių dujų jungtimis. Konsolės tvirtinimo atramos parenkamos pagal patalpų aukštį. Horizontalaus bloko ilgis bei horizontalaus bloko montavimo aukštis nuo grindų parenkamas prieš užsakymą susiderinus su užsakovu - nuo 2000 - 2350 mm. |  |
|  | Lubinės konsolės bloko konstrukcijos tipas | Visa lubine tilto formos konsolė pagaminta iš milteliniu būdu dažyto aliuminio, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, kuriame sumontuoti visi reikalingi medicininių dujų, vakuumo, elektros, ryšių, apšvietimo ir palatinio iškvietimo komponentai. Galimybė pasirinkti miltelinio dažymo spalvą pagal RAL spalvų paletę. |  |
|  | Lubinėje konsolėje sumontuota | Palatos bendrojo apšvietimo šviestuvas („į viršų") - LED, ne mažiau 4000 lm šviesos srautas, spalva 4000 K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, valdomas iš pultelio arba jungiamas konsolėje; Ligonio „skaitymo" šviestuvas ne mažiau 2000 lm šviesos srautas, spalva 4000 K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, valdomas iš pultelio; Naktinio apšvietimo LED lempa 3-5W, spalva 6000 K, gyvavimo laikas 50000 valandų arba daugiau, įjungimas konsolėje arba pultelyje; Pultelis su laidu, prie bloko privalomai prijungiamas ištraukiama jungtimi (ne „kietas" pajungimas). Pultelyje įrengtas palatinės signalizacijos - iškvietimo mygtukas ir 3 bloke integruotų šviestuvų (naktinio, skaitymo bei bendro apšvietimo) valdymas (įjungimas ir išjungimas). |  |
|  | Deguonies tiekimas 02 (4,5±0,5 bar) | 2 jungtys, turi atitikti DIN gydimo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Medicininio suspausto oro tiekimas MA5 (4,5±0,5 bar) | 1 jungtis, turi atitikti DIN gydimo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Vakuumo tiekimas (-0,8 bar) | 1 jungtis, turi atitikti DIN gydimo įstaigoje naudojama kodavimo sistemą, arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu | 6 vnt. (230 V, 16 A kiekviena). 2 atskiros el. maitinimo šakos pažymėtos skirtingomis spalvomis. |  |
|  | Įžeminimo jungtys | 3 el. potencialų išlyginimų jungtys |  |
|  | Kompiuterinės jungtys | 1 jungtis RJ45 6kat. |  |
|  | Med. personalo iškvietimo pultelis | Pultelis su laidu, prie bloko privalomai prijungiamas Ištraukiama jungtimi (ne „kietas" pajungimas). Pultelyje įrengtas palatinės signalizacijos - iškvietimo mygtukas ir 3 bloke integruotų šviestuvų (naktinio, skaitymo bei bendro apšvietimo) valdymas (įjungimas ir išjungimas). |  |
|  | Sieniniam bloke sumontuota medicininė šyna(bėgelis 25x10) aparatūros - lentynų ir papildomos įrangos tvirtinimui | Ne mažiau nei 1 medicininė šyna, per visą bloko ilgį. |  |
|  | Laikiklis lašelinėms tvirtinamas prie medicininio bėgelio. | Laikiklis (stovas) lašelinėms su horizontalia alkūne, tvirtinamas prie medicininio bėgelio |  |
|  | Monitoriaus laikiklis su monitoriaus tvirtinimu VESA tipo | Monitoriaus laikiklis tvirtinamas prie konsolės vertikalių laikiklių. Monitoriaus laikiklis dviejų alkūnių. Monitoriaus krypties nustatymas horizontalia ir vertikalia kryptimi. |  |
|  | Lentyna | Lentyna kabinama ant medicininio bėgelio bet kurioje konsolės horizontalios ašies atžvilgiu vietoje. Lentynos išmatavimai ne mažiau: 450 x 300 mm. |  |
|  | Priedai | - Medicininių pirštinių laikiklis 1 vnt. - Žaizdų priežiūros priemonių krepšelis 290x160x120mm ±20mm 1 vnt. - Kateterio krepšelis 100x100x400mm ±20mm 1 vnt. |  |
|  | Komplektuojama su deguonies srauto matuokliu ir drėkintuvu (po 2 vnt.) | 1. Tiesioginio pajungimo - būtina; 2. Turi atitikti LST EN ISO 9170-1:2020, arba lygiavertį standartą (pritaikoma prie konsolės jungčių) - būtina; 3. Srauto reguliavimo ir matavimo ribos ne siauresnės 0-15 1/min - būtina; 4. Deguonies drėkintuvas 300 - 350 ml talpos -būtina; 5. Drėkintuvas autoklavuojamas 134 C - būtina; 6. Darbinis deguonies slėgis - 4,5 +/- 0,5 bar ribose - būtina; 7. Garso slopinimas darbo metu – būtinas. 8. Srauto matuoklio skalė ir skalės gaubtas pagaminti iš smūgiams atsparaus plastiko ar lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi ir talpa | 1. Pagrindinės korpuso dalys pagamintos iš plastiko ir polikarbonato. Reguliatoriaus pajungimas prie vakuumo sistemos per kištuką - būtina; 2. Žarna nuo atsiurbimo indo pajungiama per antibakterinį hidrofobinį filtrą - būtina; 3. Pagamintos laikantis LST EN ISO 9170-1:2020, arba lygiavertį standarto - būtina; 4. Reguliatorius, kurio pagalba galima reguliuoti vakuumo lygį ne siauresnėse ribose kaip 0-999 mbar/hPa (0-750 mmHg). Įmontuotas vakuumo įjungimo/išjungimo mygtukas. - būtina; 5. Atsiurbimo srautas 60 1/min arba daugiau -būtina; 6. Talpa ne mažiau 2,0 litro - būtina; 7. Pagrindinės korpuso dalys pagamintos iš polikarbonato - būtina; 8. Dangtis prispaudžiamas arba prisukamas, su tarpine pagaminta iš evopreno arba silikono -būtina; 9. Vakuumo indas komplektuojamas su laikikliu tinkančiu pakabinti vakuumo indą ant bėgelio -būtina. 10. Apsauginis - atbulinis vožtuvas vakuumo išsiurbimą uždarymui, kad neužteršti visos sistemos atjungus - būtina; 11. Atsiurbimo indai atsparūs dezinfekcinėms priemonėms ir atoklavavimo procesui ne žemesnėje kaip 134°C - būtina; |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
|  | Standartizacija | Gaminys turi būti pagamintas laikantis LST EN ISO 11197:2020, arba lygiaverčio standarto. |  |
|  | Pristatymo terminas | 3 mėn. |  |