Techninė specifikacija Operacinis stalas - 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPERACINIS STALAS | Šalis, pavadinimas, modelis |  |
|  | Stalo tipas | Mobilus operacinis stalas su integruotais ratukais stalo pagrinde. |  |
|  | Valdymo būdas | Elektrohidraulinis |  |
|  | Stalo elektrinis maitinimas | Akumuliatorių baterija, integruota operaciniame stale, pakraunama iš 220V±10% 50Hz elektros tinklo. |  |
|  | Keliamoji galia | ≥ 350 kg |  |
|  | Didžiausia rekomenduojama saugi darbinė (dinaminė – kai stalą galima pilnai reguliuoti) apkrova | Įprastinėje padėtyje ≥ 250 kg. Reversinėje padėtyje ≥ 135 kg |  |
|  | Fiksavimas darbinėje padėtyje | Darbinėje padėtyje operacinis stalas fiksuojamas elektriniu stabdžiu |  |
|  | STALVIRŠIS |  |  |
|  | Stalviršio konstrukcija | Stalviršis susideda iš ne mažiau 4 sekcijų: 1. Galvos (su išmontavimo galimybe); 2. Nugaros atrama; 3. Dubens atrama; 4. Vienos dalies kojų sekcija. |  |
|  | Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |  |
|  | Išmontuojamos stalviršio sekcijos su nuėmimo-uždėjimo mechanizmais, be mechaninės fiksavimo rankenos ar sraigtų | Būtina |  |
|  | Stalviršio galvos ir kojų pusių sekcijas galima sukeisti vietomis, jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus. Normali ir reversinė stalviršio padėtis | Būtina. Galvos pusės stalviršio sekcijos gali būti montuojamos kojų pusėje ir atvirkščiai |  |
|  | Prie stalviršio kraštų primontuotas europinio tipo bėgelis stalo priedams tvirtinti | Būtinas abiejose stalo pusėse |  |
|  | Stalviršio matmenys | Ilgis ≥ 2000 mm; Plotis be šoninių bėgelių ≥ 500 mm. |  |
|  | ČIUŽINYS |  |  |
|  | Pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |  |
|  | Pagamintas iš viskoelastinės ar analogiškos medžiagos, apsaugančios nuo pragulų | Būtina |  |
|  | Čiužinio storis | ≤ 75 mm |  |
|  | STALVIRŠIO PADĖTIES REGULIAVIMAS |  |  |
|  | Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas | ≥ 250 |  |
|  | Motorizuotas anti –Trendelenburgo padėties nustatymas | ≥ 250 |  |
|  | Motorizuotas lateralinės pozicijos nustatymas | ≥ 200 į abi puses |  |
|  | Motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas (aukštis nurodytas be čiužinio) | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 680 iki 900 mm |  |
|  | Motorizuotas nugarinės sekcijos reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo – 350 iki + 700 |  |
|  | Kojinės sekcijos dalių reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo – 900 iki + 200 |  |
|  | Galvos sekcijos reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo – 450 iki + 450 |  |
|  | Motorizuotas išilginis stalviršio poslinkis | ≥ 300 mm |  |
|  | Motorizuotas stalviršio „0“ padėties nustatymas | Būtina |  |
|  | NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS |  |  |
|  | Su laidu. 1 vnt. | Būtina |  |
|  | KOMPLEKTACIJOJE OPERACINIO STALO PRIEDAI |  |  |
|  | Galvos sekcija | 3 vnt. |  |
|  | Rankos atrama su tvirtinimo įtaisu tvirtinama prie šoninio operacinio stalo bėgelio | 6 vnt. |  |
|  | Kojų sekcija | 3 vnt. |  |
|  | Diržas paciento fiksavimui prie operacinio stalo | 3 vnt. |  |
|  | Geliniai paciento pozicionavimo priedai | Pagalvėlė galvai - 3 vnt. |  |
|  | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Operacinio stalo metaliniai komponentai pagaminti iš AISI 304 arba AISI 316L klasės nerūdijančio plieno (arba lygiaverčio). | Būtina |  |
|  | Atitikimas standartams IEC 60601-1-2 | Būtina |  |
|  | CE ženklinimas | Būtinas |  |
|  | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |